Endoskopická věž 								Příloha č. 1

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Endoskopická věž |  |
| Videoprocesor včetně integrovaného LED zdroje světla: |  |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu přístroje s videoendoskopy zn. Olympus používanými na pracovišti |  |
| Digitální zpracování signálu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazování ve formátu SDTV,HDTV,4K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zobrazovací systém pro barevné i černobílé CMOS čipy a pro barevné i černobílé CCD čipy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Analogový signál – výstup FBAS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Digitální signál – výstup min. 1x 12G-SDI, 1x 3G-SDI, 1x HD-SDI, 1x SD-SDI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 1x výstup kompozitní signál | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 1x výstup tiskárna | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce obraz v obraze – PiP, PoP | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaný zdroj studeného světla: |  |
| Min. 5 LED | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osvětlení sliznice různými vzájemně odlišnými charakteristikami použitých vlnových délek světla | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zapínání automaticky/manuálně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaný systém voda/vzduch | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Životnost LED min. 10 000 provozních hodin | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vyvážení bílé - automaticky/ručně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Softwarová funkce pro kontrastní zobrazení barev, hran, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Softwarová funkce pro kontrastní zobrazení koncentrované/zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Softwarová funkce zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílé barvy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání jasu – ručně/automaticky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektronická závěrka pro řízení jasu CMOS nebo CCD čipu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické nastavení expozice na základě hodnot jasu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektronické zesílení jasu v min. 3 krocích včetně omezeni šumu obrazu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Funkce zmrazení obrazu - ovládání z endoskopu, klávesnice, pedálu nebo dotykového displeje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Následné zpracování endoskopického obrazu – zachování jasu ve světlých oblastech a korekce jasu v tmavých oblastech | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání videoprocesoru pomocí dotykového displeje a klávesnice | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výměna endoskopu bez vypínání procesoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Individuální nastavení funkcí pro více uživatelů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Archivace dat – rozhraní DICOM, Ethernet | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obrazové formáty min. JPEG, TIFF | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Medicínský LCD monitor: |  |
| 4K UHD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy, pracující s technologií umožňující vylepšení struktury a barvy obrazu obzvláště v drobných detailech |  |
| Úhlopříčka min. 20“ - poměr 16:9 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zobrazovací úhel min. 178° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Antireflexní úprava | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Certifikace MDE | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontrast min. 1000:1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 4K vstup – min. 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 4K výstup – min. 2x 12G-SDI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 2K vstup – min. 1lx 3G-SDI, 1x DVI-D | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 2K výstup – min. 1x3G-SDI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Videokolonoskop: |  |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu přístroje se světelnými zdroji a videoprocesory zn. Olympus používanými na pracovišti |  |
| Barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HD | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Digitální zpracování signálu – zvýšený barevný kontrast pro přesnější vymezení a detekci lézí i zánětů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zorné pole min. 170° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přímý směr pohledu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hloubka pole min. 5-100mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zaváděcí tubus: |  |
| Vnější Ø distálního konce max. 13,5mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnější Ø zaváděcího tubusu max. 13mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní délka min. 1650mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní Ø pracovního kanálku min. 3,5mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah angulace: |  |
| Nahoru min. 180° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dolů min. 180° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doprava min. 160° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doleva min. 160° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Videogastroskop: |  |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu přístroje se světelnými zdroji a videoprocesory zn. Olympus používanými na pracovišti |  |
| Barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HD | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Digitální zpracování signálu – zvýšený barevný kontrast pro přesnější vymezení a detekci lézí i zánětů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zorné pole min. 140° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přímý směr pohledu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hloubka pole min. 2-100mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zaváděcí tubus: |  |
| Vnější Ø distálního konce max. 9mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnější Ø zaváděcího tubusu max. 9mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní délka min. 1000mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní Ø pracovního kanálku min. 2,7mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah angulace: |  |
| Nahoru min. 210° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dolů min. 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doprava min. 100° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doleva min. 100° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrochirurgická jednotka: |  |
| Základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (čistý řezací mód, smíšený řezací mód, řez s velmi silnou koagulací) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (jemná koagulace, silná koagulace, sprejová koagulace) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vysokofrekvenční výstup – bipolární módy – standardní, mikro, makro | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monopolární výkon min. 250W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Bipolární výkon min. 120W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání výstupů nožním pedálem (bezdrátově) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulé nastavení výkonu po 1 W v celém rozsahu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Insuflační jednotka: |  |
| Insuflace pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v GIT | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Indikace zdrojového tlaku LED kontrolky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. tlak přiváděného plynu 45 kPa) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení času - po uplynutí nastaveného času je přívod plynu ukončen | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Oplachová pumpa: |  |
| Ovládání nožním pedálem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynule nastavitelný průtok vody | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průtok vody min. 60 ml/min - 190 ml/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Láhev na vodu min. 1l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záznamové zařízení: |  |
| Nahrávání foto, video 1080p, 3D videa a zvukového doprovodu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Připojení dalších video zdrojů - S-video, Video, DVI, HD-SDI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatický výběr video zdroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zadávání pacientských dat pomocí klávesnice | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vestavěný pevný disk minimálně 1TB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost nahrávání pouze na interní HDD a pozdější překopírování na externí USB paměť | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| LAN RJ-45 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní vypnutí v případě výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení obrazového záznamu do dokumentace pacienta v PC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nožní pedál | Klikněte a uveďte ANO/NE. |