Příloha č. 5 Minimální technické podmínky

| Název veřejné zakázky | „Dodávka ultrazvukových diagnostických přístrojů pro Metabolické centrum a pracoviště Magnetické rezonance SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/13/UZV – metabol. centrum + magnet. rezonance |
| Číslo zakázky | P24V00000123 |

| Název účastníka ZŘ |  |
| --- | --- |
| IČO |  |
| Sídlo |  |

A) UZV diagnostický přístroj pro Metabolické centrum 1 ks

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| Název/typ/výrobce |  |  |
| UZV digitální, barevný, nejvyšší třidy |  |  |
| Dynamický rozsah min. 300 dB |  |  |
| Frekvenční rozsah min. 1-22 MHz |  |  |
| Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“ |  |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje |  |  |
| Výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |
| Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu |  |  |
| Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“ |  |  |
| Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby – ne mechanické jezdce |  |  |
| Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat |  |  |
| Hmotnost přístroje max. 80 kg |  |  |
| Možnost rozšířit o bateriový provoz min. 30 min |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |
| B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní) |  |  |
| Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách |  |  |
| PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách |  |  |
| PW doppler s možností steeringu na lineární sondě |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky |  |  |
| Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase |  |  |
| Rychlé simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW/CW + CFM) v reálném čase |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |  |
| Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení |  |  |
| Hloubka zobrazení min. do 50 cm |  |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy). |  |  |
| Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání |  |  |
| Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření |  |  |
| Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu |  |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu |  |  |
| Zoom s vysokou citlivostí |  |  |
| Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení |  |  |
| Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení – možnost nastavení ve více krocích |  |  |
| Software |  |  |
| Elastografie typu shear wave ve 2D zobrazení (2D SWE), která umožňuje kvantitativní analýzu v kPa i m/s s barevným elastogramem v B-módu včetně online zobrazení kvality měření a grafického zobrazení výsledků |  |  |
| Úhlově nezávislé nedopplerovské zobrazení toků včetně duálního zobrazení s B-módem |  |  |
| Zobrazování toků s 3D efektem |  |  |
| Panoramatické zobrazení |  |  |
| Software pro hodnocení nálezů na štítné žláze pracující s AI algoritmy |  |  |
| Funkce pro zvýraznění jehly v obraze s možností nastavení stupně zvýraznění |  |  |
| Možnost rozšířit o SW pro fúzu CT/MR s UZ obrazem |  |  |
| Možnost rozšířit o SW pro live detekci nervových vláken v UZ obraze |  |  |
| Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje |  |  |
| Interní HDD – kapacita min. 500GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod. |  |  |
| Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 sec |  |  |
| Min 1 x USB 3.0 výstup nebo min. 2 x USB 2.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení typu flash |  |  |
| Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM |  |  |
| Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele |  |  |
| Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s |  |  |
| Sondy |  |  |
| Min. 3 porty |  |  |
| Širokopásmová konvexní sonda min. 1 – 7Mhz |  |  |
| Širokopásmová lineární sonda min. 2 – 14Mhz |  |  |

B) UZV diagnostický přístroj pro magnetickou rezonanci – 1 ks

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| Název/typ/výrobce |  |  |
| Digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému min. 250 dB |  |  |
| Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 22 MHz umožňující připojení širokopásmových sond |  |  |
| Plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně |  |  |
| Nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení) |  |  |
| Min. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy |  |  |
| Výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem |  |  |
| Tlačítkový ovládací panel |  |  |
| Ovládaní pomocí trackballu |  |  |
| Velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyšetření), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu) |  |  |
| Mobilní přístroj na kolečkách s váhou do max. 55kg |  |  |
| Pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“ |  |  |
| Digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení |  |  |
| Uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání |  |  |
| Možnost rozšířit o bateriový provoz min. 30 minut |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |
| B mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou |  |  |
| M-mód, vč. anatomického M-módu |  |  |
| Pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení |  |  |
| Barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) |  |  |
| Duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler |  |  |
| Triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler |  |  |
| Trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů |  |  |
| Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu, včetně CFM |  |  |
| Zobrazení na základní frekvenci ve více stupních (min. na 3 frekvencích) |  |  |
| THI – harmonické zobrazení tkání |  |  |
| Dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení |  |  |
| Automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních |  |  |
| Zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu min. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky |  |  |
| Měření v živém i ve zmrazeném obraze (min. 8 měření v jednom obraze) |  |  |
| Automatické zvětšení okolí kurzoru při měření |  |  |
| Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR |  |  |
| Měření a kalkulace v radiodiagnostice |  |  |
| Vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu |  |  |
| Možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení |  |  |
| Anatomický M-mód |  |  |
| HPRF (High Pulse Repetition Frequency) |  |  |
| Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) |  |  |
| Obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec |  |  |
| Software |  |  |
| SW pro zvýraznění jehly |  |  |
| SW pro Panoramatické zobrazení |  |  |
| SW pro Automatické měření IMT |  |  |
| SW pro Elastografii |  |  |
| Možnost rozšířit o nožní spínač |  |  |
| Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0 v rámci dodávky |  |  |
| Vlastní databáze pacientských a obrazových dat: |  |  |
| Velikost úložiště min. 500 GB |  |  |
| Záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze |  |  |
| Export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření |  |  |
| Volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI) |  |  |
| Sondy |  |  |
| Lineární sonda min. 3-16MHz, max. 40mm, min. 192 elementů |  |  |
| Konvexní sonda min. 2-5MHz, min. 128 elementů |  |  |

* Uvedení skutečné hodnoty parametru; popř. uvést ANO, v případě číslem nevyjádřitelného parametru

** Odkaz na dokument, stranu dokumentu, kde je tento parametr popsán

Zadavatel touto přílohou stanovil minimální, nepodkročitelné parametry předmětu VZ. Nesplnění jakéhokoli parametru bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele a nabídka bude vyřazena.

Zadavatel bude akceptovat i nabídku s lepšími technickými parametry, než jsou uvedeny v technické specifikaci, a to za předpokladu, že nabízený zdravotnický prostředek bude vyhovovat požadavkům, které se na konkrétní prostředek vztahují, vč. naplnění medicínského účelu použití tohoto prostředku.