Příloha č. 5

Minimální technické podmínky

- Informace o zakázce

| Název veřejné zakázky | „Dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje pro ARO SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/14/UZV – ARO |
| Číslo zakázky | P24V00000155 |
| Identifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona |

- Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma/název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO/DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka ZŘ |  |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v …………., sp. zn. …………. |  |

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| UZV přístroj |  |  |
| název/typ/výrobce |  |  |
| mobilní ultrazvukový systém umístěný na pojízdném stojanu vč. brzd |  |  |
| hmotnost systému včetně baterie max. 65 kg, maximální rozměry stojanu 60 x 60 cm |  |  |
| start systému do plné funkce max. 80 s, ze Standby módu do 7 s |  |  |
| frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz |  |  |
| min. 19“ LCD dotykový zobrazovací a ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti poměru stran 5:4 sloužící k ovládání přístroje, zobrazování ultrazvukového obrazu a měření |  |  |
| dotykové ovládání přístroje |  |  |
| aretace ovládacího panelu pro bezpečný transport systému |  |  |
| dezinfikovatelný ovládací panel s funkcí módu pro čištění, která vyřadí ovládací prvky panelu |  |  |
| možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel |  |  |
| práce systému z integrované baterie nebo z elektrické sítě |  |  |
| min. 4 hod. kontinuálního provozu na integrovanou baterii |  |  |
| indikátor nabití baterie umístěný viditelně na hlavním panelu, zobrazující zbývající čas skenování, který je dostupný i na vypnutém přístroji |  |  |
| dotykové nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi ovladačů |  |  |
| možnost výměny sond za provozu |  |  |
| současné připojení min. 4 ultrazvukových sond |  |  |
| sondy musí být umístěné na horní hraně ovládacího panelu |  |  |
| stupy/výstupy min.: 3x USB 3.0, LAN, HDMI |  |  |
| uživatelsky vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) |  |  |
| automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler |  |  |
| archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 512 GB) |  |  |
| interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze |  |  |
| funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast |  |  |
| export dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) |  |  |
| interní paměťová smyčka pro min. 120 s vyšetření |  |  |
| export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |
| funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor |  |  |
| maximální nastavitelná hloubka zobrazení min. 35 cm |  |  |
| DICOM 3.0 |  |  |
| dostupná podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN |  |  |
| Kalkulace |  |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů |  |  |
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace |  |  |
| plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) a dále automatický výpočet CO (cardiac output) |  |  |
| záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu |  |  |
| plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta |  |  |
| plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni včetně standardizovaného vyhodnocení - scoring |  |  |
| záznam vyšetření počtu B-linií v jednotlivých sektorech hrudníku do standardizovaného LUNG protokolu měření |  |  |
| integrovaný standardizovaný protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta se záznamem vyšetření |  |  |
| integrovaný Renal Diagram pro rychlé zhodnocení a záznam stavu ledvin a močového měchýře se záznamem vyšetření |  |  |
| integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru |  |  |
| integrovaný český uživatelský manuál uložený v systému s možností rychlého vyhledávání |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |
| B-mód s automatickou optimalizací obrazu |  |  |
| M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód |  |  |
| barevný směrový rychlostní Doppler |  |  |
| výkonový (energetický, angio) Doppler |  |  |
| spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra |  |  |
| harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |
| nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle v min. 4 krocích |  |  |
| aktivní compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) |  |  |
| funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze, změna vychýlení UZV paprsků min. 50° (steer paprsků), změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly |  |  |
| tkáňový Doppler (TDI) |  |  |
| panoramatické zobrazení dostupné na standardních lineárních sondách |  |  |
| Sondy |  |  |
| konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 1,4 – 5,7 MHz, min. 192 krystalů ve snímači |  |  |
| sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, frekvenční rozsah min. 1,1 – 4,7 MHz, sonda výlučně s technologií polarizovaných krystalů |  |  |
| lineární multifrekvenční sonda s min. 4 programovatelnými tlačítky, frekvenční rozsah min. 3,4 – 12,6 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků |  |  |

* Uvedení skutečné hodnoty parametru; popř. uvést ANO, v případě číslem nevyjádřitelného parametru

** Odkaz na dokument, stranu dokumentu, kde je tento parametr popsán