Příloha č. 5

Minimální technické podmínky

- Informace o zakázce

| Název veřejné zakázky | „Výměna zdrojových mostů na JIP chirurgického oddělení SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/15/výměna zdrojových mostů – JIP – CHIR |
| Číslo zakázky | P24V00000163 |
| Identifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona |

- Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma/název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO/DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka ZŘ |  |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v …………., sp. zn. …………. |  |

Demontáž původních ramp musí z provozních důvodů začít přesně dne 25. 11. 2024 a celá instalace musí být provedena nejpozději do 6. 12. 2024

- 2x jednolůžková rampa

- 4x dvojlůžková rampa

- zdrojové mosty musí být ukotveny na stávající kotevní prvky

- součástí dodávky je demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících zařízení. Zadavatel má právo si ponechat části původních zařízení dle svého uvážení.

- veškeré přístroje a práce musí být provedeny dle ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2

- součástí je zkouška a revize plynových a elektrických částí

Stropní zdrojový most pro 1 lůžko - 2 ks

- mechanické vybavení:

- délka 1950 mm

- materiál eloxovaný hliník (tělo rampy), víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002, nohy mostu RAL 9002

- výška spodní hrany 1575 mm od podlahy

- koncovky medicinální plyny pro každé lůžko:

  - O2 – 2x

  - Vzduch medicinální – 2x

  - Vakuum – 2x

- výbava elektrická:

  - DO – 4x

  - ZIS – 6x

  - VDO – 4x

  - PA – 10x

- výbava slaboproud pro každé lůžko:

  - RJ45 cat 6 – 6x

  - příprava pro velké moduly 2x

  - příprava pro dorozumívací zařízení 1 modul

- osvětlení celá rampa:

  - 1x nepřímé osvětlení LED – spínáno na zdi

  - 1x noční osvětlení LED – spínáno na zdi

  - 1x přímé osvětlení LED – spínáno na rampě

- příslušenství:

  - 1x medilišta na horním okraji rampy v celé délce (1500 mm)

  - 1x lampička – LED na medilištu

  - 1x pojezd mostu

  - 1x tyč na pojezdu+2x ramínko se závěsnou tyčí

  - 1x na pojezd mostu sestava:

    - 1x police min. 480x420 mm se zásuvkou a bočními medilištami,

    - 1x košík nerez min. 480x420x150 mm s bočními medilištami

  - 1x sestava na pravou nohu mostu:

    - 1x otočné lomené rameno 500/500 mm (vnitřní vedení kabeláže) se zdrojovou hlavou osazenou zásuvkami ZIS 2x, VDO 2x, PA 4x, RJ45 2x, s tyčí Ø28/1200 mm, nosnost min. 40 kg;

  - 2x držák kabelů a hadic na medilištu nerez

  - 1x sestava na levou nohu mostu:

    - 1. rameno lomené 700/600 mm s tyčí Ø 20/900 mm s možností výškového nastavení s nosičem infusních sáčků 4 násobným a láhví 4 násobným

    - 2. rameno 750 mm s tyčí Ø 28/1200 mm pro dávkovače

    - 3. rameno 550 mm se závěsnou policí 400x400 mm, košík drátěný

Obr. 1 – ilustrační foto sestavy – rozměry jsou závazné

Stropní zdrojový most pro 2 lůžka - 4 ks

- mechanické vybavení:

- délka 3900 mm

- materiál eloxovaný hliník (tělo rampy), víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002, nohy mostu RAL 9002

- výška spodní hrany 1575 mm od podlahy

- koncovky medicinální plyny pro každé lůžko:

  - O2 – 2x

  - Vzduch medicinální – 2x

  - Vakuum - 2x

- výbava elektrická pro každé lůžko:

  - DO – 4x

  - ZIS – 6x

  - VDO – 4x

  - PA – 10x

- výbava slaboproud pro každé lůžko:

  - RJ45 cat 6 - 6x – přivedení datových kabelů zajistí zadavatel, zapojení zajistí účastník ZŘ

  - příprava pro velké moduly 2x

  - příprava pro dorozumívací zařízení 1 modul

- osvětlení pro každé lůžko:

  - 1x přímé osvětlení LED – spínáno na rampě

  - 1x nepřímé osvětlení LED – spínáno na rampě

  - 1x noční osvětlení LED – spínáno na rampě

- příslušenství pro každé lůžko:

  - 1x medilišta na horním okraji rampy v celé délce (1500 mm)

  - 1x lampička – LED na medilištu

  - 1x pojezd mostu

  - 1x tyč na pojezdu+2x ramínko se závěsnou tyčí

  - 1x na pojezd mostu sestava:

    - 1x police min. 480x420 mm se zásuvkou a bočními medilištami

    - 1x košík nerez min. 480x420x150 mm s bočními medilištami

  - 2x držák kabelů a hadic na medilištu nerez

  - sestava na každou nohu mostu:

    - 1. rameno lomené 700/600 mm s tyčí Ø 20/900 mm s možností výškového nastavení s nosičem infusních sáčků 4 násobným a láhví 4 násobným

    - 2. rameno 750 mm s tyčí Ø 28/1200 mm pro dávkovače

    - 3. rameno 550 mm se závěsnou policí 400x400 mm, košík drátěný

Obr. 2 – ilustrační foto sestavy – rozměry jsou závazné