TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Celotělový pletysmograf

| # Poř.č. | # Parametr | # Druh technického parametru | # Reálná hodnota (vyplní účastník) # ano/ne/hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nový, nepoužitý, nerepasovaný zdravotnický prostředek | # absolutní |  |
|  | Celotělový pletysmografický vyšetřovací systém pro stanovení statických a dynamických plicních objemů a proudových odporů dýchacích cest, difúzní kapacity plic (DLCO) a dalších parametrů plicní mechaniky. | # absolutní |  |
|  | Základní funkce (statická spirometrie, dynamická spirometrie - křivka průtok/objem, intrathorakální objemy. | # absolutní |  |
|  | Prostorná kabina pro snadný přístup a posazení jak dětí, tak dospělých pacientů, nosnost židle min. 140 kg | # absolutní |  |
|  | Výsuvná židle v prostoru kabiny | # absolutní |  |
|  | Elektronické ovládání výšky stativu bodypletysmografu | # absolutní |  |
|  | Elektromagnetické uzavírání dveří kabiny bodypletysmografu | # absolutní |  |
|  | Možnost otevření dveří kabiny bodypletysmografu zevnitř pacientem | # absolutní |  |
|  | Možnost ovládání stativu obsluhujícím personálem z vně kabiny | # absolutní |  |
|  | Nouzové otevření dveří při výpadku elektrického proudu | # absolutní |  |
|  | Skleněná výplň kabiny bodypletysmografu (tvrzené nerozbitné sklo) | # absolutní |  |
|  | Nízká nástupová hrana kabiny (max. výška 10 cm) | # absolutní |  |
|  | Odolnost konstrukce bodypletysmografu vůči fyzikálním vlivům i chemickým (dezinfekčním) látkám | # absolutní |  |
|  | Ovládání kabiny (dveře, stativ) bodypletysmografu bez použití vyšetřovacího plynu | # absolutní |  |
|  | Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ± 3 % nebo ± 0,05 litru v rozmezí průtoku 0 - 14 l/s | # absolutní |  |
|  | Celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s menší než 1,5 cm H2O/I/s (0,15 kPa/l/s) | # absolutní |  |
|  | Měření statických objemů ( min. TGV, VC, IRV, ERV, RV, FRC, TLC, RV a odvozené parametry | # absolutní |  |
|  | Měření dynamických plicních objemů (min. FVC, FEV1, FEV1/FVC, FIV1, SVC, ERV, IRV, IC, EC, MVV, bronchoprovokační testy) | # absolutní |  |
|  | Měření proudových odporů (RAW, SRAW + odvozené vodivosti GRW, SGAW) | # absolutní |  |
|  | Vyšetření maximálních tlaků MIP/MEP (tj. měření síly inspiračního a expiračního svalstva | # absolutní |  |
|  | Jednodechová TLCO (tj. transferfaktor – difúze) pro vyšetření plicní difuze s použitím methanu jako transportního plynu | # absolutní |  |
|  | On-line vzorkování plynu pro vyšetření TLCO | # absolutní |  |
|  | Diferenciální tlakový snímač | # absolutní |  |
|  | Software modul pro provádění bronchoprovokačních testů | # absolutní |  |
|  | Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 25 ml) | # absolutní |  |
|  | Kalibrační pumpa 3l | # absolutní |  |
|  | Modul pro vyšetření plicní difuze (DLCO) metodou single-breath | # absolutní |  |
|  | Methan jako transportní plyn pro vyšetření DLCO | # absolutní |  |
|  | Schopnost použití pouze jedné lahve pro TLCO a Bodypletysmografie | # absolutní |  |
|  | On-line vzorkování plynu pro vyšetření DLCO (bez nutnosti vaku) | # absolutní |  |
|  | Možnost off-line doplnění hodnoty Hb, Pa02, COHb a přepočítání výsledků DLCO | # absolutní |  |
|  | Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) a jejich zařazení do přepočtu ATPS/BTPS | # absolutní |  |
|  | integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s např. FEV1 v jednom grafu | # absolutní |  |
|  | Přenos dat z nemocničního systému do přístroje a zpět pomoci standardu GDT/BDT včetně přenosů protokolů ve formátu *.pdf pomocí standardu GDT/BDT | # absolutní |  |
|  | Pre/post analýza opakovaného vyšetření | # absolutní |  |
|  | Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření | # absolutní |  |
|  | Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření | # absolutní |  |
|  | Možnost dodatečné editace Vtg (TGW) a odporů | # absolutní |  |
|  | Možnost exportu pacientských dat a výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech *.xls (nebo *.xlsx), *.csv a *.pdf | # absolutní |  |
|  | Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min 300 vyšetření) | # absolutní |  |
|  | Vhodné PC s min WIN 11 vč. barevné laserové tiskárny a LED monitoru s uhlopříčkou min 24“ | # absolutní |  |