Příloha č. 1A Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry přístroje

VZ „Pořízení artroskopické věže“

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Kamerová jednotka |  |  |  |
| Rozlišení 4K HD 3840 x 2160 pixelů |  |  |  |
| Fungující jako záznamové zařízení, světelný zdroj a videořetezec |  |  |  |
| Ovládání tlačítky umístěnými na kamerové jednotce, kamerové hlavě a tabletu |  |  |  |
| Tlačítka pro zapnutí a vypnutí světla, pro přístup do menu/nastavení přístupu do menu, pro ovládání a vyvážení bílé barvy |  |  |  |
| Nastavení intenzity osvětlení a kvality obrazu v min 2 stupních |  |  |  |
| Módy upravující vlastnosti obrazu – min. teplota barev, intenzita barev |  |  |  |
| Řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole |  |  |  |
| Přednastavení parametrů kamerových programovatelných módů dle individuálních potřeb uživatele |  |  |  |
| Pořizování obrázků i videa min. ve formátech JPEG a MP4 |  |  |  |
| Wi-Fi připojení |  |  |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |
| Rozlišení Full HD 3840x2160 pixelů |  |  |  |
| Připojení artroskopické optiky různých výrobců |  |  |  |
| Navolení ohniskové vzdálenosti pomocí očnicových adaptérů |  |  |  |
| Min. 2 multifunkční programovatelná tlačítka s funkcemi - … |  |  |  |
| Hmotnost kamerové hlavy maximálně 1 kg včetně kabelu a konektoru |  |  |  |
| Zdroj světla – LED |  |  |  |
| Ovládání intenzity světla na kamerové hlavě nebo tabletu |  |  |  |
| Životnost LED světelného zdroje min. 15 000 hod |  |  |  |
| Připojení optických světlovodných kabelů min. těchto výrobců – Smith&Nephew, Olympus, Storz, ACMI |  |  |  |
| Záznamové zařízení |  |  |  |
| Ukládá záznamy (videa a obrázky) na tablet, včetně možnosti uložení na externí nosič |  |  |  |
| Full HD rozlišení (1920 x 1080 pixelů) |  |  |  |
| Pořízení záznamů pomocí tlačítek na kamerové hlavě a tabletu |  |  |  |
| Nastavení min. 2 uživatelských profilů |  |  |  |
| Monitor |  |  |  |
| Rozlišení 4K HD 3840 x 2160 pixelů |  |  |  |
| Úhlopříčka obrazovky monitoru minimálně 27” |  |  |  |
| Certifikovaný pro použití ve zdravotnictví |  |  |  |
| Odolný vůči dezinfekci |  |  |  |
| Zobrazovací módy PIP a PBP |  |  |  |
| VESA úchyt monitoru k polohovatelnému rameni na vozíku artroskopické věže |  |  |  |
| Vstupy: min. HDMI, DVI, DisplayPort 1.2 |  |  |  |
| Výstupy: min. DVI, DisplayPort 1.2 |  |  |  |
| Motorová jednotka (handpiece) |  |  |  |
| Použití i pomocí ručního ovládání |  |  |  |
| Výběr ze základních chodů min. vpřed, vzad, oscilace |  |  |  |
| Ovládaní tlačítky min. s funkcemi: vpřed, vzad, oscilace, nastavení rychlosti vpřed a vzad, otevření okénka frézky |  |  |  |
| Jednotka je vybavena páčkou pro regulaci odsávání přes zapojenou frézku |  |  |  |
| Rychlost vpřed/vzad (jednosměrný chod) v rozsahu min. 500-10000 ot./min. |  |  |  |
| Rychlost oscilace v rozsahu min. 500-3000 ot./min. |  |  |  |
| Krokování otáček jednosměrného chodu i oscilace min. 100 ot./min |  |  |  |
| V rámci ekonomické ochrany investic zadavatel požaduje kompatibilitu s řídící jednotkou Smith&Nephew ve vlastnictví zadavatele |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Optika 30°/4 mm – 3 ks |  |  |  |
| Očnicový adaptér 19.5 mm – 1 ks |  |  |  |
| Vysokoprůtokový otočný trokar 6 mm – 3 ks |  |  |  |
| Obturátor 4 mm – 3 ks |  |  |  |
| Univerzální světlovodný kabel 4 mm pro připojení optik min. od výrobců – Olympus, Storz, Smith&Nephew, ACMI – 3 ks |  |  |  |
| Adaptéry pro světlovodný kabel k připojení optiky |  |  |  |
| Sterilizační síto pro optiky – 3 ks |  |  |  |
| Sterilizační síto pro trokar, světlovodný kabel, obturátor a handpiece – 3 ks |  |  |  |
| Přístrojový vozík |  |  |  |
| Vozík s policemi pro umístění všech částí (přístrojů) artroskopické sestavy na čtyřech kolečkách s brzdou min. na 2 kolečkách |  |  |  |
| Polohovatelné rameno na vozíku s VESA úchytem k monitoru |  |  |  |
| Držák pro kamerovou hlavu |  |  |  |
| Držák na infuzní vaky |  |  |  |
| Madlo pro manipulaci s vozíkem |  |  |  |
| Vozík s policemi, bez šuplíků |  |  |  |
| Požadujeme navíc montáž EURO LIŠTY na druhou polici věže |  |  |  |
| Centrální tlačítko pro vyp./zap. všech přístrojů sestavy |  |  |  |
| Povrch odolný vůči běžné dezinfekci |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

Za dodavatele