## spotřební materiál
VZ "Pořízení artroskopické věže"
Příloha č. 1B Zadávací dokumentace - Technická specifikace spotřebního materiálu k artroskopické věži
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
1.1. Charakteristika
Technická specifikace pro požadované produkty | Veškeré produkty musí být plně kombatibilní s artroskopickou věží.
Sety k ASK pumpě: | Společné podmínky pro požadované produkty: musí být plně kompatibilní s artroskopickou věží
"Set hadicový celodenní, dvoudílný " | • jednodenní hadicový set plně kompatibilní k artroskopické věži
• jednorázové, sterilně balené
• bez potřeby kalibrace tlaku před použitím
• DEHP free výrobek
• možnost současného napojení min. 2 vaků s roztokem
• balení včetně sterilní zátky k celodennímu setu
• šroubovací připojení na trokar
Frézy k shaveru | • společné podmínky pro požadované produkty: musí být plně kompatibilní k ASK Shaveru
"Fréza k shaveru měkkotkáňová ultra agresive plus 4 - 5 mm" | • měkkotkáňová frézka, menisky; chrupavka
• jednorázová, sterilně balená
• rozměry: min.4 - 5 mm
• možnost prodloužených a zahnutých fréz pro artroskopii kyčelního kloubu
"Fréza kostní ultraagresivní váleček 4 - 5 mm" | • kostní frézka, váleček
• jednorázová, sterilně balená
• rozměry: min. 4 - 5 mm
• možnost prodloužených a zahnutých fréz pro artroskopii kyčelního kloubu
Elektrody VAPR: | • společné podmínky pro požadované produkty: musí být plně kompatibilní s generátorem VAPR
"Elektroda VAPR " | • odolná jednodílná aktivní elektroda
• plazmová řízená technologie Radiofrekvenční ablace
• ergonomické ruční ovládání koagulace, ablace a nastavení intenzity ablace
• odsávání pro lepší vizualizaci v kloubu
• pracovní elektroda v průměru min. 2,3mm až 4mm, možnost použití ve vodivých vyplachovacích roztocích (běžný fyziologický roztok; Ringerův roztok s laktátem)
• jednorázová, sterilně balená
• průměry sond 0,8 - 4,7 mm dle typu sondy
" Elektroda VAPR short " | • odolná jednodílná aktivní elektroda
• plazmová řízená technologie Radiofrekvenční ablace
• ergonomické ruční ovládání koagulace, ablace a nastavení intenzity ablace
• pracovní elektroda v průměru min. 2,3mm až 4mm, možnost použití ve vodivých vyplachovacích roztocích (běžný fizyologický roztok; Ringerův roztok s laktátem)
• jednorázová, sterilně balená
• průměry sond 0,8 - 4,7 mm dle typu sondy
(*)pozn.: | Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto takto uvedených řešení. Dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat požadovaný medicínský účel, technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.