Odpovědi na dotazy k VŘ „Močový analyzátor“

- Zadavatel v příloze č. 5 Minimální technické parametry pro dodavatele technologií uvádí v bodu č. 1

Plně automatizovaná linka pro analýzu nativní moči chemicky a morfologicky bez  centrifugace. Je možné

analyzovat i jiné tělní tekutiny (mozkomíšní mok, punktát).

Požaduje zadavatel u dodávané technologie taktéž analýzu jiných tělních tekutin/mozkomíšní mok, punktát/?

Odpověď zadavatele: ANO, požadujeme analýzu jiných tělních tekutin.

Jaké bude zadavatel požadovat parametry pro analýzu tělních tekutin?

Odpověď zadavatele: Požadujeme rozlišení a počet buněk.

Bude zadavatel požadovat diagnostické parametry pro analýzu tělních tekutin?

Odpověď zadavatele: ANO, požadujeme.

Bude zadavatel požadovat validovanou metodu tělních tekutin?  Včetně certifikovaného kontrolního materiálu?

Odpověď zadavatele: ANO, požadujeme validovanou metodu včetně certifikovaného kontrolního materiálu.

- Zadavatel v příloze č. 5 Minimální technické parametry pro dodavatele technologií uvádí u bodu č. 4

Na základě uživatelsky stanovených pravidel a porovnání výsledků chemické a morfologické analýzy systém zajistí plně automatické ověření pomocí digitální mikroskopie vzorku.

Vyžaduje zadavatel jako součást dodávky přístrojového vybavení i dodávku middlewaru  pro nastavení různých pravidel pro standardizaci a automatickou validaci pracovního procesu?

Odpověď zadavatele: Pokud požadovanou funkcionalitu zajišťuje middleware, pak ANO požadujeme jeho dodávku.

3.)    Zadavatel v příloze č. 5 Minimální technické parametry pro dodavatele technologií uvádí u bodu č. 14

Vzdálená správa a servisní přístup se řídí podmínkami oddělení ICT SNO.

Vyžaduje zadavatel připojení Vzdálené správy realizováné pomocí technologie OpenVPN zabezpečené pomocí certifikátů a asymetrického  šifrování (veřejný, privátní klíč)?

Odpověď zadavatele: vzdálený přístup pomocí technologie OpenVPN - ANO, šifrovaný přístup pomocí certifikátů – NE

S ohledem na nejvyšší prioritu ochrany dat pacientů dle GDPR a napadení nemocničního systému zadavatel neumožňuje připojení do vzdálené správy přes servery třetích stran, např. Teamviewer?

Odpověď zadavatele: TEAMVIEWER - základní funkčnost, bez možnosti kopírování dat - je umožněn, stejně jako např. AnyDesk

Vyžaduje zadavatel po dodavateli technické řešení vzdálené správy a uvedení referenčních pracovišť?

Odpověď zadavatele: V případě přístupu pouze na konkrétní zařízení daného dodavatele - NE

4.)    Zadavatel v příloze 5 Minimální technické parametry uvádí u bodu 17. mimo jiné i diferenciaci bakterií

Erytrocyty (diferenciace dys a isomorfních), leukocyty (diferenciace poly a mononukleárů), shluky leukocytů, epitelie (různé druhy), válce hyalinní a patologické, hlen, spermie, krystaly, kvasinky, bakterie (diferenciace).

Co je tímto požadavkem přesně míněno? Prosíme zadavatele o upřesnění tohoto požadavku.

Odpověď zadavatele: Požadujeme rozlišení bakterií na Gram pozitivní a Gram negativní.