Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

Operační svítidlo

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v ISZP (https://iszp.sukl.cz/): |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Stropní operační dvouramenné LED svítidlo |  |  |  |
| Životnost LED – alespoň 40000 hodin svícení |  |  |  |
| Nástěnný ovládací panel pro ovládání svítidel |  |  |  |
| Hlavní svítidlo |  |  |  |
| Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m – minimálně 160 000 lx |  |  |  |
| Ovládání na dotykovém displeji integrovaném na svítidle – ovládání intenzity světla, průměr světelného pole, vypínač |  |  |  |
| Svítivost při zastínění hlavou jednoho operatéra – min 75 % |  |  |  |
| Průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m nastavitelný v rozmezí minimálně 18-28 cm |  |  |  |
| Hloubka osvětlení min. 900 mm |  |  |  |
| Teplota chromatičnosti 3500-5000 K |  |  |  |
| Index podání barev min. 93 Ra |  |  |  |
| Index podání červené barvy R9 min. 95 Ra |  |  |  |
| Sterilní ovládání |  |  |  |
| Satelitní svítidlo |  |  |  |
| Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m – minimálně 160 000 lx |  |  |  |
| Ovládání na dotykovém displeji integrovaném na svítidle – ovládání intenzity světla, průměr světelného pole, vypínač |  |  |  |
| Svítivost při zastínění hlavou jednoho operatéra – min 55 % |  |  |  |
| Průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m nastavitelný v rozmezí minimálně 18-28 cm |  |  |  |
| Hloubka osvětlení min. 900 mm |  |  |  |
| Teplota chromatičnosti 3500-5000 K |  |  |  |
| Index podání barev min. 93 Ra |  |  |  |
| Index podání červené barvy R9 min. 95 Ra |  |  |  |
| Sterilní ovládání |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Součástí jsou alespoň 2 ks vyměnitelných autoklávovatelných rukojetí ke každému svítidlu |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího