## List1
Příloha č.1 Požadované technické parametry
VZ "Dovybavení endoskopie "
P/021/INV/24
| Parametr |  | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Přístroj A: Videoduodenoskop, 1ks
Přístroj určený pro ERCP diagnostické a terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod.
Čtvercový tvar obrazu a 15° zpětný pohled umožnují rozšířenou pozorovací oblast a lepší úhel pohledu, pro účinnější kanylaci.
Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem
Systém pro fixaci vodícího drátu instrumentária pomocí tzv. „V“ drážky v můstku pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě.
| optický systém | zorné pole – min. 100°
směr pohledu - zpětně 15°
hloubka ostrosti: 5 - 60 mm
| zaváděcí tubus | vnější průměr distálního konce – max. 14 mm
vnější průměr tubusu – max. 12 mm
pracovní délka – min. 1200 mm
celková délka – min. 1500 mm
| pracovní kanál | minimální průměr – 4 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 120°
dolů min. 90°
doprava min. 110°
doleva min. 90°
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou Evis Exera III nebo Evis X1 fy Olympus, na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
Přístroj B: Periferní videobronchoskop, 1ks
základní požadované parametry - periferní videobronchoskop | Zaváděcí periferní videobronchoskop pro tenkou radiální ultrazvukovou sondu pro diagnostiku a terapii periferních lézí
Zobrazovací systém minimálně kvality SD
Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem
instrurmentárium nutné pro provoz bronchoskopu
Videobronchoskop musí umožnit rotaci tubusu o min. 120° vlevo a min. 120° vpravo
| optický systém | zorné pole – min. 90°
směr pohledu - přímý pohled
hloubka ostrosti: 2 - 50 mm
| zaváděcí tubus | vnější průměr distálního konce – max. 3,5 mm
vnější průměr tubusu – max. 4 mm
pracovní délka – min. 600 mm
| pracovní kanál | minimální průměr – 1,5 mm určený pro nabízené tenké radiální ultrazvukové sondy
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 210°
dolů min. 130°
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou Evis Exera III na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
Přístroj C: Endoskopická ultrazvuková sonda, 2 ks
základní požadované parametry - endoskoická uzv sonda | Tenká radiální ultrazvuková endobronchiální sonda
Určená k použití s nabízenou pohonnou jednotkou (přístroj D)
Zobrazovací metoda – mechanická radiální se skenovacím rozsahem 360°
Zobrazovací mód – „B“ mód
Zobrazovací frekvence 20 MHz
Průměr distálního konce sondy max. 2 mm
Pracovní délka min. 1800 mm
Přístroj D: Pohonná jednotka UZ sond, 1 ks
pohonná jednotka | Pohonná jednotka nabízených radiálních ultrazvukových sond (přístroj C)
Plně kompatibilní s ultrazvukovým procesorem Olympus EU-ME2 Premier plus
Pro mechanické radiální sondy o frekvencích 20 MHz
Vhodný držák pro pohonnou jednotku
Přístroj E: Endoskopická jednotka (videoprocesor se zdrojem světla), 1 ks
endoskopická jednotka | integrovaný LED světelný zdroj s min. 3 LED diodami
obrazový výstup DVI-D x 2, RGB-TV x 1
zobrazovací módy: BLI, BLI-bright, LCI, FICE
Interní paměť min 4 GB,
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícími flexibilními bronchoskopy Fuji řady 580