## TS
Příloha č. 5 Minimální technické podmínky
Číslo spisu VZ: KRN/Otr/2024/22/vybavení 3. stomatolog. ordinace – Krnov
Technická specifikace stomatologické soupravy
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Stomatologická souprava |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Pacientské křeslo a plivátkový blok
|  | Samostatně stojící křeslo, nezávislé na těle jednotky tj. plivátkovém bloku | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Hodnotící kritérium č. 2 |  | Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku | minimálně 370 mm a níže
Hodnotící kritérium č. 3 |  | Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku | minimálně 800 mm a výše
|  | Nosnost křesla v celém rozsahu | minimálně 180 kg
|  | Možnost přerušení práce zavedených savek okamžitě po sešlápnutí základny křesla v jakémkoliv místě z důvodu bezpečnosti | ANO
|  | Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání | ANO
|  | Opěrka pro ruce pacienta - vlevo i vpravo | ANO
|  | Polohovatelná opěrka hlavy dvoukloubová | ANO
|  | Uložení minimálně 5 poloh křesla do paměti | ANO
|  | Napolohování pacienta do Trendelenburgh polohy pomocí stisknutí jednoho tlačítka | ANO
|  | Otočné plivátko před pacienta se zvukovou signalizací parkovací polohy | ANO
|  | Držák pro uchycení světla | ANO
|  | Příprava na suché a mokré sání | ANO
|  | Odlučovač amalgámu integrovaný do plivátkové bloku | ANO
|  | Účinnost odlučování | minimálně 97 % dle normy ČSN EN ISO 11 143
|  | Plivátkový blok s vodním blokem DVGW s automatickou dezinfekcí vody na vstupu z vodovodního řádu | ANO
|  | Hygienická stanice integrováná do plivátkového bloku, včetně dezinfekčních roztoků | ANO
|  | Automatické intenzivní čištění a dezinfekce hadic instrumentů po spuštění uživatelem z ovládacího panelu. | ANO
|  | Barevný Full HD monitor s uhlopříčkou 22 palců včetně držáku pro umístění na soupravu | ANO
|  | Držák intraorálního rentgenu pro umístění na soupravu | ANO
|  | Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) křesla přímo z katalogu výrobce | ANO
Ovládací panel (stolek) na straně asistence (sestry)
|  | Dotykový ovládací panel s ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku a osvětlení, s časovačem | ANO
|  | Výškově nastavitelné rameno | ANO
|  | Automatický proplachovací systém savek | ANO
|  | Rameno sestry s min. 4 pozicemi | alespoň 4 pracovní pozice
|  | Malá savka | ANO
|  | Velká savka | ANO
Operační světlo
|  | Intenzita osvětlení | minimálně 40 000 LUX
|  | Teplota světla | nastavitelná v rozmezí 4 000 až 6 000 Kelvinů
|  | Zdroj světla: LED s Composave režimem | ANO
Ovládací panel (stolek) na straně lékaře
|  | Ovládací panel s ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku, osvětlení, s časovačem a zobrazovanými údaji na dotykovém, barevném displeji | ANO
Hodnotící kritérium č. 4 |  | Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení pacientského křesla (polohy křesla, funkce a počet otáček instrumentů). Nikoli přes USB rozhraní. | pro 2 a více ošetřujících (uživatelů)
|  | Počet pracovních pozic ovládacího panelu | minimálně 6 pracovních pozic
|  | Jedna pozice 3 funkční pistole (vzduch, voda, sprej) | ANO
|  | Jedna vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s plynulou regulací výkonu | ANO
|  | Jedna pozice pro světelný odstraňovač zubního kamene včetně odstraňovače a 3ks koncovek | ANO
|  | Jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. hadice a mikromotoru | ANO, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000 / min
|  | Jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. hadice a mikromotoru | ANO, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000 / min
|  | Jedna pozice pro Full HD kameru, která poskytne tři snímky - intraorální, transiluminační a fluorescenční za účelem diagnostiky zubního kazu | ANO
|  | Horní vedení hadic s možností aretace | ANO
|  | Délka hadic | minimálně 90 cm
Nožní ovladač
|  | Bezdrátové ovládání polohy křesla a předvolené pozice soupravy | ANO
|  | Možnost přepínání mezi funkcemi pohybu křesla a ovládáním funkcí instrumentů přímo na nožním ovladači | ANO
|  | Možnost ovládání funkcí instrumentů pomocí nožního ovládání (regulace otáček pohybem pedálu v horizontální rovině, změna nastavení chlazení instrumentů) | ANO
Položka č. 2 Stomatologická ordinační lékařská židle |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky | ANO
|  | Nastavení výšky sedáku | minimálně v rozmezí 47 cm až 64 cm
|  | Nastavitelný sklon sedáku | minimálně 10%
|  | Nastavitelný sklon opěrky zad nezávisle na sklonu sedáku | minimálně 25%
|  | Hloubka sedáku | z rozsahu 350 - 410mm
|  | Průměr základny | z rozsahu 450 - 540mm
|  | Ergonomicky tvarované polstrování opěradla a sedáku | ANO
|  | Zaoblená stehenní podpora | ANO
|  | Přirozená anatomická poloha | ANO
|  | Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch pro snadné udržování hygieny a rychlého a účinného čištění povrchu židle | ANO
|  | Židle vhodná pro intenzivní každodenní používání a čištění (omývání) | ANO
|  | Kovový kříž | ANO
|  | Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) přímo z katalogu výrobce. | ANO
|  | Kolečka | ANO
Položka č. 3 Světelné násadce na mikromotor a turbínka |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | 1 ks Modrý světelný LED instrument (násadec) s převodem 1:1 a keramickými ložisky | ANO
|  | 1 ks Červený světelný LED instrument (násadec) s převodem 1:5 a keramickými ložisky | ANO
|  | 1 ks Světelná LED turbínka s připojením na rychlospojku a keramickými ložisky | ANO
Položka č. 4 Horkovzdušný sterilizátor |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Horkovzdušný sterilizátor s vnitřní komorou z nerezové oceli | ANO
|  | Využitelný objem komory | minimáně 55l
|  | Teplotní rozsah | minimálně od 10°C nad okolní teplotou a maximálně 250 °C
|  | Alfanumerický displej | ANO
|  | Nastavitelné programy | minimálně 3
Položka č. 5 Parní sterilizátor se svářečkou obalů a demineralizátorem vody |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Parní sterilizátor s velikostí komory min.22l | ANO
|  | Testovací programy: Vacum test, BD test, Vacum + BD test | ANO
|  | Sterilizační programy: B 134°C, B 121°C, PRION 134°C, S 134°C, S 121°C,Veloce, Volitelný B nebo S od 4 minut a volitelným sušením | ANO
|  | Napouštění vody z řádu | ANO
|  | Odpadní voda přímo do potrubí | ANO
|  | Oddělené zásobníky na čistou a špinavou vodu | ANO
|  | Součástí přístroje je demineralizátor vstupní vody z řádu | ANO
|  | Svářečka obalů s šířkou sváru min. 12mm | ANO
Položka č. 6 Přístroj na automatické čištění a mazání násadců |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Plně automatický, programově řízený přístroj pro ošetřování a čištění všech typů násadců | ANO
|  | Zároveň lze ošetřit až čtyři nástroje | ANO
|  | Přístroj je napojitelný na stlačený vzduch z kompresoru | ANO
Položka č. 7 Stomatologická ordinační židle pro sestru |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky | ANO
|  | Chromová kontrukce | ANO
|  | Židle čalouněná kvalitní zdravotní koženkou | ANO
|  | Nastavení výšky sezení plynovým perem | ANO
|  | Nastavení výšky opěradla aretačním šroubem | ANO
|  | Pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy | ANO
Položka č. 8 Stomatologické ordinační osvětlení nad křeslo |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Stomatologické LED svítidlo určené nad zubní křeslo a pro práci zubního lékaře | ANO
|  | Příkon svítidla | v rozsahu 90-360W
|  | Celkový světelný tok: | v rozsahu 7500–31000 lm
|  | Teplota chromatičnosti: | minimálně 6500 K
|  | Všeobec. index podání barev: | minimálně 93
|  | Nepřímé světlo | ANO
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky
datum, jméno oprávněné osoby