## List1
Příloha č. 5
Výpůjčka 8 ks separátorů krevní plazmy včetně dodávky setů pro odběr plazmy
Číslo spisu: OPA/FMP/2024/05/výpůjčka separátorů vč. setů pro odběr plazmy
Číslo zakázky: P24V00000204
Minimální technické podmínky
8 ks automatických separátorů krevní plazmy určených k odběru prakticky bezbuněčné dárcovské plazmy pomocí jednorázových setů | Obchodní označení, model, výrobce
Specifikace technických, jakostních a funkčních vlastností předmětu zakázky | ANO/NE
Odběr krevní plazmy je prováděn technikou membránové filtrace
Separace je prováděna z jednožilního přístupu
Separovaná plazma splňuje legislativní jakostní požadavky plazmy pro frakcionaci
Separátor umožňuje separaci volitelného objemu plazmy v rozmezí min 500 – 850 ml
Doba separace plazmy o objemu > 800 ml max. 60 min
V průběhu odběru plazmy je monitorován krevní tlak dárce
Volitelné parametry přístroje min.: odběrová rychlost, návratová rychlost, objem plazmy, objem fyziologického roztoku
Automatická regulace odběrové a návratové rychlosti v závislosti na aktuálním tlaku dárce tak, aby nedošlo k přetížení žíly
Přístroj s automatickým plněním antikoagulačního roztoku (s nastavitelným poměrem míchání krve a antikoagulačního roztoku)
Přístroj s připojením kompenzačního roztoku
Přístroj s předčasným ukončením separace s návratem zbytkových buněk dárci
Přístroj se zobrazením hodnot v průběhu procedury
Komunikace v českém jazyce
Návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě
Zvukový alarm při problémech v průběhu separace nebo poruše přístroje
Přístroj se čtečkou čárových kódů a QR kódů
Přístroj s manžetou
Součástí přístroje je podstavec s kolečky pro snadný přesun
Obousměrný přenos dat do IS HTO (min. v rozsahu: číslo odběru, číslo obsluhy, číslo přístroje, datum odběru, čas startu a ukončení odběru, doba odběru, odebrané množství, údaje o použité kompenzaci a objem použitého antikoagulačního roztoku) včetně bezdrátového připojení
Po potrvzení chybového hlášení detekované vzduchové bubliny v lince dárce bude přístrojem automaticky vypuzena vzduchová bublina z linky dárce bez nutnosti dalšího manuálního zásahu obsluhy.
Možnost volby obsluhy 3 protokolů odběru: 1. bez fyziologického roztoku, 2. s fyziologickým roztokem, 3. fyziologický roztok volitelny
Prohlášení o shodě, CE certifikát, splnění požadavků 98/79/EC
Zaškolení personálu v českém jazyce v sídle zadavatele
Požadavky na technický servis | ANO/NE
Garance servisu a validací po celou dobu výpůjčky
Provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek
Bezplatná údržba v souladu se zákonem
Servisní zásah do 2 pracovních dnů od nahlášení problému, nebo bezplatné zapůjčení náhradního přístroje do odstranění závady
Požadavky na set pro odběr plazmy | ANO/NE
Jednorázové sterilní sety, které jsou schváleny výrobcem vypůjčených separátorů krevní plazmy a jsou s nimi plně kompatibilní
Sety splňují požadavky pro sterilitu v rámci použití pro odběr krevní plazmy
Dodávané sety musí být maximálně v 1/3 stanovené doby životnosti
Sety musí být dodávány v originálním balení
Realizace dodávky setů max. do 10 dnů od doručení objednávky
Mechanické a barevné zabezpečení proti záměně antikoagulačního a náhradního roztoku (odlišné vstupní porty)
Odebraná plazma odpovídá kvalitativním požadavkům legislativy - vyhláška č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zjištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
Separace s využitím jednožilního přístupu
Mimotělní objem krve v rámci odběrového cyklu je maximálně 200 ml
Prohlášení o shodě, CE certifikát, splnění požadavků 98/79/EC