Příloha č. 1B Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry přístroje

VZ „Pořízení 2 ks sítnicových laserů“

Část 2 VZ - Navigovaný sítnicový laser

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |  |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |  |
| Fotokoagulační žlutý laser s navigací a eyetrackingem |  |  |  |  |
| Navigovaná fokální a periferiální léčba podle plánu založených na externích snímcích s proložením živého obrazu sítnice a asistovaným cílením pro fokální i panretinální aplikace |  |  |  |  |
| Zabudovaná sítnicová kamera, barevné digitální zobrazení sítnice na obrazovce |  |  |  |  |
| Mapování a trekování plánu z externích obrazů proložených s živým obrazem fundu |  |  |  |  |
| Nastavení individuálních parametrů dle potřeb pacienta |  |  |  |  |
| Definice, trekování a mapování ochranných zón (makula, papila) |  |  |  |  |
| Ovládání přes dotykovou obrazovku – min. 12" + ovládání přes joystick |  |  |  |  |
| Vlnová délka laseru v rozsahu 560–580 nm |  |  |  |  |
| Minimální výstupní výkon 30 mW |  |  |  |  |
| Maximální výstupní výkon 2000 mW |  |  |  |  |
| Délka pulsu 0,01 – 4,0 s |  |  |  |  |
| Podpora standardních kontaktních čoček pro PRP/fokální terapii/předněsegmentové aplikace |  |  |  |  |
| Barevné a infračervené zobrazení fundu s automatickým/manuálním importem obrazu |  |  |  |  |
| Bezkontaktní fokální terapie – fokální objektiv |  |  |  |  |
| Bezkontaktní PRP terapie |  |  |  |  |
| Laserování v IR módu |  |  |  |  |
| Velikost bodu na sítnici – bezkontaktní (fokální) objektiv: 50-500 µm |  |  |  |  |
| Velikost bodu na sítnici – kontaktní (fokální/periferiální) objektiv: 50-1000 µm |  |  |  |  |
| Předdefinované šablony laseru – čtverec, kruh, oblouk, kombinace |  |  |  |  |
| Vysokorychlostní šablonová koagulace bez nutnosti tvorby plánů |  |  |  |  |
| Plán terapie tvořen na importovaných snímcích sítnice (FA, OCT, ICGA) |  |  |  |  |
| Export a tisk pokročilých reportů s parametry a snímky ve formátu PDF |  |  |  |  |
| Pacientská databáze (archiv), možnost ukládání snímků a zpětné prohlížení pro případnou potřebu porovnání nebo nahlédnutí |  |  |  |  |
| DICOM rozhraní |  |  |  |  |
| Síťové zabezpečení |  |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího