Příloha č. 6

Minimální technické podmínky + parametry hodnocení

- Informace o zakázce

| Název veřejné zakázky | Dodávky spotřebního materiálu, vč. výpůjčky analyzátoru pro analýzu specifických proteinů pro Centrální laboratoř SZZ Krnov II. |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/24/spotř. mat. – analýza proteinů – CL II. |
| Číslo zakázky | P24V00000257 |
| Identifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona |

- Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma/název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO/DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka ZŘ |  |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v …………., sp. zn. …………. |  |

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| Automatický analyzátor pro analýzu specifických proteinů |  |  |
| Název/typ/výrobce |  |  |
| Stolní imunoturbidimetrický analyzátor zaměřený na analýzu specifických proteinů |  |  |
| Analyzátor musí pracovat na principu imunoturbodimetrie pro analýzy specifických proteinů – stanovení volných lehkých řetězců kappa a lambda |  |  |
| Reagencie musí být ve formě připravené k okamžitému použití v analyzátoru (RTU) |  |  |
| Systém analýz volných lehkých řetězců musí používat polyklonální antiséra |  |  |
| Metodika stanovení lehkých řetězců musí užívat cut off pro hodnoty kappa a lambda volných řetězců dle doporučení International Myeloma Working Group |  |  |
| Výsledky volných lehkých řetězců s využitím nabízené technologie (analyzátor i diagnostické kity) zajistí analytickou návaznost na pracoviště vyššího typu (např. Myelomové centrum FN Ostrava a Olomouc) |  |  |
| Reagencie a ostatní spotřební materiál tvoří s analyzátorem uzavřený systém jednoho výrobce/dodavatele |  |  |
| Stabilita reagencií po otevření min. 3 týdny (na palubě 30 dní, v lednici 3 měsíce) |  |  |
| Chlazený reagenční karusel |  |  |
| Kapacita analyzátoru min. 100 testů/hod |  |  |
| Měřící rozsah pro analýzu lehkých řetězců min. 1,5-125 000 mg/l, vč. automatického ředění do konečného výsledku |  |  |
| Analytický systém musí zahrnovat automatickou kontrolu nadbytku antigenu – min. 2 metody detekce nadbytku antigenu při měření |  |  |
| Identifikace vzorků pomocí čárových kódů |  |  |
| Identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol pomocí čárových kódů |  |  |
| Jednorázové kyvety |  |  |
| Vkládání kyvet, reagencií a vzorků za chodu analyzátoru, bez nutnosti zastavení přístroje |  |  |
| Software v českém jazyce |  |  |
| Optika |  |  |
| Vlnová délka min. 12 vlnových délek |  |  |
| Xenonová lampa |  |  |
| Reagencie |  |  |
| Min. 36 duálních pozic |  |  |
| Možnost průběžného vkládání a vyjímání |  |  |
| Chlazení v přístroji |  |  |
| Detekce hladiny reagencií |  |  |
| Minimální doba exspirace dodaných reagencií/spotřebního materiálu 3 měsíce |  |  |
| Vzorky |  |  |
| Min. 50 pozic |  |  |
| Možnost průběžného vkládání a vyjímání vzorků |  |  |
| Automatické ředění, opakované měření vzorků |  |  |
| Typy vzorků: sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok |  |  |
| Detekce hladiny a nárazu vzorku |  |  |
| Kompatibilita se zkumavkami typu SARSTEDT: Primární Serum Gel 75x13 mm (2,7 ml) Serum Gel 90x13 mm (4,9 ml) Serum Gel 92x15 mm (7,5 ml) Sekundární Round Bottom Tube 75x13 mm (5 ml) |  |  |
| Reakční modul |  |  |
| Min. 360 automaticky vkládaných kyvet |  |  |
| Reakční teplota 37 °C ± 0,1 °C |  |  |
| Technické parametry |  |  |
| Stolní přístroj, max. 120 kg |  |  |
| Napájení 230 V |  |  |
| Součástí dodávky: PC, monitor, myš, klávesnice, čtečka čárových kódů, UPS |  |  |

* Uvedení skutečné hodnoty parametru; popř. uvést ANO, v případě číslem nevyjádřitelného parametru

** Odkaz na dokument, stranu dokumentu, kde je tento parametr popsán, je-li to relevantní

Parametry hodnocení

Kvalitativní kritéria (dle ZD)

|  | Požadavek/parametr | Účastník ZŘ doplní ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 2.A | Certifikace reagencií k nabízenému analyzátoru IVDR certifikace (EU 2017/746) reagencií, popř. podaná Žádost o zahájení IVDR certifikace (nutno doložit) |  |
| 2.B | Analyzátor s možností stanovení albuminu a imunoglobulinů v moči a likvoru |  |
| 2.C | Kompaktní analyzátor (veškeré provozní nádoby – kanystry, nádoby na odpad, apod. – jsou součástí analyzátoru) |  |