## List1
VZ -Dodávka OCT
P/025/INV/24
Příloha č.1 - Požadované technické parametry OCT
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry OCT | Aktivní eye tracking v reálném čase ke kompenzaci pohybů oka vč korekce mikrosakadických pohybů
Foto fundu:
mód snímání: Barevný, Red-free (postprocesing barevného obrazu na pseudo Red-free obraz)
zobrazené pole: 45° a 35° (mód malé zornice)
velikost zornice: ≥ 4.0 mm; ≥ 3.3 mm (mód malé zornice)
dioptrická korekce: -35D až +30D
Optické rozlišení obrazu:
Centrum: 60 řádků/mm a více
Střed (r/2): 40 řádků/mm a více
Periferie (r): 25 řádků/mm a více
Velikost pixelu na fundu max 7,5 µm
zvětšení snímku 0,3
min 10 úrovní LED blesku
externí foto: Externí barevné, externí IR (940 nm)
OCT zobrazení sítnice:
rychlost skenování min 120,000 A-sken/sekunda
Axiální rozlišení 5μm (ve tkáni)
Laterální rozlišení 15μm (ve tkáni)
Pracovní vzdálenost 35mm
Hloubka skenů 3mm (standard) max 6.3mm (FullRange mód)
Délka skenů 3mm - 16mm
Dioptrická korekce -15D až +15D
Průměr zornice 2.0mm a více
AngioVue OCTA SSADA OCTA s MCT (Motion Correction) Technologií a 3D PAR (Projection Artifact Removal)
OCT zobrazení (přední segment):
Laterální rozlišení 18μm (standard CAM) (ve tkáni) 36μm (FullRangeCAM) (ve tkáni)
Pracovní vzdálenost 20mm
Hloubka skenů 3mm (standard CAM) max 6.3mm (FullRange CAM)
Délka skenů: 2mm - 18mm
Pacientské rozhraní
Fixační body externí a interní min 12 bodů
Rozsah opěrky brady
Manuální polohování skenovací hlavy pomoocí joysticku X-Y-Z
Zobrazovací jednotka min 24´´ plochý panel LCD monitor
Počítač:
Operační systém min Windows 10
RAM 32GB DDR4 nebo více
Hard Disk min 256GB HDD pro operační systém, Hlavní disk min 4TB Záložní disk min 4TB
Rozhraní USB, síťový konektor, HDMI/DP port
Archiv USB, síťové úložiště
DICOM MWL, DICOM storage
Prohlížecí software
Zdroje světla:
OCT SLD 840nm s FWHM 50nm
White LED 420-780nm
NIR LED (Sítnice) 750nm
NIR LED (Rohovka) 735nm
IR LED pro přední segment 940nm
Fixační LED 460nm
Elektrický stolek pro nabízené OCT
napájení 230V,
Výškový rozsah min 200 mm
OCT Struktura / Aplikace:
Sítnice: tloušťková mapy sítnice, GCC, zevní sítnice
Glaukom: RNFL, GCC, FLV, GLV, ONH Parametry
Rohovka: Pachymetrie, ETM, Tloušťková mapa stromatu, komorové úhly
Reporty: RDB, OU Report, Trendová Analýza, ONH/GCC OU Trendový Report, Porovnání, Multi- Sken Zobrazní, Enface, Překryv barevného obrazu fundu, QuickVue, Základní 3D Report, Wellness Report, Předněsegmentový Multi-úhel Report, Report mapy vrstev rohovky (OU a změna)
přední segment: přehledový report předního segmentu, Porovnání, OU
Angio zobrazení / analýzy:
Sítnice: SCP (superficiální plexus), DVC (hluboký plexus), Outer Retina (zevní retina), Plexus Chroideálních kapilár, Volitelný Plexus Vessel Density (hustota cév): SCP & DVC, FAZ, Flow and Non-Flow plocha
Papila RPC hustota cév
Montáž Montáž 2 (16mmx9mm); Montáž 4 (16mmx16mm); Montáž 2 (10mmx6mm)
Multi-objemové sloučené 4-objemové MCT sloučené AngioVue 3x3mm
Reporty stejné jako reporty OCT struktury + měření VD (hustota cév)