## List1
Příloha č. 6
"Léčebný fotokoagulační navigační sítnicový laser pro oční oddělení SNO"
Číslo spisu: OPA/Hal/2025/01/laser-oční
Číslo zakázky: P25V00000013 | vyplní učastník ZŘ
Fotokoagulační mikropulzní laser: | (název, typ)
Zdravotní prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: | ANO/NE
Třída rizika zdravotnického prostředku:
Zdravotní prostředek byl notifikován: | ANO/NE
Evidence v seznamu RZPRO.cz: | ANO/NE
Minimální technické požadavky | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru u ostatních slovem splňuje)
Laser pevnofázový s vlnovou délkou 577 nm
Zaměřovací paprsek s vlnovou délkou 635-650 nm
Výkon v cílové tkáni: kontinuálně regulovatelný v rozsahu 0 až 2000 mW
Délka laserového impulzu ve fotokoagulačním režimu: regulovatelná v rozsahu 10 ms až kontinuálně
Možnost přednastavit vyšetřovací čočky
Poměr aktivní/neaktivní fáze v mikropulzním režimu: nastavitelný až do minimální hodnoty 5 %
Velikost stopy laserového paprsku:kontinuálně nastavitelná v rozsahu 50 – 400 µm
Maticové funkce ve fotokoagulačním režimu s automatickou funkcí plynule navázat a posunout na místo, kde došlo k eventuelnímu přerušení matice
Maticové funkce v mikropulzním režimu s automatickou funkcí plynule navázat a posunout na místo, kde došlo k eventuelnímu přerušení matice
Funkce automatického dokončení maticové sekvence po přerušení zákroku
Možnost registrace a grafického záznamu laserovaných lokalit a velikosti stopy
Zobrazovací systém s možností zobrazení live videa prováděného ošetření nebo nahraných obrázků
Snímaní a uložení obrázků nebo videosekvencí vyšetření, jejich export na USB disk, možnost exportu po síti
Velikost zobrazovacího displeje minimálně 10“
Připojitelnost: štěrbinová lampa, možnost Haag Streit či Zeiss osvětlení štěrbinové lampy, indirektní oftalmoskop
Programovatelnost laserových parametrů: minimálně pro 5 uživatelů
Ergonomické nastavení parametrů laseru (energie, režim, doba aktivní i neaktivní fáze): pomocí joysticku, dotykové obrazovky nebo pomocí nožního multifunkčního pedálu
Štěrbinová lampa a elektricky výškově posunovatelný stůl je součástí komplexu dodávky
Chlazení laseru – vzduchem Peltier efekt
Požadované výstupy: USB, Ethernet, HDMI
Další požadavky
Doložení minimálně 2 referenčních pracovišť obdobného typu
Záruka na laserový zdroj minimálně 5 let