V příloze č.10 Zadávací dokumentace, Minimální technické podmínky pro část 3 Defibrilátor s resuscitačním vozíkem, jsou uvedeny tyto parametry:

1. „Přenosný defibrilátor pro jednotky intenzivní péče“.

Dotaz: Vzhledem k charakteru přístroje jako přenosného zařízení je jeho hmotnost klíčová pro snadnou manipulaci a přenositelnost.

Bude zadavatel požadovat omezit jeho maximální hmotnost? Např., aby maximální hmotnost přístroje nepřesáhla 7 kg, a to včetně baterie, role papíru a defibrilačních elektrod (pádel)?

Dotaz: Přenosné zařízení může být použito ve vnitřních i venkovních podmínkách. Stupeň krytí IP udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů a zároveň označuje stupeň krytí před vniknutím vody. Hraje tak zásadní roli pro ochranu personálu i prodloužení životnosti přístroje.

Bude zadavatel požadovat stupeň krytí min. IP 54, pro zajištění bezpečnosti personálu používající přístroj a zároveň tak prodloužil životnost přístroje a ochránil tím svou investici?

Odpověď: Zadavatel s přihlédnutím k dotazu uchazeče stanovuje maximální hmotnost včetně baterie, role papíru a defibrilačních elektrod typu pádlo na 7 kg

Zadavatel požaduje krytí min. IP54

2. „Defibrilace, stimulace a snímání EKG pomocí jedné sady elektrod“.

Dotaz: Z technické specifikace není jednoznačné, zda přístroj má disponovat funkcí Externí stimulace nebo pouze požadujete dodat multifunkční elektrody, které jsou schválené k používání pro všechny uvedené úkony. Prosíme o upřesnění.

Odpověď: zadavatel požaduje multifunkční elektrody schválené k používání pro všechny uvedené úkony.

3. „Přehledný displej s dobrou viditelností při zhoršení světelných podmínek“.

Dotaz: Pro zajištění přehlednosti displeje, je nezbytným parametrem pro naplnění této podmínky velikost displeje. V případě malé velikosti displeje nelze zajistit jeho přehlednost.

Bude zadavatel požadovat vel. displeje např. min. 7“ ?

Odpověď: zadavatel požaduje obrazovku s úhlopříčkou min. 7“

4. „Napájení přístroje ze sítě i baterie“.

Dotaz: Vzhledem k tomu, že se má jednat o přenosný přístroj, bude při svém provozu i mimo elektrickou síť s využitím své baterie. Kapacita této baterie pak může hrát roli při záchraně lidského života.

Bude zadavatel požadovat kapacitu baterie např. min. 2,5 h monitorování?

Po vybití této baterie se musí přístroj zapojit do sítě na potřebnou dobu pro jeho nabití na 100% kapacitu.

Bude zadavatel požadovat dobu potřebnou pro nabití baterie na 100% kapacitu např. max. do 3 hodin?

Odpověď - Zadavatel požaduje kapacitu baterie min. 2 hodiny monitorování.  Dobu potřebnou na dobytí baterie požaduje max. 6 hodin.

5. „Automatické testování přístroje“.

Dotaz: Přestože přístroje provádí automatické testy, aby ověřil, zda je připraven k použití. Výrobci ve svých doporučeních dále stanovují četnost provádění kontroly obsluhou, která se může lišit v závislosti na výrobci.

Bude zadavatel požadovat dodávku přístroje, kdy se dle doporučení výrobce má provádět kontrola přístroje max. 1x týdně obsluhou?

Odpověď: zadavatel nestanovuje požadavky na četnost kontrol. Obsluha bude dodržovat intervaly stanovené výrobce dle konkrétního typu, který vzejde z výběrového řízení.