Dotaz č.1

V technické specifikaci Zadavatel uvádí, „Autovalidace každé cartridge“ ale současně pozměnil zadávací dokumentaci „Acidobazický analyzátor POCT s jednoduchou obsluhou a spotřebním materiálem typu cartridge nebo typu senzorová kazeta a balení roztoků“. Takže zadavatel akceptuje nabídky i s vícečetným spotřebním materiálem (senzorová kazeta a balení roztoků). Ale autovalidaci mimo cartridge nepožaduje. Jedná se o poměrně časově náročný proces. Tedy by měl zadavatel požadovat také automatickou autovalidaci senzorových kazet a balení roztoků vždy po jejich výměně, a ne pouze automatickou autovalidaci cartridge. V konečném důsledku takto vypsaná technická specifikace znamená, že u jednokazetového analyzárotu s jednou cartridge obsluha věnuje analyzátoru čas pouze na vložení kazety a o analytickou část měření, vyhodnocení a záznam se postará analyzátor, není třeba uvolnění tohoto měněného spotřebního materiálu supervizorem OKB, nahrazuje ho sofistikované softwarové řešení. V případě, že zadavatel nepožaduje automatickou autovalidaci senzorových kazet a balení roztoků, musí být tento proces po výměně spuštěn, provedena kalibrace, kontrola kvality a vyhodnocení supervizorem OKB, až tehdy dle nové normy ISO 15 189/2023 může být spotřební materiál uvolněn do provozu. Jelikož se jedná o umístění analyzátoru mimo areál SZZ Krnov, domníváme se, že se jedná o zcela zásadní bod.

Dotazovatel navrhuje pro jednotnost podmínek v tomto bodě změnit požadavek „Autovalidace každé cartridge“ na „Autovalidace každé cartidge/senzorové kazety/balení roztoků po jejich vložení do analyzátoru (autovalidací se rozumí proces automatického ověření, zabezpečení a vyhodnocení analytické kvality každého vloženého spotřebního materiálu a jeho uvolnění do provozu na základě přezkoumání výsledků statistickým softwarovým řešením bez nutnosti zásahu obsluhy nebo opakovaného spouštění některé z fází tohoto procesu obsluhou s cílem validovat daný spotřební materiál.)

Vyhoví zadavatel této žádosti o změnu technické specifikace v zadávací dokumentaci?

Odpověď zadavatele: Zadavatel doplňuje požadavek na:

Autovalidace každé cartidge/senzorové kazety/balení roztoků

Dotaz č.2

Zadavatel neuvádí požadovanou teplotu skladování spotřebního materiálu. Tento požadavek je z organizačních důvodů (skladování v lednici, monitorování lednice, umístění mimo léčiv) a rychlosti obnovení chodu analyzátoru významným faktorem. Bude zadavatel požadovat skladování spotřebního matriálu cartridge/senzorová kazeta a balení roztoků při pokojové teplotě 15-25°C?

Dotazovatel navrhuje doplnit technickou specifikaci o bod „Skladování veškerého spotřebního materiálu vyžaduje pokojovou teplotu skladování“.

Vyhoví zadavatel této žádosti o doplnění technické specifikace zadávací dokumentace?

Odpověď zadavatele: Zadavatel umožňuje dodávku materiálu, které lze skladovat v lednici nebo v pokojové  teplotě. Tzn. od 2°C. Pro tento typ skladování je vybaven a veškeré skladovací prostory jsou vybaveny automatizovaným systémem měření teplot.