## technicke pozadavky
Příloha č. 5
Výpůjčka 6 ks separátorů krevní plazmy včetně dodávky setů pro odběr plazmy
Číslo spisu: OPA/FMP/2025/02/výpůjčka separátorů vč. setů pro odběr plazmy
Číslo zakázky: P25V00000025
Minimální technické požadavky | ANO/NE/ Nabídka uchazeče
6 ks automatických separátorů krevní plazmy | Obchodní označení, model, výrobce
automatizovaný plazmaferetický systém je určený k odběru prakticky bezbuněčné dárcovské plazmy pomocí jednorázových souprav, tzn. dle Vyhlášky č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek, ve znění pozdějších předpisů, že maximální hodnoty koncentrace kontaminujících buněk bude pro: • erytrocyty méně než 6,0 x 10^9/l, • leukocyty méně než 0,1 x 10^9/l, • trombocyty méně než 50 x 10^9/l)
odběr krevní plazmy prováděn metodou membránové filtrace s ohledem na platné smluvní závazky vůči zpracovateli plazmy a z důvodu menšího rizika nežádoucích reakcí u dárců, vyplývajícího z nižšího extrakorporálního objemu krve při separaci
přístroj musí umožňovat odběr plazmy k frakcionaci
přístroj musí umožnit separaci z jednožilního přístupu
odseparovaný produkt plazmy musí splňovat legislativní jakostní požadavky plazmy k frakcionaci
přístroj umožňuje separaci volitelného objemu plazmy v rozmezí min 500 – 850 ml
doba separace plazmy o objemu > 800 ml nesmí přesáhnout 60 minut
v průběhu odběru plazmy musí být monitorován tlak krve dárce
přístroj umožňuje volitelné parametry, minimálně: odběrová rychlost, návratová rychlost, objem plazmy, objem fyziologického roztoku
přístroj musí mít automatickou regulaci odběrové a návratové rychlosti v závislosti na aktuálním tlaku dárce tak, aby nedošlo k přetížení žíly, regulace musí být minimálně v rozsahu 0-120 ml/min
přístroj musí mít nastavitelný poměr míchání krve a antikoagulačního roztoku
je možnost připojení kompenzačního roztoku
je možnost předčasného ukončení separace
je možnost zobrazení hodnot v průběhu procedury
snadná obsluha přístroje
komunikace v českém jazyce
návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě
vizuální a akustický alarm při problémech v průběhu separace ev. poruše přístroje
přístroj musí mít čtečku čárových kódů a QR kódů
přístroj musí mít manžetu
součástí přístroje je podstavec s kolečky nebo stolek pod přístroj pro snadný přesun
servisní opravy do 2 pracovních dnů od nahlášení problému, nebo bezplatné zapůjčení náhradního přístroje do odstranění závady
obousměrný přenos dat do IS HTO (min. v rozsahu: číslo odběru, číslo obsluhy, číslo přístroje, datum odběru, čas startu a ukončení odběru, doba odběru, odebrané množství, údaje o použité kompenzaci a objem použitého antikoagulačního roztoku) včetně bezdrátového připojení
provádění instruktáže (v souladu s § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) personálu v českém jazyce v sídle zadavatele do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy (e-mailem) k jejímu provedení ze strany zadavatele, pokud se strany nedohodnou jinak
garance servisu a validací po celou dobu výpůjčky
provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.
bezplatná údržba v souladu se zákonem
Požadavky na set pro odběr plazmy
plně kompatibilní jednorázové sety, které jsou schváleny výrobcem vypůjčených separátorů krevní plazmy
sety splňují požadavky pro sterilitu v rámci použití pro odběr krevní plazmy
dodávané sety musí být maximálně v 1/3 stanovené doby životnosti
sety musí být dodávány v originálním balení
realizace dodávky setů max. do 10 dnů od doručení objednávky
mechanické a barevné zabezpečení proti záměně antikoagulačního a náhradního roztoku (odlišné vstupní porty)
prohlášení o shodě, CE certifikát, splnění požadavků 98/79/EC