## List1
VZ -Dodávka endosonografie
P/005/INV/25
Příloha č.1 - Požadované technické parametry
| Parametr | Účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry endosonografické jednotky | Universální ultrazvukové zobrazovací centrum (dále jen přístroj) pro diagnostickou a terapeutickou endosonografii
Přístroj musí mít: Mechanické skenování odesílání a přijímání ultrazvukového signálu současně při rotaci ultrazvukového měniče Elektronické skenování střídavé přepínání mnohočetných ultrazvukových měničů, které vysílají a přijímají ultrazvukové signály
Mechanické skenování v rozsahu min. od 12 do 20 MHz
Elektronické skenování v rozsahu min. od 5 do 12 MHz
Přístroj musí mít min. radiální skenování, spirálové skenování, elektronické radiální, lineární dle tvaru sondy
Přístroj musí mít min. tyto zobrazovací módy: „B“-mód Doppler modusy: směr a rychlost průtoku krve, barevné zobr. síly průtoku krve, barevné zobr. intenzity průtoku krve ve vyšším rozlišení Harmonické zobrazení tkání
Přístroj musí mít oblast zobrazení mechanického skenování min. plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun
Přístroj musí mít oblast zobrazení elektronického skenování— radiální— plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun; lineární— konvexní
Přístroj musí mít směr zpracování zobrazení – Normální/Opačný
Přístroj musí mít zaostření— nastavitelné umístění ohniska; nastavitelný ohnisko v plném rozsahu S-FOCUS
Přístroj musí mít nastavení zpracování signálu Zesílení (min. 20 kroků), nastavitelné Kontrast (min. 8 kroků), nastavitelné Redukce L.E. (min. 20 kroků), nastavitelné STC (min. 21 kroků) pro každou ze 7 vzdáleností, nastavitelné
Přístroj musí mít zobrazení min: datum a čas, data pacienta (min. jméno, datum narození, pohlaví, ID pacienta), aktuální ultrazvuková frekvence, hloubky a rozsahu, hodnoty nastavení zesílení a kontrastu, poznámky (text kdekoliv na obraze), funkce obraz v obraze (PiP)
Přístroj musí mít 3D zobrazení - 3D zobrazení rekonstrukcí za sebou následujících 2D obrazů získaných spirálovým skenováním
Přístroj musí mít DPR zobrazení – radiální obraz a spirálový obraz, nebo radiální obraz a šikmý obraz, získané spirálovým skenováním.
Přístroj musí mít ovládání dotykovým displejem a klávesnicí – klávesnice zabudovaný trackpad a dotykový panel bez mechanických součástí
Kabel pro propojení s uzv gastroskopem
Přístroj musí mít přepínání aktuálního obrazu – displej může být přepínán mezi sono a endoskopickým obrazem, ovládání kompatibilního videoprocesoru. Kompatibilita s videoprocesory OLYMPUS CV-190, CV-1500, které jsou na pracovišti zadavatele. Možnost ovládání kompatibilního videoprocesoru připojenou klávesnicí (náhrada klávesnice videoprocesoru). Možnost ovládání vybraných funkcí tlačítky endoskopu.
Možnost pořízování záznamu obrazu – snímky
Požadované parametry lineárnho sonogastroskopu | Ultrazvukový gastroskop kompatibilní s endosonografickým procesorem výše specifikovaným
optický systém
zorné pole – min.100°
směr pohledu – 55° šikmý pohled
hloubka pole – min. 3 -100 mm
zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce – max 15 mm
zevní průměr tubusu – max. 13 mm
pracovní délka – min. 1250 mm
celková délka – min. 1500 mm
pracovní kanál – vnitřní průměr – min.3,5 mm
ohybová část – minimální rozsah angulace
nahoru 130°
dolů 90°
doprava 90°
doleva 90°
Ultrazvukové funkce
režim zobrazení – B mode, FLOW mode (COLOR, POWER, režim H-FLOW), PW mode
metoda snímání – elektronická lineární
frekvence - 5/6/7,5/10 MHz
směr snímání – paralelní na směr zasunutí
velikost pole – rozsah snímání – 180°
kontaktní metoda – balónková
Sonogastroskop musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (endosonografický procesor EU-ME2) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.