ČÁST 2: Přístroj pro nepřímou srdeční masáž

| Název | Přístroj pro nepřímou srdeční masáž |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

- zajištění účinných, setrvalých a nepřerušovaných kompresí při nepřímé srdeční masáži, podle směrnic ERC

- použití u dospělých pacientů mimo nemocnici i v nemocnici

- zajištění kompresí hrudníku s aktivní dekompresí

- nastavení frekvence kompresí min. v módu: 102, 111, 120 kompresí/min. kontinuálně

- nastavení hloubky kompresí min.  40 -  53 mm

- doba provozu na plně nabitou baterii min. 45 minut

- připojení k externímu zdroji napájení

- klasifikace baterie IP (IEC 60529) min. IP44

- přenos dat po zákroku do softwaru počítače bezdrátově

- poměr trvání komprese / dekomprese v cyklu 50-50

- protokol kompresí 30:2 (30 kompresí následovaných pauzou v trvání 3 vteřin pro ventilaci)

- terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC

- 2 ks dobíjecích baterií (1 ks v přístroji + 1 ks náhradní)

- doba dobíjení max. 4hod

- napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji