ČÁST 3: Defibrilátory

| Název | Defibrilátor pro JIP |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |
| Název | Defibrilátor pro CUP |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

Defibrilátor pro JIP

- přenosný bifázický defibrilátor/monitor s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta

- ovládání a software v českém jazyce

- min. 7“ barevný LCD displej se zobrazením min. 3 křivek, numerických hodnot a alarmových hlášení

- max. hmotnost: 7 kg včetně baterie, role papíru a defibrilačních elektrod (pádel)

- ovládání pomocí otočného knoflíku

- max. 3 kroky k použití: 1. Výběr energie, 2. Stisknutí nabíjení, 3. Podání výboje

- volba energie minimálně od 1 do 200 J

- manuální režim defibrilace

- synchronizovaná kardioverze

- monitorace EKG - 3 svody - včetně nastavitelných alarmů

- externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta - zobrazení na pádlech

- integrované defibrilační elektrody pro děti

- automatické testy připravenosti prováděné min. každou hodinu, každý den a každý týden - Indikátor použitelnosti

- integrovaný zapisovač s tiskem přehledu událostí, sumáře úkonů, trendů vitálních funkcí, provozní kontroly, stavového protokolu

- nabití na maximální energii přístroje max. do 6 s

- kapacita baterie: min. 100 výbojů (200J) nebo 2,5 hodiny plného monitoringu pacienta nebo 2 hodiny kardiostimulace

- akumulátor s nabíjením z elektrické sítě, zobrazení kapacity na display

- LED kontrolka nabíjení na předním panelu

- doba nabíjení baterie na 100 % kapacitu z úplného vybití max. 3 hodiny

- provoz z elektrické sítě i baterie

- uchování pacientských údajů za dobu min. 8 hodin

- ochrana před prachem a vodou min. na úrovni IP54

Defibrilátor pro Urgentní příjem

- přenosný bifázický defibrilátor/monitor s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta

- ovládání a software v českém jazyce

- min. 7“ barevný LCD displej se zobrazením min. 3 křivek, numerických hodnot a alarmových hlášení

- max. hmotnost: 7 kg včetně baterie, role papíru a defibrilačních elektrod (pádel)

- ovládání pomocí otočného knoflíku

- max. 3 kroky k použití: 1. Výběr energie, 2. Stisknutí nabíjení, 3. Podání výboje

- volba energie minimálně od 1 do 200 J

- manuální režim defibrilace

- synchronizovaná kardioverze

- monitorace EKG - 3 svody - včetně nastavitelných alarmů

- externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta - zobrazení na pádlech

- integrované defibrilační elektrody pro děti

- automatické testy připravenosti prováděné min. každou hodinu, každý den a každý týden - Indikátor použitelnosti

- integrovaný zapisovač s tiskem přehledu událostí, sumáře úkonů, trendů vitálních funkcí, provozní kontroly, stavového protokolu

- nabití na maximální energii přístroje max. do 6 s

- kapacita baterie: min. 100 výbojů (200J) nebo 2,5 hodiny plného monitoringu pacienta nebo 2 hodiny kardiostimulace

- akumulátor s nabíjením z elektrické sítě, zobrazení kapacity na display

- LED kontrolka nabíjení na předním panelu

- doba nabíjení baterie na 100 % kapacitu z úplného vybití max. 3 hodiny

- provoz z elektrické sítě i baterie

- uchování pacientských údajů za dobu min. 8 hodin

- ochrana před prachem a vodou min. na úrovni IP54

- externí stimulace (režim fixní a on demand)

- monitorování saturace, prstové saturační čidlo

- monitorování etCO2 vč. 10 ks jednorázových čidel

- multifunkční nalepovací elektrody – 5 ks

- postranní kapsy na uložení příslušenství