ČÁST 4: Ultrazvukový diagnostický přístroj

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

- mobilní ultrazvukový systém umístěný na pojízdném stojanu vč. brzd

- hmotnost systému včetně baterie max. 65 kg, max. rozměry stojanu 60 x 60 cm

- start systému do plné funkce max. 80 s, ze Standby módu do 7 s

- frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22 MHz

- min. 19“ LCD dotykový zobrazovací a ovládací panel umístěný na všesměrovém rameni o velikosti poměru stran 5:4 sloužící k ovládání přístroje, zobrazování ultrazvukového obrazu a měření

- dotykové ovládání přístroje

- aretace ovládacího panelu pro bezpečný transport systému

- dezinfikovatelný ovládací panel s funkcí módu pro čištění, která vyřadí ovládací prvky panelu

- možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel

- práce systému z integrované baterie nebo z elektrické sítě

- min. 4 hod. kontinuálního provozu na integrovanou baterii

- indikátor nabití baterie umístěný viditelně na hlavním panelu, zobrazující zbývající čas skenování, který je dostupný i na vypnutém přístroji

- dotykové nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi ovladačů

- možnost výměny sond za provozu

- současné připojení min. 4 ultrazvukových sond

- sondy musí být umístěné na horní hraně ovládacího panelu

- stupy/výstupy min.: 3x USB 3.0, LAN, HDMI

- uživatelsky vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)

- automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler

- archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 512 GB)

- interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze

- funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

- export dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)

- interní paměťová smyčka pro min. 120 s vyšetření

- export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)

- funkce zvětšení diagnostického obrazu na celý monitor

- maximální nastavitelná hloubka zobrazení min. 35 cm

- DICOM 3.0

- dostupná podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN

Kalkulace:

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů

- automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

- programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace

- plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) a dále automatický výpočet CO (cardiac output)

- záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu

- plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta

- plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni včetně standardizovaného vyhodnocení - scoring

- záznam vyšetření počtu B-linií v jednotlivých sektorech hrudníku do standardizovaného LUNG protokolu měření

- integrovaný standardizovaný protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta se záznamem vyšetření

- integrovaný Renal Diagram pro rychlé zhodnocení a záznam stavu ledvin a močového měchýře se záznamem vyšetření

- integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru

- integrovaný český uživatelský manuál uložený v systému s možností rychlého vyhledávání

Zobrazovací módy:

- B-mód s automatickou optimalizací obrazu

- M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód

- barevný směrový rychlostní Doppler

- výkonový (energetický, angio) Doppler

- spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra

- harmonické zobrazení na všech sondách

- nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle v min. 4 krocích

- aktivní compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů)

- funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze, změna vychýlení UZV paprsků min. 50° (steer paprsků), změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly

- tkáňový Doppler (TDI)

- panoramatické zobrazení dostupné na standardních lineárních sondách

Sondy:

- konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 1,4 – 5,7 MHz, min. 192 krystalů ve snímači

- sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, frekvenční rozsah min. 1,1 – 4,7 MHz, sonda výlučně s technologií polarizovaných krystalů

- lineární multifrekvenční sonda s min. 4 programovatelnými tlačítky, frekvenční rozsah min. 3,4 – 12,6 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků

- vysokofrekvenční lineární multifrekvenční sonda typu hokejka, min. 2,5 – 16,8 MHz, šířka aktivního pole max. 2,6 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků