ČÁST 6: Nemocniční lůžka pro JIP

| Název | Nemocniční lůžka pro JIP |
| --- | --- |
| Počet ks | 8 |

Technická specifikace

- mobilní lůžko – 4 ks koleček, Ø min. 150 mm, 5. středové kolečko, centrální brzda, směrová aretace pomocí 5. směrového kolečka nebo pomocí centrální brzdy.

- čistitelná a desinfikovatelná konstrukce lůžka

- výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru

- rozsah výškového nastavení min. 38 cm 36,5 cm

- pevná ocelová konstrukce v rozích s nárazovými kolečky

- čtyřdílná ložná plocha

- šířka ložné plochy 90 cm s tolerancí +/- 2 cm

- délka ložné plochy 200 cm s tolerancí +/- 5 cm

- možnost prodloužení ložné plochy min. o 15 cm

- celková šíře lůžka max. 105 cm včetně bočnic

- zádový i stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl mechanicky nastavitelný

- madla na čelech lůžka

- napájení 230 V, 50 Hz

- integrované boční sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému sklopení - 2 části – plastové; hlavová část postranice musí být vždy rovnoběžně se zádovým dílem

- autoregrese

- možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu do polohy ležmo pro KPR

- čela celoplastová odnímatelná s aretací proti samovolnému vytažení, s možností volby barevného provedení

- plastový kryt elektromotoru, ložná plocha tvořena plastovými díly

- ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- sesterský ovladač s přednaprogramovanými funkcemi (CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR )

- nosnost lůžka min. 200 kg

- potenciálové propojení

- náklon TR/ATR pomocí elektromotoru

- zálohová baterie

- pár postranních lišt na příslušenství

- držák na berle

- hrazda s plastovou rukojetí

- infuzní stojan se 4 háčky

- držák močové láhve

- držák sáčků na moč

- shoda s platnou bezpečnostní normou EN 60601-2-52

Matrace pro nabízená lůžka

- jádro ze studené HR nebo PUR pěny se sníženou hořlavostí, hustota min. 40 kg/m3

- jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci

- potah snadno snímatelný - zip, s ochranou proti průsaku nečistot do jádra

- jádro matrace prořezané minimálně ve dvou směrech

- materiál potahu antibakteriální, omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými prostředky, paropropustný

- spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

- rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška matrace min. 14 cm

- nosnost min. 130 kg