ČÁST 8: Integrovaný systém monitorování vitálních funkcí a infusní terapie

| Název | Centrální monitorovací stanice |
| --- | --- |
| Počet ks | 2 |
| Název | Lůžkový moduální monitor vitálních funkcí pro CUP |
| Počet ks | 8 |
| Název | Lůžkový moduální monitor vitálních funkcí pro JIP |
| Počet ks | 8 |
| Název | Příslušenství pro monitory |
| Počet ks |  |
| Název | Injekční dávkovač |
| Počet ks | 40 |
| Název | Infusní pumpa |
| Počet ks | 32 |

Technická specifikace

- Centrální monitorovací stanice

- serverové provedení centrální stanice pro dvě oddělení - CUP a JIP (licence pro monitory vitálních funkcí a infuzní techniku viz specifikace níže)

- serverová CMS umožní rovněž připojení stávajících CMS na INT JIP a NEU JIP

- zadavatel poskytne virtuální prostředí, strukturovanou kabeláž včetně switchů a access pointů pro provoz celého systému

- serverová CMS umožní odesílání dat do NIS FONS Enterprise prostřednictvím datových standardů pro výměnu dat ve zdravotních systémech HL7 nebo jiným způsobem (gateway propojená do NIS)

- centrální monitoring musí umožnit připojení již používaných monitorů Mindray na INT JIP a NEU JIP

- ukládání trendů po min. 120 hodin (full disclosure)

- vzdálený náhled (zobrazení živých křivek) z libovolného PC v rámci nemocnice a na mobilních zařízeních (Android, IOS) – min. 6 mobilních licencí v ceně

- zasílání dat z infusní terapie a monitorů vitálních funkcí z CMS do NIS FONS Enterprise prostřednictvím datových standardů pro výměnu dat ve zdravotních systémech HL7 nebo jiným způsobem (gateway propojená do NIS)

Pracovní stanice - 2 kusy

- pracovní stanice pro sledování monitorovaných pacientů kompatibilní s dodanými monitory a infuzní technikou

- připojení plicních ventilátorů, defibrilátorů, telemetrie

- připojení min. 16 lůžek

- v případě výpadku serverové centrální stanice musí být každá pracovní stanice schopna fungovat jako samostatná centrála

- 2 kusy monitorů velikosti min 24‘‘ s dotykovým displejem

- zobrazení min. 4 křivek u každého pacienta, zobrazení parametrů infuze u každého pacienta

- lze uživatelsky konfigurovat zobrazení parametrů infuze i monitorů vitálních funkcí

- zajištění nepřetržitého přívodu proudu pomocí UPS (min. 15 minut)

- myš s klávesnicí, připojení do síťové tiskárny v majetku zadavatele

- Lůžkový modulární monitor vitálních funkcí pro Centrální urgentní příjem- 8 ks

- monitor vitálních funkcí modulární konstrukce s min. 15‘‘ barevným dotykovým displejem

- rozlišení min. 1920x1080 pixelů

- současné zobrazení min. 10 křivek

- trendy grafické i numerické

- hemodynamické kalkulace

- uživatelské prostředí v ČJ

- alarmy min. ve 3 úrovních, akusticky a opticky odlišené, uživatelsky nastavitelné

- režim "Stand By"

- přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru

- kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv

- provoz na akumulátory min. 2 hodiny

- modulový box

- ukládání dat min. 120 hodin

- možnost vložení multiparametrického modulu s obrazovkou viz popis níže

Multiparametrický modul s obrazovkou – 1 ks pro každý monitor

- transportní monitor vitálních funkcí s min. 5“ barevným dotykovým kapacitním displejem

- minimální měřené parametry (i během transportu):

    - EKG 3/5 svodů vč. srdeční frekvence

    - 2x invazivní tlak

    - neinvazivní tlak

    - respirace

    - 2x teplota

    - SpO2

- všechny výše zmíněné měřené parametry (min. 4 kontinuálně měřené křivky a zbylé číselné hodnoty) lze zobrazit současně na displeji transportního monitoru

- uživatelské prostředí v ČJ

- alarmy min. ve 3 úrovních, akusticky a opticky odlišené, uživatelsky nastavitelné

- multisvodová analýza arytmií min. ze 4 svodů (včetně fibrilace síní) s ukládáním dat do paměti

- automatická detekce kardiostimulátoru, značení stimulačních pulzů na EKG křivce, analýza arytmií u pacientů s kardiostimulátorem

- automatická detekce použitého počtu svodů – bez nutnosti nastavovat monitor při změně mezi 3/5 svodovým EKG

- odolnost proti defibrilačním výbojům

- multiparametrová analýza EKG, SpO2 a IBP pro redukci falešných alarmů

- transportní monitor s baterií min. na 3 hodiny provozu

- transportní monitor včetně rukojeti a držáku na lůžko

- transportní monitor odolný prachu a vodě (min. IP44) a pádu (min. 1 m)

- max. hmotnost transportního monitoru včetně rukojeti a držáku 2,5 kg

- provedení bez větráku

- transportní monitor s automatickým nastavením jasu – pro zajištění dobré viditelnosti během transportu

- paměť pro min. 24 hodin plných křivek

- grafické a tabulkové trendy min. 72 hodin s rozlišením 1 min

- indikace vypnutých alarmů či nastavení jejich nulové hlasitosti

- multisvodová analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně s grafickým zobrazením a aktuálními hodnotami elevace/deprese ST vzhledem k referenčním ST segmentům

- analýza QT úseku v reálném čase

- analogový výstup se synchronizačními impulzy

- součástí dodávky k multiparametrickým modulům s obrazovkou bude jedna dokovací stanice pro multiparametrický modul, která bude sloužit zároveň jako transportní a umožní připojení dalšího modulu pro měření např. PICCO, CO2 nebo dalšího IBP

- Lůžkový modulární monitor vitálních funkcí pro JIP - 8 ks

- monitor vitálních funkcí s min. 15‘‘ barevným dotykovým displejem

- rozlišení min. 1366x768 pixelů

- současné zobrazení min. 10 křivek

- trendy grafické i numerické

- hemodynamické kalkulace

- uživatelské prostředí v ČJ

- alarmy min. ve 3 úrovních, akusticky a opticky odlišené, uživatelsky nastavitelné

- režim "Stand By"

- přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru

- kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv

- provoz na akumulátory min. 2 hodiny

- ukládání dat min. 120 hodin

- min. měřené parametry:

- EKG 3/5 svodů vč. srdeční frekvence

- 2 kanály IBP

- neinvazivní tlak (oscilometrická metoda, možnost manuálního měření i měření v intervalech)

- respirace impedanční metodou - 2x teplota - SpO2 - automatická detekce použitého počtu svodů – bez nutnosti nastavovat monitor při změně mezi 3/5 svodovým EKG

- multisvodová analýza arytmií - multiparametrová analýza EKG, SpO2 a IBP pro redukci falešných alarmů - Příslušenství (celkem pro všechny monitory) - EKG 3/5 svodový kabel - 16 ks - manžeta pro dospělého pacienta na měření NIBP - 16 ks - manžeta pro obézního pacienta na měření NIBP - 8 ks - manžeta pro dětského pacienta na měření NIBP - 8 ks - povrchové čidlo pro měření teploty - 16 ks - prstové čidlo pro měření SpO2 u dospělého pacienta - 12 ks - prstové čidlo pro měření SpO2 u dětského pacienta - 4 ks - 1 ks kabelu k modulu EEG a sada elektrod pro min. 4 pacienty - 4 sady spotřebního materiálu pro ETCO2 - 1 ks kabelu a 4 pacientské sety pro IBP - modul ETCO2 - 1 ks (kompatibilní s nabízenými monitory na Neurologické JIP a Interní JIP) - modul EEG - 1 ks (kompatibilní s nabízenými monitory na Neurologické JIP a Interní JIP) Infusní technika - infusní technika na CUP i na JIP musí být přes dokovací stanici propojena do příslušných pracovních stanic (viz výše) a přehled parametrů infusní terapie musí být integrován do programu monitorovacího systému životních funkcí ke konkrétnímu lůžku a pacientovi Dokovací stanice pro infuzní techniku pro CUP - 8 ks a pro JIP - 8 ks - dokovací stanice pro CUP musí mít min. 4 sloty pro infusní techniku s libovolnou možností kombinace - dokovací stanice pro JIP musí mít min. 6 slotů pro infusní techniku s libovolnou možností kombinace - kompatibilní s níže uvedenými injekčními a infuzními pumpami - jednoduché vyjmutí přístroje (pumpy i dávkovače) ze stanice bez manipulace s jiným přístrojem - vizuální a zvukové alarmy dokovací stanice, jednotlivé alarmy jsou vizuálně a zvukově rozlišeny dle závažnosti - připojení k centrálnímu monitorovacímu systému včetně potřebného HW či SW - displej zobrazující celkový podaný objem ze všech vložených přístrojů - RJ45 konektor pro síťovou komunikaci - ochrana proti vodě (minimálně IP33) - Injekční dávkovač 40 kusů (16 ks CUP a 24 ks JIP) - přesnost dávkování min. ± 1,8% - ovládání pomocí dotykového barevného displeje min. velikosti 7“ - funkce uzamčení dotykového displeje - nastavitelný jas displeje, nastavitelný noční režim - rychlost dávkování min. 0,1 až 1500 ml/h - nastavitelný cílový objem min. 0,1 až 9999 ml - nastavitelná doba dávkování min. 1 až 99 h - režim KVO (keep vein open) - manuální i automatické podání bolusu - systém odbourávání bolusu v případě okluze - knihovna léčiv s kompletními parametry - název, kategorie, barevné rozlišení dle ISO (nebo dle individuálního přání), limity pro rychlost/dávku a bolus - detekce okluze výběr z min. 15-ti úrovní - obvyklé alarmy a před-alarmy - akustické hlášení alarmu s nastavitelnou hlasitostí - během alarmu jsou na displeji vždy zobrazeny informace o podávaném léku - provoz přístroje je viditelný na displeji - ukazatel okluzního tlaku, před-alarm rostoucí okluze, automatický restart dávkování při včasném uvolnění okluze - základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek - přístroje lze umístit na samostatné svorky připojitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice - ochrana proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně stříkačky - pohotovostní režim - možnost upgradu pro terapii TCI a PCA - injekční stříkačky – kompatibilita 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml - viditelná stříkačka během probíhajícího dávkování - má dvojí detekci správného uchycení stříkačky - hmotnost max. 2 kg včetně akumulátoru - výdrž akumulátoru min. 11 hodin při dávkování 5 ml/h - ochrana proti vodě (min. IP 33) - Infuzní pumpa 32 kusů (16 ks CUP a 16 ks JIP) - přesnost dávkování min. ± 4,5% - ovládání pomocí dotykového barevného displeje min. velikosti 7“ - funkce uzamčení dotykového displeje - nastavitelný jas displeje, nastavitelný noční režim - rychlost dávkování min. 0,1 až 1200 ml/h - nastavitelná doba dávkování min. 1 až 99 h - nastavitelný cílový objem 0,1 až 9999 ml - režim KVO (keep vein open) - manuální i automatické podání bolusu - systém odbourávání bolusu v případě okluze - knihovna léčiv s kompletními parametry (název, kategorie, barevné rozlišení dle ISO (nebo dle individuálního přání), limity pro rychlost/dávku a bolus) - detekce okluze výběr z min. 15-ti úrovní - obvyklé alarmy a před-alarmy - akustické hlášení alarmu s nastavitelnou hlasitostí - během alarmu jsou na displeji vždy zobrazeny informace o podávaném léku - ovládání pomocí dotykového barevného displeje minimální velikosti 7“ - funkce uzamčení dotykového displeje - nastavitelný jas displeje - provoz přístroje je viditelný na displeji - ukazatel okluzního tlaku, před-alarm rostoucí okluze, automatický restart infuze při včasném uvolnění okluze - přístroje lze umístit na samostatné svorky připojitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice - základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek - ochrana proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu - pohotovostní režim - nutná detekce bublin - použití různých infuzních setů od různých výrobců v pumpě: (set pro infuzi, set pro podání enterální výživy, transfuzní set, set pro podání cytostatik a světlo-senzitivních léků) - hmotnost max. 2 kg včetně akumulátoru - výdrž akumulátoru min. 11 hodin při dávkování 25 ml/h - ochrana proti vodě (min. IP 33)