Příloha č. 4 Minimální technické podmínky

| Název veřejné zakázky | „Dodávka 1 ks ultrazvukového diagnostického přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2025/08/UZV – GYN |
| Číslo zakázky | P25V00000058 |

Ultrazvukový diagnostický přístroj  (1 ks)

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23" s FULL HD rozlišením, otočný

- 14“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 80kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- ovládání pomocí trackballu

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4

- integrovaný ohřívač gelu

Zobrazovací módy

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení  - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW

- možnost doplnění kontinuální spektrální doppler – CW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení

- manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- možnost doplnění SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

SW výbava

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- ZOOM s vysokou citlivostí  v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru

- automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu

- 3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje

- možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat

- možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)

- možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje

- možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů)

- možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení barevného Doppleru

- možnost rozšířit o technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů)

- možnost rozšířit elastografie pro cervix

Archivace a komunikace

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- snadné zobrazení obrazové dokumentace, včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace), vč. dopplerových průběhů

- min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS FONS Akord pro všechny kategorie (včetně Worklist), připojení do PACS a NIS zadavatele bude součástí dodávky

- možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

- výstup na externí digitální monitor

- černobílá termotiskárna

Sondy

- 3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, min. 1 MHz – 8 MHz, skenovací úhel min. 80°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace

- 2D "single-crystal" konvexní sonda, min. 3-10MHz, úhel zobrazení min. 70°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace

- 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175°