Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Dotaz účastníka č. 1:

Defibrilátor pro JIP -Zadavatel požaduje v technických specifikacích v příloze 13: "min. 7“ barevný LCD displej"; "volba energie minimálně od 1 do 200 J"; "ochrana před prachem a vodou min. na úrovni IP54".

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče s přístrojem "o velikosti barevného LCD displeje o velikosti 6,5" ; volbou energie v rozsahu od 2 do 270 J ; a ochranou IP44"?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

Zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz účastníka č. 2:

Defibrilátor pro Urgentní příjem -Zadavatel požaduje v technických specifikacích v příloze 13: "min. 7“ barevný LCD displej" ; "volba energie minimálně od 1 do 200 J" ; "ochrana před prachem a vodou min. na úrovni IP54".

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče s přístrojem "o velikosti barevného LCD displeje o velikosti 6,5" ; volbou energie v rozsahu od 2 do 270 J ; a ochranou IP44"?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.