Příloha č. 4 Minimální technické podmínky

| Název veřejné zakázky | „Dodávka 2 ks ultrazvukových diagnostických přístrojů pro Metabolické centrum a Interní oddělení SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2025/10/UZV – metabol. centrum + INT |
| Číslo zakázky | P25V00000063 |

- Ultrazvukový diagnostický přístroj pro metabolické centrum – endokrinologickou ambulanci (1 ks)

- Dynamický rozsah min. 350 dB

- Frekvenční rozsah min. 1-22 MHz

- Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“

- Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje

- Výškově nastavitelný ovládací panel

- Ovládání pomocí trackballu

- Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“

- Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby

- Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice

- Hmotnost přístroje max. 60 kg

- Min. 3 porty pro připojení 2D sond

- 4x USB porty 3.0 a min. 1x USB-C port

- Ethernetový konektor

- HDMI a DVI výstup

- Volba vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem

Zobrazovací módy

- B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní)

- Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách

- PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách

- PW doppler, automatická optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line a možnost steeringu na lineární sondě

- Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

- Barevný doppler s 3D efektem

- Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky

- Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase

- Simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW + CFM) v reálném čase

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení

- Hloubka zobrazení min. do 50 cm

- Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení

- M-mód včetně anatomického M-módu

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy).

- Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání

- Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření

- Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu

- Zoom s vysokou citlivostí

- Programovatelné výpočty

- Snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů)

- Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení

- Tissue Doppler Imaging

- Software pro panoramatické zobrazení

- Software pro nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje

- Interní HDD – kapacita min. 500 GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod

- Ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. Parametrů

- Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM

- Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele

- Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s

Technické specifikace sond

- Širokopásmová 2D lineární sonda min. 3 – 14 MHz, využití na povrchové zobrazení malých částí a MSK

- Širokopásmová 2D konvexní sonda min 1 – 7 MHz, využití na vyšetření hlubších struktur

- Ultrazvukový diagnostický přístroj pro Interní oddělení (1 ks)

- Dynamický rozsah min. 300 dB

- Frekvenční rozsah min. 1-22 MHz

- Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“

- Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje

- Výškově nastavitelný ovládací panel

- Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu

- Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“

- Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby – ne mechanické jezdce

- Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat

- Hmotnosti přístroje max. 80 kg

- Možnost rozšířit o bateriový provoz min. 30 minut

Zobrazovací módy

- B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní)

- Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách

- PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách

- PW doppler s možností steeringu na lineární sondě

- Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

- Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky

- Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase

- Rychlé simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW/CW + CFM) v reálném čase

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení

- Hloubka zobrazení min. do 50 cm

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy).

- Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání

- Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření

- Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu

- Zoom s vysokou citlivostí

- Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení

- Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení – možnost nastavení ve více krocích

Software

- Elastografie typu shear wave ve 2D zobrazení (2D SWE), která umožňuje kvantitativní analýzu v kPa i m/s s barevným elastogramem v B-módu včetně online zobrazení kvality měření a  grafického zobrazení výsledků

- Úhlově nezávislé nedopplerovské zobrazení toků včetně duálního zobrazení s B-módem

- Zobrazování toků s 3D efektem

- Panoramatické zobrazení

- Funkce pro zvýraznění jehly v obraze s možností nastavení stupně zvýraznění

- Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje

- Interní HDD – kapacita min. 500GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod.

- Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 sec

- Min 1 x USB 3.0 výstup nebo min. 2 x USB 2.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení typu flash

- Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM

- Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele

- Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s

- Ohřívač gelu

Sondy

- Min. 3 porty

- Širokopásmová konvexní sonda min. 1 – 7 Mhz

- Širokopásmová lineární sonda min. 2 – 14 Mhz