Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Dotaz účastníka č. 1:

1) Zadavatel v části 3 Defibrilátory mimo jiné požaduje „nabití na maximální energii přístroje max. do 6 s.“ Přístroj, který má v úmyslu účastník nabídnout disponuje maximálním výbojem až 360 J, nikoli požadovaných 200 J.

Bude zadavatel akceptovat dobu nabití na 360 J za 8 s v případě, že požadovaných 200 J do 6 s účastník také splní?

Odpověď zadavatele: 

Nikoliv, zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz účastníka č. 2:

2) Zadavatel v části č. 3 Defibrilátory dále mimo jiné požaduje „dobu nabíjení baterie na 100 % kapacitu z úplného vybití max. 3 hodiny.“

Bude zadavatel akceptovat dobu nabití na 100 % kapacitu za 4 hodiny?

Odpověď zadavatele:

Nikoliv, zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz účastníka č. 3:

3) Zadavatel v části č. 3 Defibrilátory dále mimo jiné požaduje „automatické testy prováděné min. každou hodinu, každý den a každý týden – indikátor použitelnosti.“ Přístroj, který má v úmyslu účastník nabídnout provádí autotest při každém spuštění, každý den a každý týden.

Bude zadavatel akceptovat takové řešení?

Odpověď zadavatele:

Nikoliv, zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz účastníka č. 4:

4) Zadavatel v části č. 3 Defibrilátory dále mimo jiné požaduje „postranní kapsy na uložení příslušenství“.

Může účastník dodat kompletní brašnu na defibrilátor včetně kapes na příslušenství?

Odpověď zadavatele:

Nikoliv, zadavatel trvá na původní technické specifikaci.