## List1
VZ - Dodávka ultrazvuku pro RDG
P/010/INV/25
Příloha č.1 ZD - Požadované technické parametry
Požadované technické parametry ultrazvukového přístroje pro radiodiagnostiku, 1 ks
Dodavatel:
Výrobce:
Model:
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované technické parametry ultrazvukového přístroje pro radiodiagnostiku | Plně digitální ultrazvukový přístroj
Vhodná konstrukce pro eventuální možnost HW i SW rozšíření v budoucnu
Snadno dezinfikovatelný přístroj
Možnost transportu po oddělení
Přístroj na integrovaném podvozku (nikoliv přenosný) Madlo pro převoz přístroje
Blokování kol
Zabezpečené uložení sond - držáky řešené tak, aby nedošlo k poškození či vypadnutí sond během transportu
Full HD plochý monitor s úhlopříčkou minimálně 23“, výškově, stranově° a předo-zadně stavitelný (nejlépe na pohyblivém rameni umožňujícím libovolný pohyb ve všech rovinách), sklopení monitoru do vodorovné polohy během transportu
Minimálně 4 aktivní konektory pro připojení 2D sond
Možnost připojení matrixových sond, tzn. sond s krystaly v několika řadách vedle sebe)
Možnost připojení sond typu single-crystal
Výškově a stranově nastavitelný ovládací panel
Programovatelnost obslužného panelu uživatelem – přiřazení či změna funkcí u ovládacích prvků panelu
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení
Integrovaný dotykový LCD panel/displej s úhlopříčkou minimálně 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí), dezinfikovatelný
Nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem
Dotyková alfanumerická klávesnice umístěná na dotykovém pomocném ovládacím panelu a fyzická klávesnice vyjíždějící z ovládacího panelu
Rychlý start/vypnutí přístroje - uveďte rychlost startu/vypnutí
Frekvenční rozsah přístroje 1–20 MHz
Sondové konektory typu pinless
Požadovaná zobrazení/režimy:
2D (B-mód) na základních frekvencích
2D na harmonických frekvencích na všech sondách
Úhlové/compoundní zobrazení, nastavení ve více krocích (nejen On/Off)
Redukce speklí (nastavení ve více stupních – nejen On/Off)
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
Panoramatické zobrazení na lineárních sondách
Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě v rozsahu min. +/- 30°
Barevné dopplerovské mapování (klasický CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Automatická optimalizace 2D obrazu
Automatická optimalizace dopplerovského spektra Automatická optimalizace TGC křivky, digitální i mechanické nastavení TGC pomocí jezdců - uveďte způsob nastavení
Automatická kontinuální optimalizace 2D zobrazení s dynamickým obnovováním
Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe či nad sebou, včetně změny poměru velikosti tohoto zobrazení
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, zvětšení zobrazovaného pole i ve zmrazeném režimu
Možnost rozšíření o Strain elastografii a Shear-Wave elastografii na lineární i konvexní sondě
Software pro simultánní zobrazení dvou nezávislých živých rovin včetně barevného Dopplera a PW
Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách
Měření
Měření v živém i ve zmrazeném obraze
Základní měření a výpočty (délka, plocha, objem, úhel, %stenózy), včetně výpočtu minutových průtoku (ml/min)
Automatické vyhodnocení dopplerovské křivky s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI v aktivním režimu i na záznamu
Standardní výpočty pro vaskulární aplikace a obecnou radiologii
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, Rf, Vmax, Vmin, Vmean)
Požadavky na archivaci a komunikaci
Archivace dat včetně záznamových smyček
Archivace hrubých dat, správa pacientských dat
Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení
Archivace pacientských dat na interní HDD, výstup (např. USB) k připojení periferních zařízení, uveďte velikost paměti na interním HDD a typ výstupu k připojení periferních zařízení (např. USB)
Export dat v běžných počítačových formátech/JPEG, BMP, AVI, atd., Uveďte
USB port pro archivaci záznamu, podpora standardu USB 3.0, uveďte počet portů
Export snímků ve formátu Dicom 3.0
Připojení na PACS dle specifikace
Sondy (Uveďte typ, rozměry a parametry nabízené ultrazvukové sondy)
Lineární sonda pro vyšetření karotid a periferních cév, malých částí, intervenční zákroky - rozsah minimálně 3-12 MHz
Vysokofrekvenční matrixová (více jak 1500 elementů) širokopásmová lineární sonda/sondy s footprintem min 50 mm, pokrývající frekvenční rozsah minimálně 2-22 MHz
Konvexní abdominální sonda typu single – crystal - rozsah minimálně 1-5 MHz
Peroperační vysokofrekvenční lineární sonda/sondy typu hokejka, pokrývající frekvenční rozsah minimálně 8-26 MHz