## List1
VZ - Dodávka ultrazvuku pro gynekologii
P/013/INV/25
Příloha č.1 ZD - Požadované technické parametry
Požadované technické parametry ultrazvukového přístroje pro gynekologii, 1 ks
Dodavatel:
Výrobce:
Model:
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované technické parametry ultrazvukového přístroje pro gynekologii | Požadované vlastnosti a parametry
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21“ s FULL HD rozlišením, otočný
min 14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 80kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4
integrovaný ohřívač gelu
Zobrazovací módy
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
možnost doplnění kontinuální spektrální doppler – CW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení pomalých toků
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení,
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
možnost doplnění SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou
SW výbava
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
automatické zvětšení místa měření formou lupy
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje
IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje
UterineAssist - software pro automatické měření rozměrů dělohy (včetně endometria)
možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat
možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)
možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů)
možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru
možnost rozšířit o technologii na 3D vyšetření průchodnosti vejcovodů
možnost rozšířit elastografie pro cervix
Archivace a komunikace
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
možnost rozšíření o přímé nahrávání celého vyšetření na USB disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
Sondy
3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, min. 1 MHz – 8 MHz, skenovací úhel min. 80°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace
2D "single-crystal" konvexní sonda, min. 1-7MHz, úhel zobrazení min. 70°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 170°