## část IV
Příloha č. 4d Technická specifikace - část IV.
"Dodávky operačních sterilních rukavic"
Číslo spisu: OPA/FMP/2025/06/rukavice
doplní účastník
Uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem této části veřejné zakázky. Účastník může nabídnout řešení s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální. Účastník předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů.
| Rukavice operační latexové bez pudru se zdrsnělými konečky prstů | Zboží splňuje: ANO/NE/popis
1. | Vyrobeny z latexu, s obsahem celkového extrahovatelného latexového proteinu ≤30 μg/g
2. | Vnější povrch s úpravou - mikro zdrsněné části prstů, umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí
3. | Vnitřní povrch umožňuje snadné navlékání
4. | Sterilní, vhodné pro všechny lékařské postupy
5. | K jednorázovému použití
6. | Bez pudru
7. | Plně anatomické, rovné prsty, rovný nebo rolovaný okraj
8. | Manžeta musí poskytovat bezpečné olemování pláště, včetně dobrého přilnutí na zápěstí, zabraňuje svinutí navléknuté rukavice.
9. | Síla materiálu v oblasti dlaně (tj. vrstva/y tvořící materiál rukavice v oblasti dlaně) min. 0,19 mm
10. | Úroveň mikrobiální propustnosti - AQL maximálně 0,65
11. | Síla při roztržení před použitím ≥ 15 N (dle EN455)
12. | Dostupné ve velikostech: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 9;
13. | Použití rukavic umožňuje provádět všechny potřebné výkony bez omezení citlivosti v rukou
14. | Pružnost rukavic umožňuje přirozený pohyb, rukavice neškrtí
15. | Při zatížení v provozu nedojde k protržení rukavic
16. | Při navlékání nedojde k odtržení manžety a protržení rukavic
17. | Snadné otevření obalu; tzv. peel efekt, nesmí být slepené
18. | Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky (v souladu s ASTM D6978 nebo v souladu s EN 16523-1)
19. | Testováno na přítomnost škodlivých proteinů v rukavicích (FITKIT test v souladu s EN 455-3)
20. | Mikro zdrsněné části prstů
21. | Vysoká pružnost a měkkost
22. | Velká odolnost a pohodlné používání
23. | Vynikající citlivost v dotyku

## nabídková cena
Rukavice operační latexové bez pudru se zdrsnělými konečky prstů
Velikosti | Předpokládaný odběr párů/2 roky | Katalogové / objednací číslo | Nabízený materiál (obchodní název) | Kód VZP | Počet párů v balení | Základní nabídková cena
[6 empty] | Cena za pár bez DPH | sazba DPH | DPH v Kč | Cena za pár v Kč vč. DPH | Nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný odběr za 2 roky | DPH v Kč za předpokládaný odběr za 2 roky | Nabídková cena v Kč vč. DPH za předpokládaný odběr za 2 roky
6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 6600
7 | 3900
7.5 | 1900
8 | 400
8.5 | 0
9 | 0
CELKEM | 12800
doplní účastník