## cenová nabídka
Příloha č. 1 b
„Dodávky infuzních setů“
Část II. - infuzní sety pro gravitační infuzi nebo pomocí infuzních pump
OPA/Hal/2025/25/infuzní sety
Popis |  | Kompatibilita s infuzními pumpami | Předpokládaná spotřeba setů/2 roky | Název výrobku | Katalogové číslo | Počet setů v balení | Cena za set bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena za set vč. DPH | Cena za balení bez DPH | DPH za balení | Cena za balení vč. DPH | Cena celkem za předpokládaný počet setů bez DPH | DPH celkem za předpokládaný počet setů bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet setů vč. DPH
1. | Infuzní sety pro gravitační infuzi nebo pomocí infuzních pump | TERUMO, HEDY, KELLYMED | 22000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Infuzní sety pro gravitační infuzi nebo pomocí infuzních pump | TERUFUSION | 16000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Infuzní sety pro gravitační infuzi nebo pomocí infuzních pump | ARGUS, BRAUN | 2400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0
doplní účastník
tyto ceny uvede účastník do krycího listu
Technická specifikace |  |  |  |  | Splněno ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy na dokumenty včetně uvedení čísla strany v předložené nabídce *
1. | Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu
2. | Infúzní sety pro podávání infuzních roztoků z lahví nebo vaků působením gravitace nebo pomocí infuzních pump
3. | Zavzdušňovač je opatřen vzduchovým hydrofóbním filtrem (s pórovitostí 3,0 µm) proti vniknutí mikroorganizmů
4. | Délka hadičky je minimálně 150 cm
5. | Transparentní hadička je zakončena závitem Luer lock
6. | Kapací komůrka transparentní PVC DEHP-free s ryskou max. pro nastavení hladiny kapaliny a s nákružkem pro upevnění do optického snímače kapek
7. | Je vybaven regulátorem průtoku s držákem pro zafixování konce setu
8. | Kapací trubička pro rovnoměrnou tvorbu kapek (20 kapek = 1±0,1 ml)
9. | Má uzavíratelné zavzdušnění s bakteriálním filtrem
10. | Je tlakově odolný
11. | Set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
12. | Sety jsou sterilně baleny po 1 kuse
13. | Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
14. | Infúzní sety musí mít kompatibilitu a musí být v souladu s doporučením dle návodu daného výrobce infuzních pump, jaké typy IS je možno použít. Výrobci jsou uvedeni v ZD.
* účastník může uvést stranu nabídky, případně dokument, ze kterého bude možné ověřit požadavek zadavatele
Poznámka: Použití firemních názvů, termínů, katalog. čísel či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.