## List1
VZ - Dodávka laseru pro urologii
P/018/INV/25
Příloha č.1 ZD - Požadované technické parametry
Požadované technické parametry terapeutického laseru a morcelačního setu s přílušenstvím, 1 ks
Dodavatel:
Výrobce:
Model:
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované technické parametry terapeutického laseru | Holmiový laser
Terapeutický laser pracující na principu aktivního prostředí holmium: ytrium aluminium garnát (Ho: YAG).
Určený pro endo-urologické zákroky (např. při mnohočetné litiáze horních cest močových, uretero-calicholitiáza nad 3 cm apod.), kde lze zavést flexibilní, laserová vlákna antegrádním i retrográdním přístupem.
Pulsní Ho: YAG laser, krystalový laser třídy 4, medicínský atest, určený pro urologické výkony
Mobilní provedení s kolečky pro možnost transportu. Minimálně 4 kolečka z toho min. 2 kolečka s možností aretace. Minimálně 2 madla pro transport.
Uzavřený, vodou chlazený systém pro kontinuální použití s aktivní regulací.
Maximální výkon na výstupu laseru min. 100 W
Vlnová délka pulzu 2100 nm ± 20 nm
Výstupní energie nastavitelná min. v rozsahu od 0,2 do 5 J
Frekvence laserové emise nastavitelná min. v rozsahu min. 3-80 Hz
Automaticky nastavená šířka pulzu dle zvoleného módu bez nutnosti manuálního nastavení
Variabilní šířka pulzů nastavitelná min. v rozsahu 50-2000 µs, pro dosažení různých účinků na konkrement, nebo tkáň.
Zaměřovací paprsek o vlnové délce 532 nm, výkon do 5 mW - Třída 3R
Automatické nastavení maximálního, přípustného výkonu (energie), pro různé průměry připojených vláken (pro snížení rizika přetížení vlákna a jeho zničení).
Rozpoznání připojeného vlákna a zobrazení historie jeho použití.
Možnost připojení vlákna s „ball tip“ koncovkou pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu (lze vsunout i do zahnutého endoskopu).
LED barevný indikátor stavu (alespoň standby, ready, emise, error) na čelní straně generátoru
Duální nožní spínač pro dvě různá nastavení emise, třetí tlačítko pro přepínání módu standby / ready z operačního pole.
Programovatelné přiřazení levého a pravého přepínače na pedálu – možnost spínání různých módů laseru bez nutnosti přepínání módů na generátoru.
Integrovaný ochranný štít chránicí laserové čočky proti znečištění / zničení, s možností výměny proškoleným personálem bez nutnosti servisního zásahu. Ochranný štít musí být uživatelsky jednoduše kontrolovatelný, s přístupem přes magnetická dvířka.
Napájení z el. jednofázové zásuvky 230 V / 50 Hz, s jištěním max. 32 Amp.
Dotykový displej s úhlopříčkou min. 12" s možností rotace min. 180° pro lepší viditelnost nastavovaných a zobrazovaných hodnot a parametrů
Výrobcem přednastavené módy pro dosažení různých účinků na konkrement / tkáň bez nutnosti manuálního nastavení parametrů jako je energie, výkon, frekvence, šířka pulzů
Výrobcem přednastavené módy pro řešení litiázy (dusting, fragmentace, popkorn efekt, stabilizační mód)
min. 7 modulací délky pulzu, pro každou volbu frekvence a energie, od velmi krátkých po velmi dlouhé.
Laser musí podporovat min. tyto módy:
Výrobcem přednastavený mód pro nastavení šířky pulzu v min. 7 krocích mezi metodou dustingu a fragmentace. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů.
Tzv. long pulse, pokročilá stabilizační technologie generuje specifické laserové pulzy, které vytvářejí bublinu páry spojující distální konec vlákna s povrchem kamene (odpařování vody mezi nimi). Když bublina dosáhne konkrementu, dochází k ablaci. Díky kolapsu bubliny, která se dotýká kamene, je zabráněno retropulzi. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů.
Stabilizační modulovaný mód, při kterém dochází ke generování modulovaného pulzu s rúznou intenzitou a modulovanou proporční pauzou, který generuje dvě kavitační bubliny v definovaném časovém úseku kdy první kavitační bublina při kolapsu přitáhne a stabilizuje konkrement k distánímu konci vlákna a druhý pulz působí disrupci konkrementu. Pulz musí být použitelný pro enukleaci kde prokazatelně zlepšuje disekci tkáně a vykazuje lepší hemostatický efekt ve srovnání s nemodulovaným pulzem. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů.
Modulovaný pulz pro generování velkých kavitačních bublin o průměru min. 6 mm vhnodý pro koagulaci tkáně např. po enukleaci prostaty. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů.
Mód pro snížení retropulze konkrementu při metodě dusting se špičkovou energií < 500 W. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů.
Originální vlákna výrobce musí být dostupná min. v těchto rozměrech: 200, 272, 365, 550, 800 a 1000 µm. Vlákna musí být ve všech rozměrech dostupná jako jednorázová a opakovatelně použitelná, sterilizovatelné v parním autoklávu (134 °C), v min. dvou variantách pro 5 a 10 resterlizací.
Výrobcem přednastavené módy min. pro litotrypse: vysokofrekvenční dusting, dusting vapor tunel, popcorning, fragmentace.
Výrobcem přednastavené módy min. pro léčbu benigní hyperplazie prostaty: HOLEP, citlivé oblasti, HOLAP, koagulace.
Hmotnost max. 250 Kg
Aktivně reguované chlazení dle potřeb zdroje záření, hlučnost max. 60 dBA
Životnost přístroje uváděná výrobcem min. 10 let
Součástí dodávky musí být min 1ks resterilizovatlného laserového vláka 272 µm; min 1ks resterilizovatlného laserového vlákna 365 µm a min 1ks resterilizovatlného laserového vlákna 550 µm
Set na reprocesing vláken (keramický nástroj pro úpravu distálního konce vláken a nástroj pro odstranění itzolace z vlákna ) a min 2ks ochraných laserových brýlí.
Set pro morcelaci prostaty | Set pro morcelaci prostaty (musí obsahovat motorovou řídící jednotku, ruční motorový držák a odsávací pumpu)
Motorová řídící jednotka (1ks):
elektronicky řízená motorová jednotka pro připojení morcelátoru, pedálu a pumpy
dotykový displej
nastavitelná rychlost min. v rozsahu 100 - 6 000 otáček/min pro rotaci
nastavitelná rychlost min. v rozsahu 100 - 1 500 otáček/min pro oscilaci
nastavení směru otáčení vpravo/vlevo, oscilace
frekvence oscilace min. 2 Hz
ovládání pomocí pedálu se dvěma polohami: odsávání, odsávání + morcelace
propojení s odsávací jednotkou pro spouštění sekvenčního odsávání tkáně
Ruční motorový držák – autoklávovatelný (1ks)
možnost nastavení vstupní atraumatické polohy nože
resterilizovatelné a jednorázové odebírací frézy s průměrem max. 4,8 mm
frézy s levo-pravým chodem (oscilací) pro řez, nikoli rozmělnění tkáně, vhodné pro následnou histologii
frézy pro všechny typy optik běžných výrobců pracovních délek min. 335, 350 mm a 385 mm
Kompatibilní s resektoskopickými systémy s kontinuálním proplachem o průměrech min. 24,5 a 26 Fr.
Autoklávovatelnost ve 134 °C
Rychlost morcelace min. 25 g/min.
Přímý kanál pro odsávání tkáně, možnost regulace odsávání na rukojeti
Sekvenční odsávací pumpa morcelované tkáně (1ks)
elektronicky řízená odsávací pumpa s LCD displejem s dotykovými tlačítky, propojená s motorovou řídící jednotkou
jednotka musí být automaticky spuštěna při zapnutí morcelátoru
škrtící klapka zabraňující nasátí/poškození stěny močového měchýře
odsávací podtlak nastavitelný min. - 750 mbar v uzavřeném odsávacím okruhu s kontinuálním měřením aktuálního podtlaku.
ovládání pedálem motorové jednotky
odsávací nádoba min. 2 000 ml s uchycením na boku pumpy
jednorázová zachycovací nádoba na morcelovanou tkáň s uzávěrem pro odeslání na histologii
grafický průvodce zapojením hadic a dalšího příslušenství krok po kroku
Příslušenství
2 ks resterilizovatelného morcelačního nože s V tvarem distálního konce pro morcelace
3 ks jednorázového morcelačního nože s V tvarem distálního konce pro morcelace
20 kusů sterilních jednorázových hadicových setů pro odsávání
20 kusů jednorázových nádob pro zachycení morcelované tkáně
1 ks morcelační optika 0° 24 Fr, pracovní délka min. 220 mm, pracovní kanál 5 mm