## List1
Příloha č.1 Požadované technické parametry
VZ "Dodávka endoskopické techniky "
P/020/INV/25
| Parametr |  | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Přístroj A: Videoprocesor, 1 ks
základní požadované parametry - videoprocesor | Videoprocesor pracující v rozlišení až Full 4K
Výstupní rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů, širokoúhlý formát 16:9 nebo 16:10
Podpora optické metody úzkopásmového zobrazení a fotodynamické diagnostiky
Integrované záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání na USB, paměťovou kart, přímý export do nemocničního PACS via DICOM nebo ve formátu JPEG via FTPS na určené síťové uložiště
Aktivní řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole
Základní funkce videoprocesoru – automatické řízení jasu čipu, intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, kontrast, nastavení barevného odstínu, potlačení odlesků v obraze, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, paměťový backup systému, aktivní redukce šumu (optimalizované i pro RTG a UZV), pokročilý HDR režim
Optická metoda kombinující technologie pro vylepšení barev s technologií pro vylepšení jasu. Podporující identifikaci zdrojů krvácení během ESD a dalších endoskopických vyšetření Optická metoda pro zobrazování s vysokou intenzitou kontrastu pro lepší vizualizaci povrchových cévních a slizničních vzorů. Zaměření na charakteristiky absorpce hemoglobinu v krátké vlnové délce (při 410 nm) v kombinaci se specifickými barvami bílého světla vedoucí ke zlepšenému kontrastnímu zobrazování. Postprocesingové zobrazení v bílém světle k vylepšení barvy, struktury a jasu
Funkce obraz v obraze (PiP) a elektronické zvětšení obrazu
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice
Vedení obrazu a zdroj světla a integrovány v jednom kabelu k endoskopu
Výstup obrazu z procesoru na hlavní a vedlejší monitor min 12G-SDI, 3G-SDI a DVI
Procedura pro bezpečné odpojení endoskopu jedním tlačitkem
Zdroj světla (samostatný nebo integrovaný s procesorem)
Samostatný nebo integrovaný LED zdroj studeného světla obsahující min. 4 LED, ekvivalentní k výkonu min. 300 W xenonu
Průměrná životnost LED zdroje min 10 000 hodin
Aktivní automatické řízení jasu světla videoprocesorem, dle světelných podmínek operačního pole
Musí umožnit zobrazení bílým světlem a úzkopásmové zobrazení pro zvýraznění submukózních struktur a pro zajištění dostatečného jasu a kontrastu v případě větších krvácení v průběhu výkonu
Jednotka musí disponovat režimem pro vyvážení bílé (manuální nebo automatický)
Možnost ovládání přímo ze zdroje světla, z klávesnice, z endoskopu
Zdroj světla a vedení obrazu integrovány v jednom kabelu k endoskopu
Podsvícený display nebo tlačítka pro snadné ovládání na operačním sále ve tmě
Uložení uživatelských nastavení
Přístroj B: Terapeutický gastroskop, 1ks
základní požadované parametry - terapeutický gastroskop | Endoskop umožňující provádění diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice
Zobrazování v módu upraveného bílého světla buď přes optické filtry nebo jiným technickým řešením, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti.
Barevný CMOS čip s rozlišením min. HDTV 1080/50p
Pracovní kanál – vnitřní průměr min. 3,2 mm
| optický systém | zorné pole – min. 140°
směr pohledu - přímý pohled
hloubka ostrosti: 2 - 100 mm
| zaváděcí tubus | vnější průměr distálního konce – max. 10 mm
vnější průměr tubusu – max. 10 mm
pracovní délka – min. 1000 mm
celková délka max. 1500 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 210°, dolů min. 160°
doprava min. 100°, doleva min. 100°
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou Fujifilm na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
Přístroj C: Diagnostický gastroskop, 1ks
základní požadované parametry - diagnostický gastroskop | Endoskop umožňující provádění diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice
Zobrazování v módu upraveného bílého světla buď přes optické filtry nebo jiným technickým řešením, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti.
Barevný CMOS čip s rozlišením min. HDTV 1080/50p
Pracovní kanál – vnitřní průměr min. 2,8 mm
| optický systém | zorné pole – min. 140°
směr pohledu - přímý pohled
hloubka ostrosti: 2 - 100 mm
| zaváděcí tubus | vnější průměr distálního konce – max. 9 mm
vnější průměr tubusu – max. 9 mm
pracovní délka – min. 1000 mm
celková délka max. 1500 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 210°, dolů min. 120°
doprava min. 100°, doleva min. 100°
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou Fujifilm na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
Přístroj D: Videoduodenoskop, 1ks
základní požadované parametry - videoduodenoskop | Přístroj určený pro ERCP diagnostické a terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod.
Čtvercový tvar obrazu a 15° zpětný pohled umožnují rozšířenou pozorovací oblast a lepší úhel pohledu, pro účinnější kanylaci.
Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem
Systém pro fixaci vodícího drátu instrumentária pomocí tzv. „V“ drážky v můstku pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě.
| optický systém | zorné pole – min. 100°
směr pohledu - zpětně 15°
hloubka ostrosti: 5 - 60 mm
| zaváděcí tubus | vnější průměr distálního konce – max. 14 mm
vnější průměr tubusu – max. 12 mm
pracovní délka – min. 1200 mm
celková délka – min. 1500 mm
| pracovní kanál | minimální průměr – 4 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 120°
dolů min. 90°
doprava min. 110°
doleva min. 90°
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou Evis Exera III nebo Evis X1 fy Olympus, na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
Přístroj E: Myčka endoskopů, 1 ks
Myčka endoskopů | Automatické mycí a dezinfekční zařízení pro flexibilní endoskopy.
Samostatně stojící jednokomorové mycí a dezinfekční zařízení s horním plněním
Plná kompatibilita s platnou technickou normou ČSN EN ISO 15883-4 v aktuálním znění
Termochemická dezinfekce flexibilních endoskopů, proces na bázi dezinfekčního prostředku PAA (kyseliny peroctové)
Automatické mytí a dezinfekce jednoho flexibilního endoskopu v uzavřeném pracovním cyklu, zahrnujícím automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach endoskopu a proplach všech kanálů pomocí čištěné vody.
Celková doba mycího a dezinfekčního cyklu od vložení do vyjmutí endoskopu maximálně 21 minut.
Dezinfekční cyklus s dvojitým mytím s detergentem pro odstranění zvlášť odolných a zaschlých nečistot.
Program samočištění myčky s funkci odloženého startu a pohotovostního režimu s automatickou cirkulaci dezinfekčního roztoku pro zachování mikrobiologického stavu zařízení po dobu až 72 hodin.
min 7” dotykový ovládací panel s jednoduchým grafickým softwarem. Ovládaní systému pomocí intuitivních ikonek/piktogramů.
Zabudovaný vodní zásobník pro kompenzaci kolísání tlaku ve vodovodním řádu (pro stabilní a bezporuchový provoz zařízení)
Vestavěná výsuvná zásuvka pro uložení čisticích a dezinfekčních prostředku
Ukládání dat o endoskopech a zálohování štítků validace dezinfekčních cyklů na SD kartu
Čtečka čárových kódů pro identifikaci endoskopů, uživatelů a spotřebního materiálu
Integrovaný kompletní filtrační systém zahrnující předfiltrační jednotku, která se skládá z mechanických filtrů 5µm, 1µm a 0,5µm, a koncový mikrobiologický filtr 0,2µm
Kompatibilita s endoskopy značek Olympus, Fujinon
Stálá zkouška těsnosti endoskopu během celého cyklu
Zařízení zabraňující uniku výparů chemikálií, dezinfekce v hermeticky uzavřené komoře
Plně integrovaná tiskárna pro dokumentaci procesu a validaci použití
Bezpečnostní senzory pro kontrolu překročení teploty uvnitř mycí komory
Magnetové zámky víka, senzory, které zajišťující správné uzavření víka po celou dobu cyklu
Grafické zobrazení důležitých parametrů cyklu – aktuální fáze dezinfekčního cyklu, zbývajícího času, teploty uvnitř mycí komory
Systém kontroly všech důležitých parametrů celého procesu, zvukové a signální upozornění s kódem alarmu.
Oznamovací systém umožňujíví včasné upozornění na výměnu vodních filtrů, kanystrů s chemikáliemi nebo předepsanou servisní prohlídku BTK
Integrovaný systém řízení flotily endoskopů, typu, výrobce, sériového čísla a vlastností endoskopu
Měření tlaku a průtoku pro každý kanál endoskopu zvlášť v průběhu cyklu pomocí volumetrických senzorů. Upozornění na zablokovaný nebo odpojený kanál endoskopu
Plně automatické přednastavené programy pro mytí a dezinfekci endoskopů a údržbu zařízení
Stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a elektrický přívod 220- 240V 50 Hz.
Zařízení nevyžadující instalaci změkčovače nebo demineralizační úpravny vody
Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 3 – 6 bar., v případě nutnosti musí být dodán redukční venti
Přístroj F: Digitalizační zařízení, 1 ks
Digitalizační zařízení | Záznamové zařízení umožňující připojení a zpracování video signálu (v SD, až Full HD rozlišení) do MPEG-4 formátu včetně záznamu zvuku a možnosti záznamu snímků ve formátu JPG nebo DICOM
Medical grade FullHD záznamové zařízení certifikované pro použití ve zdravotnictví (EN:60601-1)
Odbavování snímků z kamerové hlavy endoskopické sestavy nebo přes uživatelské rozhraní
Zadávání dat přes SW klávesnici – dotykové rozhraní na dvou kloubovém rameni uchyceném na stativu endoskopické sestavy
Vestavěné uložiště SSD+HDD o kapacitě min 4TB pro záznamy
Obrazové výstupy: HDMI, DisplayPort, 4x MiniDP
Připojení dvou modalit přes přepínač video vstupů
Export (manuální i automatický) obrazových záznamů na USB (mni. 5x USB 3.1 a 1x USB-C) externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
Záznamové zařízení s plnou podporou LDAP/AD, kompatibilní s DICOM 3.0
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
Tagování“ záznamů uživatelsky definovanými názvy a možností zpětného fulltextového vyhledávání
Editace snímků uložených v zařízení (střih, automatický střih, slučování výstřižků)
Systém plně v souladu se všemi požadavky a nařízeními NÚKIB a požadavky GDPR
Možnost rozšíření o další integrované video vstupy (až 4K a 3D)
V případě více video vstupů možnost simultánního záznamu všech připojených zdrojů video signálů do jednoho multiplexu s plnou časovou synchronizací záznamu
Licenčně neomezený provoz, s licenčně neomezenou velikostí uložiště a možností uživatelského rozšiřování dle aktuálních potřeb