**Část 1: Elektrokoagulace Chirurgie Příloha č. 1a**

**Předpokládaná hodnota 850 000,- Kč bez DPH**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| **Elektrokoagulace Chirurgie 1ks** |  |
| Umístění ve stropním stativu – rozměry police ve stativu – šxhxv = 380x490x200mm |  |
| Připojení bipolárních nástrojů různých výrobců: např. Olympus, Storz, Wolf | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektrochirurgický přístroj sloužící k řezu a koagulaci tkáně pro otevřené i laparoskopické výkony s pokrytím všech chirurgických zákroků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přístroj umožňuje současné použití ultrazvukové a bipolární energie, která zajišťuje rychlejší a bezpečnější řezy a koagulace měkkých tkání a možnosti zastavení krvácení cév až do velikosti 7 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazení nastaveného výkonu na displeji generátoru ve (W) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výkon generátoru min. 400W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. dva bipolární a dva monopolární vstupy s možností připojení až čtyř nástrojů současně. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení na barevném displeji přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monopolární a bipolární režimy pro řez a koagulaci tkáně (čisté, smíšené, sprej, urologické atd.) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost uložení min. 20 nejčastěji používaných parametrů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením funkcí | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sledování kontaktu disperzních elektrod – audiovizuální signalizace špatně přilepených elektrod včetně systému určenému k minimalizaci  popálenin v místě přiložení disperzních elektrod - automatické přerušení el. okruhu při nedostatečném kontaktu neutrálních elektrod | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měnič pro současné působení pokročilé bipolární a UZV energie | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měnič pro použití UZV energie | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Příslušenství:** |  |
| 50ks jednorázových neutrálních elektrod | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 4ks monopolárních kabelů pro laparoskopické nástroje délky min. 3m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 4ks bipolárních kabelů pro laparoskopické nástroje délky min. 3m | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1ks propojovacího kabelu pro neutrální elektrody délky min. 3m | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Adaptér pro standardní bipolární příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ruční resterilizovatelný nástavec pro řez a koagulaci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednoduchý nožní spínač | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvojitý nožní spínač | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Komunikační kabel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Odsávačka kouře** | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompatibilita s nabízeným elektrochirurgickým přístrojem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavitelný odsávací výkon dle jednotlivých režimů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Filtry na min. 35hod. provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 4sety jednorázových hadic pro laparoskopickou operativu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 50ks filtr zachycující vznikající vlhkost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |