Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Sterilizátor parní

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Parní sterilizátor v jednodveřovém provedení |  |  |  |
| Splňující normu ČSN EN 285 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů |  |  |  |
| Využitelný objem komory min. 70 litrů |  |  |  |
| Celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu |  |  |  |
| Integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním |  |  |  |
| Nerezové trubkové propojení a nerezové ventily |  |  |  |
| Ovládání přes dotykový ovládací panel v českém jazyce |  |  |  |
| Detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře |  |  |  |
| Motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory |  |  |  |
| Dveře otevírané do strany s panty pro možnost důkladné dezinfekce a údržby vnitřní strany |  |  |  |
| Čtečka RFID pro identifikaci obsluhy a volbu programů |  |  |  |
| USB port pro uživatelskou volbu programů a záznam dat o sterilizačních cyklech |  |  |  |
| Vestavba pro police a síta + 2 ks nerezových děrovaných polic |  |  |  |
| Integrovaná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu tlakových a teplotních křivek sterilizačního cyklu |  |  |  |
| Parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem, který je pro něj určený (V= max. 160 cm, Š= max. 65 cm, H= max. 85 cm) a případný požadavek na změnu přívodů stávajících médií musí zajistit dodavatel |  |  |  |
| Snadná instalace, manipulace a přemístitelnost přístroje – 4 kolečka |  |  |  |
| Software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) kompatibilní s veškerou sterilizační a mycí technikou provozovanou v nemocnici |  |  |  |
| Automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu |  |  |  |
| Tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů |  |  |  |
| Archivace a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího