## TS UZV gynekologie
Ultrazvukové přístroje 2ks
Technická specifikace
Účastník (název, IČO)
Funkce/parametr | Množství | Požadavek splněn (ANO/NE) | Nabízená hodnota/uvedení str. nabídky, kde je možné informaci ověřit
Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro oddělení gynekologie | 1kus
Výškově a stranově nastavitelný barevný monitor s min. Full HD rozlíšením | -
Úhlopříčka obrazovky monitoru min. 21.5" | -
Rozlíšení obrazovky monitoru min. 1920x1080 px | -
Jas obrazovky monitoru min. 320 Cd/m2 | -
Nastavitelný pult obsluhy výškově min. 18,5 cm | -
Nastavitelný pult obsluhy stranově min. +/-30° | -
Dynamický rozsah min. 350 dB | -
Frekvenční rozsah min. 1 - 22 MHz | -
Maximální zobrazovací hloubka min. 500 mm | -
Interní HDD s kapacitou min. 500 GB | -
Ovládání pomocí trackballu ne pomocí dotykového touchpadu | -
Ovládaní prostřednictvím pomocného dotykového displeje | -
Úhlopříčka zobrazovací plochy pomocného dotykového displeje min. 14" | -
Virtuální klávesnice na dotykovém displeji | -
USB porty min. 4 | -
Ethernetový konektor min. 1 | -
HDMI nebo DVI výstup min. 1 | -
Počet aktívních portů pro zapojení sond min. 3 | -
Vysuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat | -
Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do užívatelské předvolby, nikoliv mechanické jezdce | -
Možnost provozu na baterii min. 30 minut | -
Hmotnost zařízení max. 80 kg | -
Délka startu přístroje max. 70 s | -
Volba vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem | -
Pracovní režimy | -
B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | -
3D/4D zobrazení | -
M-mód včetně anatomického M-módu | -
Barevný M-mód | -
Barevné dopplerovské zobrazení | -
Barevné dopplerovské zobrazení se zvýšenou citlivostí včetně zobrazení energie krevního toku | -
Energetický doppler s rozlíšením směru toku | -
Spektrální PW doppler s možností automatické optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line | -
Možnost rozšíření o CW doppler | -
Tkáňový doppler | -
Úhlově nezávislé nedopplerovské zobrazení toků včetně duálního zobrazení s B-módem | -
Zobrazení toků s 3D efektem | -
Harmonické zobrazení s možností změny min. v 3 frekvenčních krocích | -
Zoom na živém i na zmraženém obraze a HD zoom min. 8x | -
Automatické trasování dopplerovské křivky v reálném čase s výpočtem PI a RI indexů | -
Automatické nastavení steeringu a korekčního úhlu u Dopplerovských měření | -
Dual Live zobrazovací mód | -
Quad view zobrazení | -
Trapezoidní mód jako standard u lineárních sond | -
Duplexní zobrazení v reálném čase | -
Triplexní zobrazení v reálném čase | -
Měření, software a vyhodnocení | -
Software pro měření délek, ploch, objemu, úhlu, rychlosti, % stenózy | -
Radiologické a gynekologické kalkulace | -
Automatické zvětšení měřicího bodu v podobě lupy | -
Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, S/D) | -
Ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. parametrů | -
Záznamy umožňují dodatečnou změnu zoomu, korekčního úhlu, kvantitativní analýzu pro dopplerovská měření. | -
Export obrázků a smyček ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0 | -
Programovatelné výpočty | -
Snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů) | -
Komunikace s nemocničním PACS prostředicvím odesílání dat ve formátu DICOM 3.0 | -
Technologie skládání obrazu aktivní také v barevném Doppleru | -
Software pro redukci ultrazvukových speklů | -
Automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL) | -
Automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | -
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje | -
Automatické měření uterusu | -
IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | -
Automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat | -
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | -
Automatická detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů) | -
Elastografie pro cervix | -
Semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu | -
SW výbava - rozšíření | -
Možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru | -
Možnost rozšířit o technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů) | -
Příslušenství | -
Součástí přístroje je černobílá termotiskárna | -
Integrovaný gélový ohřívač | -
Nahrávání celého vyšetření na USB disk | -
Technické specifikace sondy | -
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-11 MHz | 1
2D konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz | 1
3D konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-8 MHz | 1
Doplňující informace pro Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro oddělení gynekologie
Interval BTK
Třída ZP
Stupeň ochrany
Příkon
Legenda:
Účastník vyplní všechny šedě označené pole
Interval PBTK – jak často se provádí PBTK (1 x ročně, 1 x za 2 roky, vůbec…)
Třída ZP (IVD, I., II.a, II.b, III)
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem – příložná část typu (bez příložné části, B, BF nebo CF, CF+D)
Příkon – hodnota ve Wattech

## TS UZV ortopedie
Ultrazvukové přístroje 2ks
Technická specifikace
Účastník (název, IČO)
Funkce/parametr | Množství | Požadavek splněn (ANO/NE) | Nabízená hodnota/uvedení str. nabídky, kde je možné informaci ověřit
Ultrazvukový přístroj střední třídy pro oddělení ortopedie | 1kus
Dynamický rozsah min. 250 dB | -
Frekvenční rozsah min. 1-16 MHz | -
Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence, umožňující připojení širokopásmových sond | -
Integorvané madlo pro bezpečný transport systému | -
Ovládání přes ovládací panel s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | -
Integrovaný plochý barevný LCD monitor s min. Full HD rozlišením, sklopný, otočný | -
Uhlopříčka obrazovky monitoru min. 21,5" | -
Hmotnost zařízení max. 50 kg | -
Šířka přístroje max. 50 cm, Hloubka přístroje max. 70 cm | -
Manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi ovladačů | -
Vlastní přednastavení (presety) a zároveň uživatelsky nastavitelné presety | -
Integrovaný SSD disk s kapacitou min. 500 GB | -
USB porty na ovládacím panelu min. 2 | -
Funkce zvětšení (zoom) plynule nastavitelná s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze a s celkovým náhledem na scanovanou oblast | -
Export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD, CD/DVD mechanik) | -
Výměna sond za provozu, min. 2 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 3 UZ sondy | -
USB porty na zařízení min. 2x | -
HDMI výstup min. 1x | -
Ethernetový konektor min. 1x | -
Funkce nastavitelné uživatelem - min. 3 uživatelská tlačítka | -
Podpora dalších typů sond, min. mikrokonvexní, lineární a sektorové | -
Měření a vyhodnocení | -
M-mód, barevný M-mód | -
B-mód, barevný směrový Doppler (CFM), výkonový Doppler (power Doppler, CPD), spektrální PW Doppler, možnost rozšíření o CW (kontinuální) Doppler na kardiologické sondě. | -
Pulsní Doppler (PW), korekce dopplerovského úhlového zkreslení | -
Duplexní zobrazení | -
Triplexní zobrazení | -
Harmonické zobrazení na všech sondách | -
Trapezoidního zobrazení na lineárních sondách – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů | -
Automatické zvětšení okolí kurzoru při měření | -
Compaundní zobrazení | -
Zobrazení na základní frekvenci ve více stupních min. na 3 frekvencích | -
THI – harmonické zobrazení tkání | -
Automatická optimalizace obrazu | -
Zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu min. 1-35 cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky | -
Zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazní | -
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM | -
Zobrazení redukující ultrazvukové speckle | -
Obrazová frekvence alespoň 900 obr./s | -
Standardní výpočty a měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | -
Min. 6 měření v jednom diagnostickém obraze | -
Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | -
Programovatelné kalkulace | -
Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze | -
Upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | -
Exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, DICOM 3.0 apod.) | -
Komunikace s nemocničním PACS prostředicvím odesílání dat ve formátu DICOM 3.0 | -
Možnost rozšíření o software pro zvýraznění jehly při biopsii | -
Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení | -
Sondy a příslušenství: | -
Lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 5-12 MHz, šířka max. 50 mm | 1
Nožní pedál (3 ovládací pole s volitelnými funkcemi) | 1
Doplňující informace pro Ultrazvukový přístroj střední třídy pro oddělení ortopedie
Interval BTK
Třída ZP
Stupeň ochrany
Příkon
Legenda:
Účastník vyplní všechny šedě označené pole
Interval PBTK – jak často se provádí PBTK (1 x ročně, 1 x za 2 roky, vůbec…)
Třída ZP (IVD, I., II.a, II.b, III)
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem – příložná část typu (bez příložné části, B, BF nebo CF, CF+D)
Příkon – hodnota ve Wattech

## Nabídková cena
Ultrazvukové přístroje 2ks
Účastník (název, IČO)
Hodnotící kritérium - Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH
Kupní cena přístrojů (na základě Kupní smlouvy)
Položka | Obchodní název | Kód | Mj | Množství | Jednotková cena Kč bez DPH | Výše DPH v % | Jednotková cena Kč včetně DPH | Celková cena Kč bez DPH | Celková cena Kč včetně DPH
Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro oddělení gynekologie včetně veškerého příslušenství, součástí a komponentů dle požadavků uvedených v Technické specifikaci |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový přístroj střední třídy pro oddělení ortopedie včetně veškerého příslušenství, součástí a komponentů dle požadavků uvedených v Technické specifikaci |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Položka | [6 empty] | Celková cena v Kč bez DPH
Kupní cena Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro oddělení gynekologi (dle Kupní smlouvy) | [6 empty] | 0
Kupní cena Ultrazvukový přístroj střední třídy pro oddělení ortopedie (dle Kupní smlouvy) | [6 empty] | 0
Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH (hodnotící kritérium) | [6 empty] | 0
Legenda:
Účastník vyplní šedě podbarvené pole.