Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Anesteziologický přístroj vč. monitoru vitálních funkcí

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin |  |  |  |
| Popis tlačítek, menu a alarmy v českém jazyce |  |  |  |
| Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví, |  |  |  |
| Lišta/držák pro upevnění dvou odpařovačů anestetik (možnost použití stávajících odpařovačů) |  |  |  |
| Aktuální zobrazení nákladů použitého anestetika |  |  |  |
| Nastavení požadovaného procenta kyslíku v uzavřeném okruhu a kontinuální sledování průtoku v průběhu provozu |  |  |  |
| Vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů (low – flow, minimal low – flow) s návratem měřeného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu |  |  |  |
| Průtok čerstvé směsi v rozsahu 0 až 15 l/min |  |  |  |
| Dodatečný výstup kyslíku pro kyslíkové brýle |  |  |  |
| Malé rozměry přístroje – max. 48x39 cm z důvodu prostorových důvodů pracoviště |  |  |  |
| Integrovaný elektrický ventilátor s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu |  |  |  |
| Ventilátor nezávislý na přívodu medicinálních plynů |  |  |  |
| Ventilátor ovládán přes dotykový barevný displej (min. 15“) a otočný ovladač |  |  |  |
| Zobrazení kompliance pacienta s trendem |  |  |  |
| Měřič objemu – sloupcová grafika pro monitoraci inspiračního a exspiračního dechového objemu |  |  |  |
| Indikátor účinnosti nastavení dýchací směsi a spotřeby anestetika |  |  |  |
| Zobrazení spotřeby plynu, spotřeby a příjmu anestetika |  |  |  |
| Zobrazení MV/CO2 s trendem, příjmu O2 s trendem |  |  |  |
| Elektronické průtokoměry mediplynů s elektronickým směšovačem a s funkcí vizualizace spotřeby plynů v průběhu anestezie |  |  |  |
| Automatický test připravenosti bez interakce personálu, zapnutí v určitém čase |  |  |  |
| Okamžité uvedení přístroje do provozu bez nutnosti testování (v akutních urgentních případech) |  |  |  |
| Integrovaný kontrolní seznam přístroje a ilustrované pokyny v jednotlivých krocích |  |  |  |
| Integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy anesteziologa s volbou intenzity osvětlení |  |  |  |
| Záložní zdroj elektrické energie pro pohon ventilátoru – min. 45 minut |  |  |  |
| Monitorování všech složek anestezie s číselným zobrazením a trendem |  |  |  |
| Bezpečnostní systém záložního průtoku kyslíku |  |  |  |
| Test těsnosti odpařovačů při spuštění hlavního autotestu přístroje |  |  |  |
| Analyzátor používaných anestetik s automatickou analýzou anestetika včetně monitorace směsi anestetik ve ventilátoru |  |  |  |
| Absorbér CO2 – jednotka se snadno vyměnitelnou nádobou absorbéru CO2, připojení uzavřené jednotky na jedno použití, výměna za provozu, fungování pacientského okruhu i v případě absence absorbéru |  |  |  |
| Nastavitelný flowtrigger v rozsahu pro děti i dospělé |  |  |  |
| Výběr až 4 křivek současně, zobrazení smyček, analýza trendů, monitoring plicní mechaniky |  |  |  |
| Měření MAC, xMAC s možností přepočtu věku pacienta |  |  |  |
| Režimy: CPAP/PSV, PC-CMV, PC-SIMV, VC-SIMV, VC-CMV, MAN/SPONT |  |  |  |
| Dechová frekvence v rozsahu 3-100 duchů/min |  |  |  |
| Poměr I:E - 50:1 až 1:50 |  |  |  |
| Inspirační plató s měnitelnou délkou inspiria 0-60 % |  |  |  |
| PEEP elektronicky nastavitelný min: 0 - 30 cm H2O |  |  |  |
| Monitorace ventilačních parametrů – kompletní monitoring spirometrie (min.: PEEP, Ppeak, Pplat, Compliance, Rezistence, smyčky plicní mechaniky…) |  |  |  |
| Tabulka trendů min. 24 hodin pro parametry: TVe, MV, PPeak, FiO2, EtCO2, Plat, PEEP, Pmean |  |  |  |
| Grafické trendy naměřených hodnot souběžně s křivkami a smyčkou objem-tlak v reálném čase, vč. exportu dat trendu do paměťového zařízení USB |  |  |  |
| Recruitment plic, vč. připomínky k provedení manévru |  |  |  |
| Inspirační hold, exspirační hold, prodloužení exspirace a zpoždění následujícího ventilačního cyklu |  |  |  |
| Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice a koncovky |  |  |  |
| Tlaková hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR) |  |  |  |
| Rychlé spuštění – max. 30 sekund |  |  |  |
| Akustické a optické alarmy chybových stavů |  |  |  |
| Elektronické stopky, Standby mode |  |  |  |
| Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru pro eliminaci kondenzace v přístroji – vypnout/zapnout |  |  |  |
| Možnost ventilace i při kompletně vypnutém/porouchaném přístroji vč. podání inhalačního anestetika |  |  |  |
| Průtokové snímače INSP/EXP integrované ve ventilové vyhřívané komoře |  |  |  |
| Integrovaná odsávačka bronchů + potřebné příslušenství |  |  |  |
| Integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním |  |  |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |  |  |
| Pracovní plocha na dokumentaci |  |  |  |
| Monitor vitálních funkcí: |  |  |  |
| Stejný výrobce jako u anesteziologickému přístroje (kompatibilita) |  |  |  |
| Pro novorozence, děti i dospělé |  |  |  |
| Barevný dotykový displej, obsluha v českém jazyce |  |  |  |
| Zobrazení až 13 křivek |  |  |  |
| Tlačítka rychlé volby pro nejčastěji používané parametry |  |  |  |
| Akustické a optické alarmy všech měřených parametrů, 3 úrovně alarmů zvukově a barevně odlišné, eliminace falešných alarmů |  |  |  |
| Monitorace EKG |  |  |  |
| Monitorace SpO2 vč. pletysmografické křivky s automatickým nastavením citlivosti |  |  |  |
| Monitorace neinvazivního krevního tlaku (NIBP) |  |  |  |
| Uživatelsky konfigurovatelná obrazovka, uložení vlastní konfigurace monitoru |  |  |  |
| Současné zobrazení křivek a trendů |  |  |  |
| Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě, provoz na baterii min. 200 minut |  |  |  |
| Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  |  |  |
| Automatický test včetně kalibrace všech senzorů |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Vozík na přístroj s úchyty pro usnadnění transportu a s antistatickými kolečky vybavenými brzdou |  |  |  |
| Odpařovač na Sevofluran – 1 ks |  |  |  |
| Odpařovač na Desfluran – 1 ks |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího