Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Fakoemulzifikační přístroj

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Duálně segmentová peristaltická pumpa s rychlým nástupem vakua a kontrolou fluidiky pro jednotlivé kroky operace |  |  |  |
| Využití aktivní i gravitační fluidiky |  |  |  |
| Bezpečné provedení celé operativy při nízkých hodnotách irigačního tlaku (méně než 60 cmH2O) |  |  |  |
| Umí detekovat hladinu irigační tekutiny v irigačním vaku |  |  |  |
| Upozornění v případě nízké hladiny irigačního tlaku |  |  |  |
| Kazeta obsahující irigační a aspirační senzor zajišťující plynulé řízení odsávaní a vakua |  |  |  |
| Fakoemulzifikační nástavec provádějící longitudinální i torzní pohyb |  |  |  |
| Fakoemulzifikační nástavec s integrovaným tlakovým senzorem, umožňující rychlejší reakci na udržování nastaveného nitroočního tlaku a přesné ovládání fluidiky |  |  |  |
| Nastavení parametrů fakoemulzifikace během okluze |  |  |  |
| Vitrektom s vysokou sekací frekvencí až 5000 cpm |  |  |  |
| Pomocí automatického motorizovaného injektoru ovládaného pedálem lze implantovat nitrooční čočky |  |  |  |
| Maximální hodnota vakua až 700 mmHg ve všech krocích operace |  |  |  |
| Lze nastavit odlišné hodnoty vakua ve dvou polohách pedálu |  |  |  |
| Bezdrátový, programovatelný, lineárně ovládaný pedál, nastavitelná vibrační zpětná vazba |  |  |  |
| Bezdrátové ovládání přístroje pomocí infračerveného dálkového ovladače |  |  |  |
| Systém navigování obsluhy, hlasové potvrzení a různé tóny zvukové signalizace |  |  |  |
| Historie chybových hlášení |  |  |  |
| Vytváření vlastních operačních procedur v paměti přístroje a uložení nastavené jednotlivých operatérů na USB |  |  |  |
| Pravidelný upgrade systému |  |  |  |
| Aktivní kontrola tlaku pomocí fakoemulzifikačního přístroje a tlakového senzoru ve fakoemulzifikačním nástavci |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Nožní pedál |  |  |  |
| 5x Fakoemulzifikační nástavec – handpiece |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího