Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Oční mikroskop

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Spekulární bezkontaktní mikroskop sloužící k diagnostice a hodnocení endotelových buněk rohovky |  |  |  |
| Ovládání přes dotykový barevný LCD displej |  |  |  |
| LED zdroj světla |  |  |  |
| Zařízení umožňuje pořídit elektronický snímek endotelu rohovky, změřit tloušťku rohovky a vypočítat hustotu buněk endotelu za účelem vyšetření změn endotelu rohovky způsobených operací katarakty, transplantací rohovky apod. |  |  |  |
| Plně automatické měření s možností přepnutí do manuálního režimu |  |  |  |
| Vizualizace endoteliálních buněk při 40násobném zvětšení |  |  |  |
| Automatický číselný a grafický výstup pro: počet buněk, hustotu buněk na 1 mm², průměrná velikost buněk, standardní odchylka a koeficient variace buněk, statické vyhodnocení tvaru a velikosti buněk |  |  |  |
| Metody analýzy: metoda Auto Trace, metoda Trace, metoda Auto Center, metoda Center, metoda Auto F Center, metoda F Center |  |  |  |
| Snímání v centru i periferii rohovky s možností volby pozice |  |  |  |
| Nastavení pozice fixačního bodu |  |  |  |
| Editace měřených buněk |  |  |  |
| Automatická analýza změřené oblasti rohovky |  |  |  |
| Automatické spouštění měření |  |  |  |
| Automatické zaměření oka |  |  |  |
| Automatické navádění přístroje |  |  |  |
| Zobrazování obou očí jedním dotykem včetně polohování, zarovnání, snímání, analýzy a exportu dat |  |  |  |
| Měření bezkontaktní pachymetrie |  |  |  |
| Optické zvětšení: až 200x |  |  |  |
| Poloha snímání: střed, 6 bodů na okraji |  |  |  |
| Snímací pole: 0,25 mm x 0,55 mm |  |  |  |
| Snímkování CCD kamerou |  |  |  |
| Měřené veličiny: tloušťka rohovky, hustota buněk, počet analyzovaných buněk, maximální plocha buněk, průměrná plocha buněk, minimální plocha buněk, odchylka, variační koeficient plochy buněk, procento hexagonality – šestihranné buňky |  |  |  |
| Opěrka brady ovládána elektricky |  |  |  |
| Databázový software |  |  |  |
| Připojení do datových sítí, LAN USB, video výstup |  |  |  |
| Podporovaný formát obrazového souboru: min. JPEG, PDF |  |  |  |
| Podporovaný formát datového souboru: text, CSV |  |  |  |
| Připojení na DICOM |  |  |  |
| Hmotnost přístroje: max. 25 kg |  |  |  |
| Součástí dodávky: software, přístrojový stolek |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího