# Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Technická specifikace

„VZ1 CT“

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. Počítačový tomograf (CT). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). Přístroj pro CT vyšetření všech oblastí těla. Minimálně 128 souběžně skenovaných vrstev v ose Z během 360° otáčky ve spirálním i sekvenčním režimu. Nastavení kolimace v uživatelském módu (spirála a sekvence) minimálně 128 x maximálně 0,625 mm. Vysokofrekvenční generátor s výkonem minimálně 100 kW. Rozsah nastavitelného napětí na rentgence minimálně 70-140 kV. Doba trvání nepřerušovaného skenování minimálně 60 sekund. Velikost skenovaného a rekonstruovaného FOV minimálně 50 cm. Průměr gantry minimálně 80 cm. Fyzický náklon gantry minimálně +/- 25°. Automatické nastavení polohy pacienta před skenováním podle vyšetřovacího protokolu, horizontální i vertikální. Rychlost rotace gantry maximálně 0,35 s na celou 360° otáčku. Software pro automatické nastavení kV před skenováním podle druhu vyšetření a podle pacienta. Automatická modulace dávky přizpůsobováním proudu na rentgence v průběhu 360° rotace. Adaptivní stínění pomocí dynamického kolimátoru. Software pro časování aplikace kontrastní látky. Dynamická akvizice pro perfuzní vyšetření mozku po dobu minimálně 60 s v rozsahu minimálně 80 mm. Připojení na DICOM + PACS se základními DICOM funkcemi. Připojení do NIS. Zobrazení a archivace strukturované zprávy o dávce záření. Iterativní rekonstrukce poslední generace. Potlačení artefaktů z kovových materiálů. Rychlost rekonstrukce minimálně 80 obr./s při iterativní rekonstrukci. Obousměrné akustické dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou. Pacientský stůl. Nosnost stolu ve všech polohách minimálně 300 kg. Ovládání stolu přes ovládací tlačítka umístěná z levé i pravé strany gantry. Rychlost horizontálního posunu stolu min. 200 mm/s. Rozsah horizontálního pohybu stolu minimálně 190 cm. Multimodalitní nezávislý diagnostický server. Portál pro výkonný postprocessing obrazových dat pro minimálně 3 současně pracujících uživatelů ve 2D a 3D vyhodnocení. DICOM 3.0 konektivita. Úložiště multimodalitního portálu minimálně 10 TB. Ukládání dat na CD/DVD ve formátu DICOM. SW pro fúzi a porovnání snímků z různých modalit ve formátu DICOM (CT, MR) pro segmentaci onkologických lézí. SW pro cévní analýzu, SW pro analýzu plicních nodulů. Výpočet a kvantifikace kontrastní látky (tvorba perfúzních map). Odstranění skeletu z CTA vyšetření. Rozlišení krvácení od kontrastní látky v mozku. Klientská diagnostická stanice pro práci s multimodalitním portálem. Minimálně 2 medicínské monitory (min. 22"), klasický monitor (min 19“) klávesnice, myš s možností upgradu na PACS stanici – synchronizace s PACS providerem. Musí splňovat radiologické platné standardy pro CT diagnostiku). Přístup alespoň z 3 dalších PACS stanic na multimodalitní portál. SSD – úložiště minimálně 1 TB, RAM minimálně 32 GB. Tlakový injektor. Automatický závěsný injektor pro podání kontrastní látky. Synchronizace injektoru s CT přístrojem. Automatický záznam množství aplikované kontrastní látky. Ovládací konzole umístěná v ovladovně u pracovní stanice CT – bezdrátová komunikace. Příslušenství. Záložní zdroj pro akviziční stanici a rekonstrukční počítač s kapacitou minimálně 15 minut. Rozvaděč pro připojení elektrického přívodu. Kamera pro sledování pacienta. Zajištění chlazení přístroje.