# Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Technická specifikace

VZ „VZ2 Skiagrafický přístroj“

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. Skiagrafický RTG přístroj. Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). Stropní teleskopický závěs rentgenky. Rozsah pohybu v podélném směru: min. 300 cm. Rozsah pohybu v příčném směru: min. 300 cm. Manuální i motorické výškové nastavení rentgenky: min. 180 cm. Synchronní pohyb ve všech směrech a kolem všech os možných pohybů: min. 6 os pohybu. Rychlost pohybu stativu v osách X a Y: min. 0,6 m/s. Rychlost pohybu stativu v ose Z: min. 0,3 m/s. Při ručním ovládání stropního závěsu má systém zajištěnu podporu pomocí mikromotoru, a to ve všech osách. Vybavení stropního závěsu antikolizním systémem. Automatizace pohybů. Automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu. Automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu. Automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky. Automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu. Automatické nastavení polohy rentgenky a detektoru podle zvoleného vyšetřovacího protokolu (anatomie) – stůl i vertigraf. Automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro složené snímkování zejména páteře v leže. Bezdrátový dálkový ovladač pro volbu a spuštění automatických pohybů a programů. Generátor. Výkon generátoru min. 80 kW. Rozsah nastavitelného napětí min. 40 kV až 150 kV. Dosažitelný maximální proud min. 1000 mA. Dosažitelný dávkový produkt min. 800 mAs. Nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů. Počet ionizačních komůrek současně využitelných pro expoziční automatiku min. 3. Rentgenka a kolimátor. Rozměr malého ohniska max. 0,6 mm. Nominální výkon malého ohniska min. 50 kW. Rozměr velkého ohniska max. 1,2 mm. Nominální výkon velkého ohniska min. 100 kW. Rychloobrátková anoda min. 9000 ot/min.. Tepelná kapacita anody min. 800 kHU. Tepelná kapacita pláště min. 2,5 MHU. Obdélníková clona s automatickou i manuální kolimací. Rotace clony. Přídavná filtrace s motorickým automatickým nastavením filtrů 0,1 – 0,3 mm Cu. Integrovaná 3D kamera pro virtuální kolimaci, kontrolu pozice pacienta bezprostředně před akvizicí, případně další funkcionality. LED osvětlení pro kontrolu vyclonění požadované oblasti snímkování. LCD displej min. 10″ pro zobrazení pacientských dat a údajů o vyšetření. DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky. Pacientský stůl. Výškový rozsah nastavení plovoucí desky stolu min. 52 cm až 90 cm. Maximální nosnost stolu při statickém zatížení min. 400 kg. Délka desky stolu min. 240 cm. Šířka desky stolu min. 80 cm. Pohyb desky v podélném směru min. 90 cm. Pohyb desky s příčném směru min. 25 cm. Vyměnitelná mřížka s fokusací ± 110 cm. Ovládání aretace a výšky po obou stranách stolu. Vertigraf. Ovládání vertigrafu na obou stranách (pravé i levé). Motorizované i manuální výškové nastavení jednotky detektoru. Jednotka detektoru sklopná do polohy pod úhlem v rozsahu min. +90° / -20°. Dolní mez výškového nastavení vertigrafu (vzdálenost středu detektoru vertigrafu od podlahy) max. 32 cm. Vyměnitelná mřížka s fokusací cca 180 cm. Držák mřížek. Držáky pro úchop pacienta. Detektor ve stole. Rozměry aktivní plochy detektoru min. 42 x 42 cm. Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm. Matrice detektoru min. 2800 x 2800 pix.. Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. Provedení detektoru fixní. Typ scintilátoru – Cesium lodid (Csl). Detektor ve vertigrafu. Rozměry aktivní plochy detektoru min. 42 x 42 cm. Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm. Matrice detektoru min. 2800 x 2800 pix.. Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. Provedení detektoru fixní. Typ scintilátoru – Cesium lodid (Csl). Detektor pro volné snímkování – velký. Rozměry aktivní plochy detektoru min. 34 x 42 cm. Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 100 µm. Matrice detektoru min. 3400 x 4200 pix.. Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. Bezdrátové provedení detektoru, Wi-Fi komunikace napájení z baterie v detektoru. Typ scintilátoru – Cesium lodid (Csl). Schopnost detektoru předávat akvizičnímu systému informace o úhlovém odklonu paprsku od kolmé osy na detektor pro zajištění korekce tohoto odklonu. Zatížitelnost detektoru: ležící pacient min. 300 kg, stojící pacient min. 100 kg. Prostorové rozlišení detektoru min. 5 lp/mm. Hmotnost detektoru připraveného pro akvizici (včetně baterie) max. 2,8 kg. Stupeň krytí detektoru proti vodě a prachu – min. IP 67. Mřížka pro detektor včetně držáku pro nasazení s jemností mřížky. Detektor pro volné snímkování – malý. Rozměry aktivní plochy detektoru max. 24 x 30 cm. Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 100 µm. Matrice detektoru min. 2300 x 2800 pix.. Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. Bezdrátové provedení detektoru, Wi-Fi komunikace napájení z baterie v detektoru. Typ scintilátoru – Cesium lodid (Csl). Schopnost detektoru předávat akvizičnímu systému informace o úhlovém odklonu paprsku od kolmé osy na detektor pro zajištění korekce tohoto odklonu. Zatížitelnost detektoru: ležící pacient min. 300 kg, stojící pacient min. 100 kg. Prostorové rozlišení detektoru min. 5 lp/mm. Hmotnost detektoru připraveného pro akvizici (včetně baterie) max. 1,5 kg. Stupeň krytí detektoru proti vodě a prachu – min. IP 67. Obrazová akvizice a zpracování. Doba potřebná k náhledu snímku u všech detektorů – max. 3 s. Krátkodobá záznamová kapacita min. 10000 snímků. Základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavené kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek, úhlů). Funkce k navádění pro správné polohování pacienta. Funkce ‚‚virtuální mřížka‘‘ k zajištění odstranění nežádoucího efektu ve snímku od rozptýleného záření. Funkce ‚‚virtuální kolimace‘‘ k zajištění možnost provádění kolimace posunem přímo na virtuálním zobrazení z integrované 3D kamery na dotykovém LCD displeji pomocí umělé inteligence. Funkce ‚‚automatická kolimace hrudníku zajišťující možnost automatické kolimace hrudníku na virtuálním zobrazení z integrované 3D kamery na dotykovém LCD displeji pomocí umělé inteligence. Funkce ‚‚virtuální ortopedické snímkování dlouhých kostí‘‘ zajišťující možnost plně automatické detekce, plně automatickou kolimaci pomocí umělé inteligence, snímkování až 4 expozic páteře nebo dolních končetin na základě obrazu z 3D kamery s následným spojením do jednoho snímku. Akviziční prostředky pro snímkování dlouhých kostí a páteře pro vertigraf – multifunkční ortopedický stojan. LCD displej akviziční stanice s úhlopříčkou. Dotykové provedení LCD displeje s možností provádění kolimace s posunem přímo na virtuálním zobrazení z integrované 3D kamery. Propojení se systémy PACS/NIS. DICOM Export/Storage. DICOM Query/Retrieve. DICOM Print. DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD). DICOM Modality Worklist. DICOM MPPS. DICOM RDSR. Příslušenství. Interkom. Mobilní držák přenosných detektorů. Nabíječka baterií pro volné detektory vč. jedné baterie navíc. Nabíjecí stanice pro volný detektor 34 x 42 cm zavěšená na srtěnu. SW pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek.