## Krycí list
Příloha č. 1 | [6 empty] | vyplní účastník ZŘ
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem
“Dodávka laparoskopické věže 3D, vč. spotřebního materiálu na 4 roky"
Číslo spisu |  | OPA/FMP/2026/01/laparoskopická věž
Číslo zakázky |  | P26V00000026
Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Olomoucká 470/86, Předměstí | [5 empty] | IČO: | 47813750
Statutární zástupce: |  | Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel | [5 empty] | DIČ: | CZ47813750
Účastník ZŘ
Název:
Sídlo: | [7 empty] | IČO:
Statutární zástupce: | [7 empty] | DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail : | [5 empty] | Telefon:
JE/NENÍ malým či středním podnikem dle Doporučení 2003/361/ES:
Skutečným majitelem dle zákonné evidence je |  |  |  | jméno:
místo pobytu:
Nabídková cena
poř. č. | Název |  | Cena v Kč bez DPH |  | DPH v % | DPH v Kč |  | Cena v Kč vč. DPH
1. | Celková nabídková cena za pořízení, instalaci, uvedení do provozu 1 ks zařízení včetně zaškolení personálu |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Celkové náklady na spotřební/opotřebitelný materiál/za předpokládaný počet operací/ 4 roky |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
V ………………….., dne ……………………..
podpis oprávněné osoby

## technické požadavky
P. č. | Technické požadavky: | Splněno ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy na dokumenty včetně uvedení čísla strany v předložené nabídce *
Monitor 3D_4K, 1 ks
1. | LCD technologie
2. | umožňuje zobrazení ve 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru
3. | úhlopříčka min. 32"
4. | rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px
5. | funkce HDR – vysoký dynamický rozsah
6. | poměr stran 16:9
7. | kontrast min. 1.000.000:1
8. | svítivost min. 650 cd/m2 , maximální svítivost 1750 cd/m2
9. | funkce zoom – zvětšení min. ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x)
10. | barevná hloubka min. 10-bit
11. | funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°
12. | zobrazovací úhel min.89°/89°/89°/89° (nahoru/dolu/vlevo/vpravo)
13. | 4K vstupy min. 2x 12G-SDI
14. | FULL HD výstupy min.: 1x 3G-SDI
15. | 4K výstupy min. 3x 12G-SDI
16. | FULL HD výstupy min.: 1x 3G-SDI.
17. | funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K), platí pro zobrazení ve 2D tak i ve 3D
18. | antireflexní úprava
19. | uchycení VESA 100x100 mm
Kamerová jednotka 2D/3D 4K, 1 ks
20. | medicínský atest
21. | 4K kamerová jednotka s rozlišením min. 3840 x 2160 pixelů
22. | režim zobrazení 2D a 3D
23. | ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem, pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy, pomocí klávesnice
24. | nastavitelný jas dotykového displeje – min. 10 kroků
25. | ovládání jednotky v českém jazyce
26. | podpora připojení 4K kamerové hlavy
27. | podpora připojení FULL HD kamerové hlavy, možnost volby nastavení přepočtu datového signálu FULL HD na 4K
28. | podpora připojení flexibilních i rigidních videoendoskopů s čipovou technologií na distálním konci
29. | nastavení bílé ručně na čelním panelu jednotky a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy
30. | integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415nm (modré světlo) a 530nm - 540nm (zelené světlo)
31. | funkce Yellow Enhance pro barevné odlišení jednotlivých typů tkání (např. tuková tkáň a nervy)
32. | funkce IR pomocí ICG, 3 režimy zobrazení (IR+WLI, IR+Magenta, IR)
33. | IR zesílení zobrazení 3 úrovně (nízká, střední, vysoká hladina)
34. | integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků přes USB rozhraní
35. | uložení uživatelských přednastavení – až 20 uživatelských předvoleb
36. | zadání a uložení min. 50 pacientů
37. | zadání a uložení pacientských dat: minimálně datum, jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta, věk, pohlaví
38. | automatické řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole
39. | funkce HDR (vysoký dynamický rozsah) – lepší zobrazení a zachycení detailu tmavších zobrazovaných míst
40. | 4K výstupy – min. 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI
41. | FULL HD výstupy – min. 3x 3G/HD-SDI
42. | HD výstupy – min. 1x HD-SDI
43. | funkce zmrazení obrazu
44. | možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
45. | digitální zoom nastavitelný min. v 6 krocích (1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0) – při použití 4K kamerové hlavy
46. | digitální zoom nastavitelný min. ve 3 krocích (1,0; 1,2; 1,5) – při použití FULL HD kamerové hlavy
47. | obsahuje integrovanou funkci pro případné budoucí rozšíření o zobrazování IR pomocí ICG bez nutnosti dokupování dalšího modulu věže – pouze softwarový update
48. | kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S190-XZ-E
49. | kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S200-XZ-EB
50. | kompatibilita s kamerovou hlavou na COS : CH-S200-XZ-EA
51. | kompatibilita s 3D videolaparoskopy EndoEye používanými na COS
52. | funkční zapojení s operačním monitorem 3D4K LMD-XH550ST
Zdroj světla, 1 ks
53. | LED zdroj studeného světla, samostatný
54. | svítivost zdroje min. 1560 lumenů
55. | světelný zdroj s medicínským atestem
56. | plynulá regulace intenzity světla, min. 17 kroků
57. | automatické nastavení intenzity osvětlení s propojením s kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole
58. | garantovaná životnost lampy min. 10.000 hodin
59. | umožňuje - zobrazení bílým světlem
- úzkopásmovým zobrazení
- žlutým zvýraznění
- IR pro ICG (v případě dokoupení softwarového update) – celkem 3 režimy vč. režimu „Overlay Mode“ zobrazující fluorescenci během barevného zobrazování bílým světlem ve 4K
60. | zdroj světla je ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu, či kamerové hlavy
Kamerová hlava 4K, 1 ks
61. | 2D 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 3840 x 2160 px
62. | integrovaný upínací mechanismus pro optiky
63. | 3 programovatelná tlačítka s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla, každé tlačítko má pouze jednu funkci
64. | neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy
65. | integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy
66. | ohnisková vzdálenost min. 19 mm
67. | délka kabelu min. 3 m
68. | kamerová hlava podporující využití úzkopásmového zobrazení
69. | podpora technologie Yellow Enhancement zobrazení
70. | podpora technologie IR pro zobrazení ICG kontrastu
71. | digitální zoom nastavitelný min. v 6 krocích (1,0 ; 1,2; 1,4; 1,6 ; 1,8; 2,0)
72. | celokovové tělo
73. | technologie rychlého ostření jedním tlačítkem na kamerové hlavě.
74. | manuálního ostření pomocí tlačítek na kamerové hlavě
75. | běžné upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru
76. | autoklávovatelná při 134°C (případně 121°C)
77. | hmotnost max. 270 g
3D videolaparoskop rigidní, 1 ks
78. | režim plné HDTV
79. | 2xCCD čip v distálním konci endoskopu
80. | volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka
81. | podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
82. | systém je kompatibilní se stávající kamerovou jednotkou OTV-S300 na operačních sálech
83. | integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky pro ovládání kamerové jednotky
84. | úhel pohledu 30°
85. | zorné pole 67°
86. | automatické zaostřování obrazu
87. | eliminace zamlžování distálního konce endoskopu
88. | vnější průměr videolaparoskopu 10 mm
89. | pracovní délka min. 330 mm
90. | délka připojovacího kabelu min. 275 cm
91. | autoklávovatelný systém na 134°C, případně i 121°C
92. | součástí dodávky je sterilizační kontejner
93. | hmotnost max. 290 g
Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu, 1 ks
94. | ovládání na čelním panelu pomocí dotykového displeje
95. | volitelná velikost insuflované dutiny
96. | volitelné režimy – bariatrický, standardní, pediatrický, odběr cév
97. | integrovaný modul předehřívání insuflačního média (CO2) před vstupem do pacienta
98. | informace o tlaku i průtoku, automatická kontrola a regulace k nastavené hodnotě tlaku (ochrana proti přeplnění pacienta)
99. | zvuková a vizualizační indikace (při neprůchodnosti insuflační hadice, nedostatečný přívod insuflačního media)
100. | volitelná rychlost průtoku
101. | průtok plynu nastavitelný v rozsahu min. 1–50 l/min
102. | nastavitelný tlak v rozsahu min. 1–30 mmHg
103. | 1 ks hadice pro připojení k CO2 centrálnímu rozvodu, min. 8 m
104. | součástí dodávky 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice s předehřevem a 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice
105. | 1bal/20ks insuflačních filtrů
Monitor 2D 4K, 1 ks
106. | LCD technologie
107. | úhlopříčka min. 31"
108. | rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px
109. | poměr stran 16:9
110. | zobrazovací úhel min. 178°
111. | svítivost min. 450 cd/m2
112. | kontrast min. 1000:1
113. | obrazové funkce min. PiP, PoP
114. | formát barevného podání: HD/4K
115. | obrazové vstupy 4K min.: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI
116. | obrazové vstupy FULL HD min.: 1x 3G-SDI, 1x DVI-D
117. | obrazové výstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI
118. | umístění na pohyblivém držáku na vozíku
119. | funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K)
Samostatné záznamové zařízení, 1 ks
120. | medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD min. 3,5“
121. | nahrávání foto ve formátu jpeg a videi MPEG-4 AVC/H.264
122. | video vstupy min. S-video, DVI, HD-SDI
123. | automatický výběr video zdroje
124. | zadávání pacientských dat pomocí klávesnice
125. | současné nahrávání na min. 2 USB zařízení, USB flash disk/externí HDD a zároveň interní pevný disk
126. | možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB HDD
127. | vestavěný HDD min. 500 GB
128. | nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí (NIS/Pacs)
129. | LAN RJ-45 1000Mbit
130. | bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat
131. | ovládání záznamového zařízení foto/video (start-stop) z tlačítek kamerové hlavy
132. | kontrola nahraného foto/video na vestavěném LCD a na hlavním operačním monitoru
133. | včetně klávesnice
Odsávací jednotka elektrochirurgického kouře, 1 ks
134. | samostatná jednotka pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře propojena s kabelem HF jednotkou
135. | kompatibilita s HF jednotkou na pracovišti ESG-400, ESG-410
136. | odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr
137. | min. tři režimy intenzity odsávání
138. | ovládání pomocí dotykového displeje (popř. obdobně)
139. | přístroj vhodný pro otevřenou chirurgii i laparoskopii
140. | průtok min. 700 l/min
141. | indikátor stupně intenzity odsávání
142. | 1 ks monopolární/jednoduchý kožní pedál k ESG-410
Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje, 1 ks
143. | medicínský atest
144. | 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)
145. | integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED
146. | podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
147. | podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
148. | podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
149. | podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
150. | podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
151. | podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
152. | ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
153. | ovládání kamerové jednotky v českém jazyce
154. | nastavení white balance na čelním panelu jednotky
155. | možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě
156. | digitální zoom min. 1,5x nastavitelný ve 3 krocích
157. | volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4
158. | výstupy min. 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite
159. | vnitřní paměť pro uložení min. 10 jednotlivých předvoleb
160. | předvolba nastavení min. 20 údajů pacientských dat
161. | možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
162. | kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S190-XZ-E
163. | kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S200-XZ-EB
164. | kompatibilita s kamerovou hlavou na COS : CH-S200-XZ-EA
Zdroj světla
165. | integrovaný LED zdroj studeného světla
166. | LED lampa s životností min. 10.000 hodin
167. | výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
168. | ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu
169. | plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole
170. | intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení
171. | automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu
172. | podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
Laparoskopická optika 4k, 1 ks
173. | vnější průměr 10 mm, úhel pohledu 30°, min. pracovní délka 300 mm; s technologii 4k
doplní účastník
* účastník může uvést stranu nabídky, případně dokument, ze kterého bude možné ověřit požadavek zadavatele