Skutečné parametry nabízeného přístroje uvede účastník do přílohy č. 1 – Krycí list.

Minimální technické podmínky:

Monitor 3D_4K, 1 ks

  - LCD technologie

- umožňuje zobrazení ve 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru

  - úhlopříčka min. 32"

  - rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px

  - funkce HDR – vysoký dynamický rozsah

  - poměr stran 16:9

  - kontrast min. 1.000.000:1

  - svítivost min. 650 cd/m2 , maximální svítivost 1750 cd/m2

- funkce zoom – zvětšení min. ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x)

- barevná hloubka min. 10-bit

- funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°

  - zobrazovací úhel min.89°/89°/89°/89° (nahoru/dolu/vlevo/vpravo)

- 4K vstupy min. 2x 12G-SDI.

- FULL HD vstupy min.:. 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display Port,

- 4K výstupy min. 3x 12G-SDI

- FULL HD výstupy min.: 1x 3G-SDI.

- funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K), platí pro zobrazení ve 2D tak i ve 3D

- antireflexní úprava

- uchycení VESA 100x100 mm

Kamerová jednotka 2D/3D 4K, 1 ks

  - medicínský atest

- 4K kamerová jednotka s rozlišením min. 3840 x 2160 pixelů

- režim zobrazení 2D a 3D

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem, pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy, pomocí klávesnice

- nastavitelný jas dotykového displeje – min. 10 kroků

- ovládání jednotky v českém jazyce

- podpora připojení 4K kamerové hlavy

- podpora připojení FULL HD kamerové hlavy, možnost volby nastavení přepočtu datového signálu FULL HD na 4K

- podpora připojení flexibilních i rigidních videoendoskopů s čipovou technologií na distálním konci

- nastavení bílé ručně na čelním panelu jednotky a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy

- integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415nm (modré světlo) a 530nm - 540nm (zelené světlo)

- funkce Yellow Enhance pro barevné odlišení jednotlivých typů tkání (např. tuková tkáň a nervy)

- funkce IR pomocí ICG, 3 režimy zobrazení (IR+WLI, IR+Magenta, IR)

- IR zesílení zobrazení 3 úrovně (nízká, střední, vysoká hladina)

- integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků přes USB rozhraní

- uložení uživatelských přednastavení – až 20 uživatelských předvoleb

- zadání a uložení min. 50 pacientů

- zadání a uložení pacientských dat: minimálně datum, jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta, věk, pohlaví

- automatické řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole

- funkce HDR (vysoký dynamický rozsah) – lepší zobrazení a zachycení detailu tmavších zobrazovaných míst

- 4K výstupy – min. 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI

- FULL HD výstupy – min. 3x 3G/HD-SDI

- HD výstupy – min. 1x HD-SDI

- funkce zmrazení obrazu

- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

- digitální zoom nastavitelný min. v 6 krocích (1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0) – při použití 4K kamerové hlavy

- digitální zoom nastavitelný min. ve 3 krocích (1,0; 1,2; 1,5) – při použití FULL HD kamerové hlavy

- obsahuje integrovanou funkci pro případné budoucí rozšíření o zobrazování IR pomocí ICG bez nutnosti dokupování dalšího modulu věže – pouze softwarový update

- kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S190-XZ-E

- kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S200-XZ-EB

- kompatibilita s kamerovou hlavou na COS : CH-S200-XZ-EA

- kompatibilita s 3D videolaparoskopy EndoEye používanými na COS

- funkční zapojení s operačním monitorem 3D4K LMD-XH550ST

Zdroj světla, 1 ks

- LED zdroj studeného světla, samostatný

- svítivost zdroje min. 1560 lumenů

- světelný zdroj s medicínským atestem

- plynulá regulace intenzity světla, min. 17 kroků

- automatické nastavení intenzity osvětlení s propojením s kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole

- garantovaná životnost lampy min. 10.000 hodin

- umožňuje - zobrazení bílým světlem

- úzkopásmovým zobrazení

- žlutým zvýraznění

- IR pro ICG (v případě dokoupení softwarového update) – celkem 3 režimy vč. režimu „Overlay Mode“ zobrazující fluorescenci během barevného zobrazování bílým světlem ve 4K

- zdroj světla je ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu, či kamerové hlavy

Kamerová hlava 4K, 1 ks

- 2D 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 3840 x 2160 px

- integrovaný upínací mechanismus pro optiky

- 3 programovatelná tlačítka s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla, každé tlačítko má pouze jednu funkci

  - neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy

  - integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy

  - ohnisková vzdálenost min. 19 mm

  - délka kabelu min. 3 m

- kamerová hlava podporující využití úzkopásmového zobrazení

- podpora technologie Yellow Enhancement zobrazení

- podpora technologie IR pro zobrazení ICG kontrastu

- digitální zoom nastavitelný min. v 6 krocích (1,0 ; 1,2; 1,4; 1,6 ; 1,8; 2,0)

- celokovové tělo

- technologie rychlého ostření jedním tlačítkem na kamerové hlavě.

- manuálního ostření pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- běžné upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru

- autoklávovatelná při 134°C (případně 121°C)

- hmotnost max. 270 g

3D videolaparoskop rigidní, 1 ks

  - režim plné HDTV

  - 2xCCD čip v distálním konci endoskopu

  - volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - systém je kompatibilní se stávající kamerovou jednotkou OTV-S300 na operačních sálech

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°

  - zorné pole 67°

  - automatické zaostřování obrazu

  - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu

- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

- pracovní délka min. 330 mm

- délka připojovacího kabelu min. 275 cm

- autoklávovatelný systém na 134°C, případně i 121°C

- součástí dodávky je sterilizační kontejner

- hmotnost max. 290 g

Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu, 1 ks

- ovládání na čelním panelu pomocí dotykového displeje

- volitelná velikost insuflované dutiny

- volitelné režimy – bariatrický, standardní, pediatrický, odběr cév

- integrovaný modul předehřívání insuflačního média (CO2) před vstupem do pacienta

- informace o tlaku i průtoku, automatická kontrola a regulace k nastavené hodnotě tlaku

(ochrana proti přeplnění pacienta)

- zvuková a vizualizační indikace (při neprůchodnosti insuflační hadice, nedostatečný přívod

insuflačního media)

- volitelná rychlost průtoku

- průtok plynu nastavitelný v rozsahu min. 1–50 l/min

- nastavitelný tlak v rozsahu min. 1–30 mmHg

- 1 ks hadice pro připojení k CO2 centrálnímu rozvodu, min. 8 m

- součástí dodávky 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice s předehřevem a 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice

- 1bal/20ks insuflačních filtrů

Monitor 2D 4K, 1 ks

  - LCD technologie

  - úhlopříčka min. 31"

  - rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px

  - poměr stran 16:9

  - zobrazovací úhel min. 178°

  - svítivost min. 450 cd/m2

  - kontrast min. 1000:1

  - obrazové funkce min. PiP, PoP

  - formát barevného podání: HD/4K

  - obrazové vstupy 4K  min.: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI

  - obrazové vstupy FULL HD min.: 1x 3G-SDI, 1x DVI-D

  - obrazové výstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI

  - umístění na pohyblivém držáku na vozíku

  - funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K)

Samostatné záznamové zařízení, 1 ks

  - medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD min. 3,5“

  - nahrávání foto ve formátu jpeg  a videi MPEG-4 AVC/H.264

  - video vstupy min. S-video, DVI, HD-SDI

  - automatický výběr video zdroje

  - zadávání pacientských dat pomocí klávesnice

  - současné nahrávání na min. 2 USB zařízení, USB flash disk/externí HDD a zároveň interní pevný disk

  - možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB HDD

  - vestavěný HDD min. 500 GB

  - nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí (NIS/Pacs)

  - LAN RJ-45 1000Mbit

  - bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat

  - ovládání záznamového zařízení foto/video (start-stop) z tlačítek kamerové hlavy

  - kontrola nahraného foto/video na vestavěném LCD a na hlavním operačním monitoru

  - včetně klávesnice

Odsávací jednotka elektrochirurgického kouře, 1 ks

  - samostatná jednotka pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře propojena s kabelem HF jednotkou

  - kompatibilita s HF jednotkou na pracovišti ESG-400, ESG-410

  - odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr

  - min. tři režimy intenzity odsávání

  - ovládání pomocí dotykového displeje (popř. obdobně)

- přístroj vhodný pro otevřenou chirurgii i laparoskopii

- průtok min. 700 l/min

  - indikátor stupně intenzity odsávání

  - 1 ks monopolární/jednoduchý kožní pedál k ESG-410

Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje, 1 ks

- medicínský atest

- 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)

- integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

- podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- ovládání kamerové jednotky v českém jazyce

- nastavení white balance na čelním panelu jednotky

- možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- digitální zoom min. 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- výstupy min. 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite

- vnitřní paměť pro uložení min. 10 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení min. 20 údajů pacientských dat

- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

- kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S190-XZ-E

- kompatibilita s kamerovými hlavami na COS : CH-S200-XZ-EB

- kompatibilita s kamerovou hlavou na COS : CH-S200-XZ-EA

Zdroj světla

- integrovaný LED zdroj studeného světla

- LED lampa s životností min. 10.000 hodin

- výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

- automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

- podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

Laparoskopická optika 4k – 1 ks

- vnější průměr 10 mm, úhel pohledu 30°, min. pracovní délka 300 mm; s technologii 4k