## List1
Příloha č.3 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek
vyplní uchazeč
| Název | Popis - charakteristika | Splněno ANO/NE | poznámky uchazeče (skutečné parametry, případně odkazy na dokumenty
1.část | Čočka nitrooční, monofokální, asférická, jednokusová, hydrofobní akrylát s UV filtrem a s filtrem modrého světla | Parametry: materiál - hydrofobní akrylát s UV filtrem a s filtrem morého světla, celková délka 13.0mm, efektivní průměr optiky pro celý dpt 6 mm, konfigurace haptik - dva dvojité haptiky pro stabilitu čočku v oku rozsah dioptrií (Dpt) min. : -10,0 Dpt. až +9,0 Dpt. s přírůstky po 1,0 Dpt., +10,0 Dpt. až +30,0 Dpt. s přírůstky po 0,5 Dpt., +31,0 Dpt. až +35 Dpt. s přírůstky po 1,0 Dpt.
technické požadavky:
Splňuje ČSN EN ISO 11979-2 pro Oftalmologické implantáty - nitrooční čoky - část 2: optické vlastnosti a zkušební metody
Splňuje ČSN EN ISO 11979-7 pro Oftalmologické implantáty - nitrooční čoky - část 7: klinická hodnocení
Akrylátová, měkká, preloadovaná, s tvarovou paměti, implantace řezem 2,2mm pro celé dioptrické spektrum
Kompatibilní s peroperačním použitím tkáňových barviv
Biokompatibilní s prokázanou dlouhodobou nízkou incidencí sekundární katarakty
Dioptrický rozsah - viz popis-charakteristika
Velikost optiky odpovídající obvyklému průměru dilatované zornice, tj. 6mm funkční optika pro celé dioptrické spektrum
Prokazaná vysoká optická kvalita (MTF) a bez rizika opacifikace (kalcifikace) materiálu vyžadující explantaci
Redukce negativních optických jevů - dysfotopsie
Plnohodnotný filtr UVA záření (pro vlnové délky <400nm) a rozšířený filtr modrého světla (<430nm)
Jednokusová vhodné pro implantaci do kapsuly o různých velikostech
Dva dvojité haptiky pro stabilitu čočky v oku
Prokázaná pooperační axiální (refrakční) stabilita
Doporučená akustická imerzní nebo optická A-konstanta s dostupnými optimizovanými hodnotami, prokázaná refrakční předvídatelnost
Preloadovaná forma
vyplní uchazeč
| Název | Popis - charakteristika | Splněno ANO/NE | poznámky uchazeče (skutečné parametry, případně odkazy na dokumenty
2. část | Čočka nitrooční, monofokální, Bi-asférická, jednokusová, hydrofobní akrylát s UV filtrem a s filtrem modrého světla | Parametry: materiál - hydrofobní akrylát s UV filtrem a s filtrem morého světla, celková délka 13.0mm, efektivní průměr optiky pro celý dpt 6 mm, konfigurace haptik - dva dvojité haptiky pro stabilitu čočku v oku rozsah dioptrií (Dpt) min. : +0,0 Dpt. až +30,0 Dpt. s přírůstky po 0,5 Dpt.,
technické požadavky:
Splňuje ČSN EN ISO 11979-2 pro Oftalmologické implantáty - nitrooční čoky - část 2: optické vlastnosti a zkušební metody
Splňuje ČSN EN ISO 11979-7 pro Oftalmologické implantáty - nitrooční čoky - část 7: klinická hodnocení
Akrylátová, měkká, preloadovaná, s tvarovou paměti, implantace řezem 2,2mm pro celé dioptrické spektrum
Kompatibilní s peroperačním použitím tkáňových barviv
Biokompatibilní s prokázanou dlouhodobou nízkou incidencí sekundární katarakty (do 2%)
Dioptrický rozsah - viz popis-charakteristika, Bi-asférická
Velikost optiky odpovídající obvyklému průměru dilatované zornice, tj. 6mm funkční optika pro celé dioptrické spektrum
Prokazaná vysoká optická kvalita (MTF) a bez rizika opacifikace (kalcifikace) materiálu vyžadující explantaci
Redukce negativních optických jevů - dysfotopsie - (doložitelné in vitro studiemi)
Plnohodnotný filtr UVA záření (pro vlnové délky <400nm) a rozšířený filtr modrého světla (<430nm)
Jednokusová vhodné pro implantaci do kapsuly o různých velikostech
Prokázaná pooperační axiální (refrakční) stabilita
Doporučená akustická imerzní nebo optická A-konstanta s dostupnými optimizovanými hodnotami, prokázaná refrakční předvídatelnost
Preloadovaná forma
vyplní uchazeč
| Další požadavky pro část č.1 a č.2 |  | Splněno ANO/NE | poznámky uchazeče (skutečné parametry, případně odkazy na dokumenty
Nabízený spotřební materiál je připraven k okamžitému použití
Nabízený sortiment je v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
Prohlášení o shodě
EC certifikát
Technický list, doložení návodu v ČJ