## VV_AMB+čekárna
Název stavby: |  |  |  | Nemocnice Třinec - GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE A ČEKÁRNA
Stavební objekt: |  |  |  | REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE |  | Kód profese: | LÉK
Profesní část: |  |  |  | LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE |  | Zkratka dílu: | SO 01
Zpracovatel dílu: |  |  |  | HC Logic, s.r.o., Ing. O.Marek, tel.: +420 603 280 233
Číslo položky | Číselné zatřídění | Označení cenové soustavy, pokud je použita | Kód položky podle cen. soustavy, pokud je použita | Popis položky [technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby] | Množství [počet MJ] | Měrná jednotka | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Výkaz výměr [výpočet] | Výkaz výměr [odkaz]
|  |  |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr |  |  |  | 0
X |  |  |  | Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) |  |  |  |  | Počty jednotek (výkaz výměr) = počet prvků, který je určen metodou odpočtu v programu AutoCadu z výkresů zanesením do Seznamu zařízení / vybavení po jednotlivých místnostech do listu programu Excel, kde je proveden následný souhrn pomocí funkcí Kontingenční tabulky. | 22006-DPS-LEK-SO01-15_PUD_5NP.dwg 22006-DPS-LEK-SO01-03_SSZ.dwg
24. | V670 |  |  | Svítidlo zákrokové stropní / Rozměr: (prázdné) mm / LED operační světlo pro malé zákroky a každodenní použití při vyšetření. Systém ramena světla: skládající se ze svislé osy a odpruženého ramena, tři klouby možné otáčet o celých 360°, nastavení jednou rukou. Intenzita osvětlení (vzdálenost 1 m): 60 000 lux. Nastavení jasu: spojité, 20 – 100 %. Průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 1,0 m: 16 cm. Průměr světelného pole d50 ve vzdálenosti 1,0 m: 8,5 cm. Barevná teplota: 4 500 K. Reprodukční index barev Ra: 95. Reprodukční index barev R9: 90. Hloubka osvětlení L1 + L2 (podle normy 60601-2-41): > 120 cm. Napětí sítě 100 – 240 V (AC), kmitočet 50 – 60 Hz. Světelné zdroje: 7 světelných diod. Životnost světelného zdroje: min. 30 000 hodin. Max. celková intenzita osvětlení: < 200 W/m². Klasifikace: Třída ochrany I. Průměr hlavy světla: 33 cm. Příslušenství: Sterilizovatelná rukojeť, adaptér pro instalaci na zavěšené stropní podhledy. | 1 | ks | 0 | 0
X |  |  |  | Poznámky
1. |  |  |  | Cena díla je vč. montáže, montáž je vč. dopravy na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení), součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a ev. potřebné revize, návody k obsluze, pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému, individuální a ev. komplexní vyzkoušení. V nabídkové ceně musí být veškerý související doplňkový materiál, tak aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na provozování ve zdravotnictví vztahují. Součástí dodávky a montáže je ekologická likvidace odpadu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a vybavení jsou uvedeny v Technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto výkazu.