Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – 2x Myčka podložních mís (NIP + Chirurgická JIP)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Mycí a dezinfekční automat určený k mytí a tepelné dezinfekci podložních mís a močových lahví či jiných hygienických nádob pro využití na lůžkových nemocničních odděleních |  |  |  |
| Kapacita minimálně 2 podložní mísy, 3-4 močové láhve |  |  |  |
| Celonerezové provedení včetně mycí komory |  |  |  |
| Objem mycí komory minimálně 70 l |  |  |  |
| Jednodveřové, přední plnění s uzavíratelnými dvířky |  |  |  |
| Dvířka zařízení jsou během cyklu blokována proti otevření |  |  |  |
| Ovládání přes digitální displej v českém jazyce |  |  |  |
| Ukládání min. 5000 záznamů o provedených cyklech do paměti zařízení |  |  |  |
| Výběr z minimálně tří přednastavených mycích programů |  |  |  |
| Délka cyklu odpovídá typu zvoleného programu a stupni znečištění |  |  |  |
| Programy lze upravit dle stupně znečištění |  |  |  |
| Vizuální indikace průběhu mycího programu a aktuální teploty |  |  |  |
| Proces dezinfekce je kontrolován a monitorován vícenásobnými teplotními senzory – min. dvě na sobě nezávislá čidla |  |  |  |
| Zařízení signalizuje ukončení mycího programu a také případné poruchové stavy |  |  |  |
| Mytí cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího prostředku |  |  |  |
| Cirkulační čerpadlo s průtokem min. 450 l/min. |  |  |  |
| Dezinfekce probíhá termicky pomocí páry generované integrovaným parním generátorem |  |  |  |
| Termická dezinfekce při teplotě min. 90°C |  |  |  |
| Automatické dávkování chemického změkčovadla do vyvíječe páry |  |  |  |
| Zařízení vybaveno systémem pro odvod a kondenzaci vodní páry vznikající během mycího a dezinfekčního procesu |  |  |  |
| Zařízení dosahuje minimální hodnoty A0 = 600 |  |  |  |
| Zařízení je vybaveno bezpečnostními prvky proti úniku vody a kontaminace |  |  |  |
| Zařízení obsahuje kombinaci rotačních a pevných trysek |  |  |  |
| Příkon min. 7 kW |  |  |  |
| Napojení: teplá voda ½“, studená voda ½“ |  |  |  |
| Hlučnost – max. 70 dB |  |  |  |
| Rozměry zařízení – maximálně: šířka – 70 cm, výška – 170 cm, hloubka – 650 cm |  |  |  |
| Hmotnost zařízení – max. 150 kg |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Stojan na podložní mísy a močové láhve |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího