Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Odběrová křesla (10 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Polohovatelná elektrická křesla určená k využití ve zdravotnictví a přizpůsobená tak, aby plnila běžné potřeby transfuzní stanice |  |  |  |
| Tři segmenty – sedací, zádový, nožní |  |  |  |
| Elektrické polohování segmentů nezávisle na sobě a lze polohovat do pozice Trendelenburg |  |  |  |
| Trendelenburgova pozice lze v případě potřeby nastavit i jedním tlačítkem na ovladači |  |  |  |
| Elektrické nastavení výšky křesla (sedáku) v rozmezí minimálně 570–700 mm |  |  |  |
| Šířka sedací části min. 550 mm |  |  |  |
| Polohování zádového segmentu v rozsahu min. 80° až -10° |  |  |  |
| Polohování nožního segmentu v rozsahu min. 10° až -90° |  |  |  |
| Náklon sedacího segmentu v rozsahu min. 0-10° |  |  |  |
| Polohovatelný podhlavník |  |  |  |
| Čalouněné područky lze polohovat více směry, tzn. nahoru, dolů, do stran |  |  |  |
| Délka ložné plochy min. 1800 mm |  |  |  |
| Nosnost křesla min. 195 kg |  |  |  |
| Lze vybrat barvu čalounění ze vzorníku |  |  |  |
| Křesla jsou mobilní, lze jimi pohybovat pomocí čtyř koleček o průměru minimálně 70 mm s brzdou |  |  |  |
| Odkládací košík na věci pacienta |  |  |  |
| Ochranné návleky na nožní díl a područky |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího