# Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

# Minimální technické podmínky

Číslo spisu: SNO/Otr/2020/06/spotř.-mat-analýza nukl.kys+analyt.systém-MKB

# Přístroj pro diagnostiku DNA a RNA

- Bezplatná výpůjčka přístroje pro diagnostiku/analýzu nukleových kyselin (DNA/RNA) na principu real-time PCR za odběr spotřebního materiálu.

- Součástí je bezplatný kompletní servis, poradenství, instalace, instruktáž, doprava přístroje i veškerého spotřebního materiálu po celou dobu trvání smlouvy.

- Pro zajištění maximální uniformity a maximální rychlosti změny teploty a pro ochranu před tvorbou bublin v reakční směsi požadujeme systém rotorového formátu s termoregulací pomocí rychlého vhánění přesně předehřátého/vychlazeného vzduchu do komory.

- Minimální kapacita přístroje 36 reakčních zkumavek.

- Možnost rozšíření kapacity přístroje na alespoň 100 reakčních zkumavek.

- Součástí dodávky musí být PC/notebook se softwarem a příslušenstvím potřebným k ovládání přístroje

- Možnost rozšíření výbavy o software pro plně automatickou analýzu a interpretaci výsledků a pro ovládání až 4 přístrojů (cyclerů) z 1 PC/notebooku současně, možnost data import/export z přístrojů do/z LIMS, nadstavbový SW musí splňovat legislativní požadavky FDA CFR21 část 11 (elektronický záznam a elektronický podpis).

- Řídící SW kompatibilní min. s Windows7, bezplatné aktualizace/upgrade software, řídící SW umožňující analýzu získaných hrubých dat pro: absolutní kvantifikaci, relativní kvantifikaci, analýza 2 standardních křivek, delta/delta Ct, komparativní kvantifikace, analýza křivek tání, alelická diskriminace, end-point, protein melting, atd.

- Řídící SW musí umožňovat import standardních křivek mezi jednotlivými analýzami.

- Minimální teplotní přesnost: ±0,5 °C.

- Vysoká uniformita s maximální odchylkou: ±0,02 °C.

- Minimální rozsah teplot: 35 - 99 °C.

- Rychlost ohřevu: nastavitelná alespoň do 15 °C/s.

- Rychlost chlazení: nastavitelná alespoň do 20 °C/s.

- Přístroj musí umožňovat multiplex PCR - současnou detekci 2 různých fluoroforů.

- Přístroj musí umožňovat detekci těchto fluoroforů: FAM, SYBR Green, JOE, VIC, HEX, TET, Cy3, ROX, Texas Red, Cy5, Quasar 705, LightCycler Red705.

- Pro ekonomické zpracování menšího počtu testů přístroj musí umožňovat analýzu vzorků i v jednotlivých PCR zkumavkách.

- Otevřená platforma pro reagencie i spotřebního materiálu - možnost používat reagencií/diagnostických kitů od různých dodavatelů, přístroj nesmí vázat uživatele k jedinému výrobci spotřebního materiálu (zkumavek, apod.) nebo reagencií.

- Přístroj musí umožňovat programovat své vlastní protokoly a analýzy.

- Zdroj světla LED s doživotní zárukou funkčnosti, detektor PMT s automatickou nebo nastavitelnou citlivostí.

- Hmotnost maximálně 15 kg pro možnost snadného přenášení.

- Šířka z prostorových důvodů maximálně 40 cm.

- Přístroj musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval výrobcem autorizovaným servisním oddělením a dostupností originálních náhradních dílů.

- Zadavatel požaduje výrobcem autorizovanou aplikační podporu pro real-time PCR analýzy.

# Automatický izolátor nukleových kyselin

- Bezplatná výpůjčka přístroje pro automatizovanou izolaci nukleových kyselin.

- Součástí je bezplatný kompletní servis, poradenství, instalace, instruktáž, doprava přístroje i veškerého spotřebního materiálu po celou dobu trvání smlouvy. Dodaný přístroj může mít v okamžiku převzetí stáří max. 3 roky.

- Extrakční systém pro plně automatizovanou izolaci nukleových kyselin.

- Snadné čištění všech komponent přes přední dveře.

- Design procesu izolace musí zabraňovat možnosti kroskontaminace vzorků (izolace v řadách).

- Možnost přeprogramovat protokoly k různým typům izolací DNA a RNA z různých typů tkání, plné krve, suspenze buněk, buffy coat, forensních vzorků, bakterií, virů, atd.

- Variabilní vstupní objem materiálu.

- Možnost úpravy elučních objemů.

- Možnost izolovat minimálně 1 – 12 vzorků současně.

- V přístroji musí být předprogramovány protokoly k různým typům izolací.

- Doba trvání extrakčního procesu alespoň 20 – 45 min v závislosti na typu výchozího materiálu.

- Možnost dekontaminace pomocí UV lampy.

- Umožnění izolace DNA nebo RNA s vysokým výtěžkem (u 400 ul plné krve alespoň 10 – 40 ng).

- Čistotu izolátů alespoň OD260/280 = 1.7 – 2.

- Izolovaná NK musí být nedegradovaná a umožňovat následné molekulárně biologické zpracování.

- Izolační kit musí obsahovat všechny potřebné komponenty (špičky, eluční zkumavky, lyzační zkumavky, …).

- K dispozici optimalizované kity pro izolaci genomové DNA, buněčné RNA, virové RNA a DNA a bakteriálních NK.

- Výchozí materiál plná krev, plasma, sérum, živočišná tkáň.

- Zpracování i forenzních vzorků.

- Extrakční princip založený na funkčním povrchu magnetických nebo paramagnetických partikulí.

- Možnost izolovat genomovou bakteriální, mykobakteriální, virovou HK.

- Čtečka čárových kódů.

- Konfigurace nepotřebující údržbu.

- Kapalinový systém.

- Špičky, vzorky a související reagencie musí být podávány ve stojanu.

- Stojan na vzorky.

- Starter kit pro minimálně 90 reakcí – dle výběru DNA, RNA, bakterie, viry.

- Accesoria nutná pro běžný rutinní provoz musí být součástí dodávky.

- Možnost PCR setup u výrobcem doporučených diagnostik.

Specifikace reagencií

- Plně kompatibilní druhy reagencií, schválené výrobce vypůjčeného analytického systému.

- Reagencie budou dodávány v původním obalu.

- Realizace dodávek reagencií max. do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky.

- Reagencie musí být certifikovány pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) a musí být označeny značkou shody CE.

- Identifikace reagencií čárovým kódem nebo RFID čipem, včetně informace o šarži a exspiraci reagencie.

- Balení reagencií s možností různých velikostí dle četnosti prováděných stanovení (účastník ZŘ musí navrhnout velikostně přiměřená balení tak, aby při předpokládaném rovnoměrném provozu nedocházelo k exspiracím).

- Veškerý dodávaný materiál i reagencie budou v okamžiku dodání max. v polovině exspirační doby stanovené výrobcem.

Účastník zadávacího řízení ……………………………... (obchodní jméno doplní účastník ZŘ) tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………… 2019

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby